数字三用表校验仪技术要求

- 基本性能

要求仪器高精度五位半以上输出并显示的多功能校准仪。仪器可输出高准确度的直流电压/电流、交流电压/电流、直流功率以及带功率因素控制的交流功率，适用于检定或校验0.5级及以下的各种电压表、电流表、功率表、功率因数表，亦可作为标准源使用。仪器应符合JJG 124-2005 《电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程》、JJF 1587-2016《数字多用表校准规范》、JJF 1284-2011 《交直流电表校验仪校准规范》、GB/T 15637-2012《数字多用表检定装置通用规范》、GB/T15481-2000 《检测和校准实验室能力的通用要求》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度表示与评定》的相关要求.

- 二、主要功能及技术参数

- 1. 交直流电压输出范围：75mV～1000V，精度：0.05级

2. 交直流电流输出范围：（0～20）A，精度：0.05级

3. 交直流电阻输出范围：（0～200）MΩ，精度：0.05级

4. 模拟电阻范围：（0～200）MΩ;连续可调，精度：0.05级。

5. 交流频率范围：45Hz～1kHz。

6. 高精度五位半以上输出并显示的多功能校准仪，

8. 负载能力强，在满负荷条件下确保量值稳定准确，可覆盖模拟表的检定。

9. 具有输出量值直接键入、电位器调节、旋转编码器、步进比例等多种量值调节方式。

10. 配备大尺寸液晶触摸彩屏，量值显示直观，操作便捷。

12. 输出具有*的软硬件保护功能，提高设备长期使用可靠性。

13. 直流输出时可改变输出正负极性；校准指针式仪表时设置有缓变模式。

14. 仪器可以平滑升级及增加更多功能。

三、主要技术指标

重    量：≤ 13kg（不包括附件和包装箱）

体    积：400mm×370mm×182mm

配  件：成套性配备

包  装：铝合金包装箱

工作电源: AC220V±10%

工作环境：温度-20～40°C；相对湿度≤85%。

工作时间：连续。

- 四、服务及质量要求（满足或优于要求）

- （一）服务要求

- 供货服务：供货方发货时随货寄出发货单及设备技术资料。到货设备与合同内容、数量、外观及性能不一致的，买方有权要求补货或更换。供货方须提供出厂质量合格证、产品说明书、材质证明资料等；设备需检测后方可使用的，由供货方负责完成检测并承担费用。设备材质或技术参数不符、不能正常使用的，由供货方负责免费退换货并承担损失。

- 运输服务：供货方按照国家有关规定组织有资质的运输单位运输，交货前所有运输风险由供货方承担。包装费用由供货方承担，包装物无需退还。

- 装卸服务：供货方按约定时间地点送货并负责卸货。买方仅对外观及件数清点核验，签发收货清单不代表对设备的最终接受，双方按合同约定进行后续考核与验收。

- 安装调试服务：供货方派技术及安装人员到现场安装调试，安装前检查部件状况，评估设备平台支撑力、水平度及环境指标。安装质量符合安装手册要求，调试完成后进行试检验并出具结果，验收合格后移交买方试运行。

- 培训服务：供货方提供操作、维护说明书等培训材料，安排现场培训。内容包括启停及检验操作、维护、常见故障排查、安全、易耗品更换、结果分析等。提供纸质及电子版说明书、指南、教程视频，培训人员旅费由供货方承担。

- 技术服务

- 供货方指定专人对接技术事宜，提供长期免费技术支持。

- 设备淘汰或停产前，可协商有偿提供校准与专业维护。

- 检测软件长期免费升级，升级后告知更新内容并指导操作。

- （二）质量要求

- 1.整体质量要求：供方所提供的设备符合国家、行业、地方相关标准，性能无故障、结构稳定、功能正常，检验结果准确（非人为影响），耐腐蚀、抗潮湿，满足使用要求。

- 2.售后质量服务：

- ① 整机通用质保：质量保证期内故障可免费到场维修或换货。

- ② 整机通用保修：保修期内可免费维护，保修期不少于2年。

- ③ 保修到期后，若发生设备故障，双方协商供方有偿维修，维修材料费用由买方承担。

- 3.质量验收

- ① 开箱验收：外观、数量、资料验收；

- ② 验收：该仪器供货方应送第三方有资质的检定、校准机构检定或校准后出具证书，验收以第三方机构证书的参数是否满足要求为验收依据。

- ③ 质量保证：质保期间无故障、异常；若发生重大故障，质保期重新计算。

- 云南省盐业有限公司昆明盐矿

- 质量研发中心

- 2026年10月23日