## 气相色谱-三重四极杆质谱联用仪
采购清单
序号 | 设备名称 | 功能参数及要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 备注
1 | 三重四极杆气相色谱-质谱联用仪技术参数 | 一、工作条件 1.电源电压：220V±10% 2.温度：18℃～28℃ 3.湿度：40%～70% 4.产地：中国 二. 气相色谱部分 1 主机性能 1.1 压力控制调节精度：≦0.001psi。 1.2 电子流量压力控制：为提高重现性要求所有流量、压力均可以电子控制。 1.3可安装2个以上检测器，每个检测器采用电子流量压力控制(同时安装的数量取决于检测器的类型)。 1.4 保留时间重现性：<0.001min，峰面积的重现性：<1%RSD。 1.5 主机上有大屏幕触摸屏，可实时控制仪器，进行方法设置，统一配置及流路连接状态、仪器实时状态界面、实时查看色谱图采集状态，保存仪器方法等。具有引导式界面，帮助使用人员排除故障，更换部件，方便使用。具备局域网控制功能，实现移动智能化（例如手机，平板电脑，笔记本电脑等）对设备进行远程控制、操作、及数据处理，真正实现远程监控。 1.6 为方便协助客户日常维护，仪器可利用电子流量控制实现自动检漏，无需人工操作，有早期预防性维护提示功能。 2.柱箱 2.1操作温度：室温以上5℃至450℃ 2.2温度设定精度：1℃，程序升温间隔0.1℃ 2.3升温速度：≥250℃/min 2.4冷却速度：从450℃降到50℃≤3.5min 2.5程序升温：≥24阶,25个温度平台 2.6温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃ 2.7温度准确度：±1% 2.8最大运行时间：999.99分钟 3.分流/不分流进样单元（有电子压力流量控制功能） 3.1最高温度：≧450℃ 3.2最大分流比：≧9999.9:1 3.3流量设定范围：0-1250mL/min（氢气或氦气） 3.4具有专为反吹设计的图示化控制软件，操作方便。同时可实现不泄真空更换色谱柱功能。须提供反吹软件图示化界面的截图。 4. 自动进样器单元 4.1 样品位：≥150位 4.2 进样量范围：0.1-50ul 4.3 进样量线性：≥99% 4.4 自动进样针可以自行调节进样深度 4.5 可实行快速进样。 4.6 可重叠进样，节省时间，提高效率 三、 质谱基本性能 1 基本性能 2 质量数范围: 1.5 ～ 1050 u 3 灵敏度: 3.1.1 灵敏度： 3.1.2 EI Scan : 1pg OFN, S/N ≥ 1400（氦气做载气）。 3.1.3 EI Scan : 1pg OFN, S/N ≥ 200（氢气做载气） 3.1.4 EI MRM : 100fg OFN, S/N ≥ 17000 。 3.1.5 IDL(MRM): 10fg OFN 连续8次进样，统计学上99%置信度水平，IDL≤4fg或更小。 四、离子源 1 离子源材质：整体惰性化高灵敏度离子源 2 离子化能量：10 ～ 160eV 3 离子源温度：独立控温，140 ～ 255℃ 4 灯丝电流：5 ～ 200μA（发射电流） 5 双灯丝设计 6 GCMS 接口温度：50 ～ 280℃ 五、质量分析器 ★1 配备预四极的高精度全金属钼四极杆。 ★2 四极杆具有自动优化加速功能：对于高质量端离子的自动电场补偿技术，提升离子通过四极杆的速度，以提升全质量范围的信号质量，在高速扫描时保证数据灵敏度和质谱图正确性。（提供技术证明文件） 4 四极杆无需控温即可实现0.1amu/48h稳定。 5、扫描功能: 5.1 扫描功能：支持全扫描模式(Scan)、选择离子扫描模式(SIM)以及Scan/SIM同时扫描模式。 5.2 在SIM模式下，最大支持64通道 x 128 组。 六、检测系统 1 二次电子倍增管，配备偏转透镜和±10kV转换打拿。 2 离轴连续打拿电子倍增器 3 动态范围：8 x 106 七、真空系统 ★1 高真空：差动式大功率涡轮分析泵，≧ 350L/秒 2 低真空：30L/min（60Hz）机械泵。 ★3 配备皮拉尼真空规、离子规，软件直接监测高真空和低真空。（须提供软件截图证明） 4 柱流量最大可达最大15mL/min（He），可直接连接最大0.53mm内径的色谱柱。 八、数据处理系统 5气质操作软件支持Scan，SIM和FASST（快速自动Scan/SIM同时扫描）数据采集方式。依靠准确迅速的单窗口技术，以最优布局显示信息。采用一体化的数据结构，利用定量浏览器和数据浏览器可方便的进行分析操作和信息追溯，满足GLP操作规范。 6支持中/英文工作站，一套软件即可安装成中文，亦可安装成英文。支持全中文的样品名、文件名、序列名等输入。（须同时提供中文和英文工作站的界面截图） 7 支持NIST库，Wiley库，同时还有多种基于保留指数开发的方法包和数据库，如快速筛查数据库，代谢物分析数据库，农药分析方法包，水质分析方法包，农药谱库，香精香料谱库，法医毒品数据库，EPA分析软件，VOC分析软件等。以上谱库均支持带保留指数的相似度检索（LRI），帮助用户在没有标准品的情况下对未知物进行更为准确的定性。支持通用谱库和自建谱库功能。 8 具有相似度检索，指定条件的相似度检索，反检索，索引查询等功能。 9 具有高度灵活的报告制作功能，各种类型的模板文件快捷选用，并支持自建模板。测定数据能够以AIA，JCAMP，ASCII，mzData或mzXML形式转换输出，自建谱库也可转换为JCAMP格式，强化与NIST提供的AMDIS程序的联合使用。 10 具有高精度控制QA/QC功能，支持自动计算信噪比、精密度、回收率、检出限等方法学指标，仪器系统检查功能和用户安全管理功能。 11 气质软件可通过网络式CDS（数据管理系统）进行软件远程控制和人机分离模式操作。 12 气质软件具有安全性策略、系统策略、用户权限和用户管理、审核追踪等功能，完全符合GXP和FDA 21 CFR Part11或厚生劳动省相关法规的要求。 13支持节能模式不停机进样口维护功能（用户无需停止真空系统即可进行进样口的维护） 14快速进样口维护功能：与质谱联机时可以在不卸真空的情况下更换进样垫和衬管，进行进样口维护。配备节能模式，有效降低耗电量与装置的运行成本，并可在批处理完成后自动运行。 15 支持智能钟功能。系统启动后真空状态、调谐结果自动判定，无需人为确认即可直接开始分析工作，序列运行、维护时间直观显示，便于用户合理工作时间，提升工作效率。（须提供软件界面截图证明。） 16保修：仪器自安装、验收、现场培训之日起，制造商提供二年免费保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费；保修期后，制造商应保证长期供应零备件和正常的售后服务。 八、基本配置 8.5原装质谱软件1套 8.6NIST23标准谱库1套 8.7离子源灯丝1盒 8.8样品瓶（带盖、垫，透明和棕色瓶各100个）1盒 8.9进样口隔垫，50个/包，1包 8.10 0.25mm色谱柱石墨密封垫圈，10个/包1包 8.11超高惰性不分流衬管，5个/包,1包 8.12进样口衬管O形圈，10个/包，1包 8.13柱螺帽，2个/包，2包 8.14 10ul进样针，尖锥形针尖5支 8.16真空泵油，1L，2瓶 8.17原装品牌计算机1套 8.18配套高纯氦气、高纯氩气气体钢瓶及减压阀一套 8.19不间断电源，10Kva续航，2小时 | 1 | 台

## 超高效液相色谱-三重四级杆质谱联用仪
采购清单
序号 | 设备名称 | 功能参数及要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 备注
2 | 超高效液相色谱-三重四级杆质谱联用仪技术参数★ | 一、总体设备要求 1.1 本次采购设备为全新原装正品在售仪器，无停产、翻新、改装、二手设备，整机工况全新、性能稳定，可满足实验室长期连续检测作业。设备配套全中文操作应用软件，可实现液相、质谱整机全自动联动控制，支持仪器功能自动配置、检测条件智能优化、数据自动采集与批量处理，具备自动定量、离子比率自动标注、超标样品智能标记、MS与MS/MS扫描模式自动切换、质谱谱库建立、检索与数据解析等全套合规功能。 1.2 设备性能完全满足现行国标检测要求，可精准执行《GB23200.121-2026 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法》《GB31658.22-2022 动物性食品中β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》《GB31656.13-2021 水产品中硝基呋喃类代谢物多残留的测定 液相色谱－串联质谱法》等标准检测工作。设备拓展性强，可适配未来复杂基质样品、新型药物残留、微量痕量污染物的检测需求。 1.3 设备具备完善的行业合规资质，整机平台开放式设计，可兼容市面主流品牌液相色谱柱、检测试剂、耗材及标准品，支持国内外各类检测标准方法的切换、验证与落地应用，适配多领域、多品类检测场景。 1.4 超高效液相色谱主机与三重四极杆质谱主机为成套设备，系统集成度高、联动稳定性强，可一针进样可覆盖高、中、低全极性化合物同步检测，适配复杂混合样品筛查分析。 二、工作条件 2.1 电源：220V，50Hz 2.2 环境温度：15~28℃ 2.3 环境湿度：20%～80% 三、性能要求 3.1 质谱仪主机 3.1.1 离子源：需配具有的电喷雾电离(ESI)和大气压化学电离(APCI)功能的独立离子源或复合源。 ★3.1.2 离子传输系统采用锥孔传输，无毛细管或离子传输管或脱溶剂管（半径≤2mm）结构设计，避免复杂基质样品堵塞离子传输，同时拥有抗污染的技术，确保系统不受污染，维护简单，无需卸真空，使用成本低。（提供投标仪器同一型号实物照片作为技术证明材料） ★3.1.3 离子源加热气温度：≥740℃，雾化气流速可调，提高脱溶剂化效果。可在软件界面成功设置并反馈达到温度，（提供投标仪器同一型号仪器软件设置截屏照片为技术证明材料） 3.1.4 喷雾针与离子传输系统交叉垂直90度设计，抗干扰能力强，具备传输反吹干燥气，喷雾针位置连续可调 3.1.5 电喷雾离子源（ESI）和大气压化学离子源（APCI）的流速范围：在确保灵敏度不损失的前提下，实现高流速，且无需分流，即可达到≥2.8 ml/min；保证加快样品的分析速度的同时，还可避免分流对样品造成损失。 3.1.6 离子源排废：主动废气排放装置，防止气体在密闭的离子源腔体中回流，降低离子源的记忆效应和交叉污染。 3.1.7 离子导入：多级高压聚焦传输，具备梯度变化，增加离子传输及聚焦能力，有效消除记忆效应和交叉污染。 ★3.1.8四极杆无需控温设计，为保证热稳定性，四极杆采用陶瓷镀金材质。（提供投标仪器同一型号实物照片做为技术证明文件） ★3.1.9 碰撞池：质谱二级碰撞池采用≥160°的弯曲结构，可以使离子弯曲线性加速碰撞，能够有效去除交叉干扰，驻留时间≤1ms，灵敏度不损失。（提供投标仪器同一型号实物照片做为技术证明文件） ★3.1.10气体要求：采用同一种气体做为雾化气和碰撞气，由同一台气体发生器供气，无需使用氩气钢瓶或氮气钢瓶做为碰撞气（提供官方的安装要求作为技术证明文件） 3.1.11 检测系统：电子倍增检测器或光电倍增检测器 3.1.12 真空系统：高真空无油分子涡轮泵系统，空气冷却，无需水冷，源区和分析区形成差分抽气系统，自动断电保护功能 ★3.1.13 质谱拓展性：可兼容毛细管电泳，用于强极性化合物的分离。为保障连接使用的可靠性。（须同时提供投标仪器同类设备所涉及的实验应用及实物联机照片做为技术证明文件） 3.2 超高效液相色谱主机 3.2.1 超高效液相梯度泵 3.2.1.1 流速范围：0.001-5mL/min, 0.001mL/min步进 3.2.1.2 梯度组成精度：≤0.15%RSD 3.2.1.3 梯度组成准确度：±0.5% 3.2.2 真空脱气机：所有通道均可在线脱气，包含自动柱塞清洗功能的脱气 3.2.3 自动进样器 3.2.3.1 进样精度：≤0.3% RSD 3.2.3.2 进样范围：0.1-30μL 3.2.3.3 样品容量：≥90位样品盘（1.5/2mL样品瓶） 3.2.3.4 样品污染度：≤0.003%（LC-MS/MS联用条件下测得） 3.2.3.5 样品盘控温范围：4-40℃ 3.2.4柱温箱 3.2.4.1 控温范围：室温-5~85℃ 3.2.4.2 控温精度：≤±0.1℃ 3.3 系统指标要求 3.3.1 质量范围（m/z）：5-1000 3.3.2 灵敏度： ★3.3.2.1 ESI+，MRM模式：1pg利血平，柱上进样，S/N≥1,000,000:1；50fg和1pg利血平分别连续进样10次，峰面积CV小于5%。(须提供投标的同型号仪器的实验检测数据作为证明文件) ★3.3.2.2 ESI- ，MRM模式：1pg氯霉素，柱上进样，S/N≥1,000,000:1；50fg和1pg氯霉素分别连续进样10次，峰面积CV小于5%。(须提供投标的同型号仪器的实验检测数据作为证明文件) 3.3.3 质量稳定性：≤0.1amu/24小时 ★3.3.4 质量分析器扩展性：后期可根据实验需求，升级拓展同品牌的内置定性质量分析器，进行正负三级离子的定性、定量测量，进一步提升仪器性能，提供可升级的内置定性质量分析器的实物照片及以下实验的谱图做为技术证明文件：1pg氯霉素,依次提取母离子321，子离子152，三级子离子121，三级离子S/N＞500：1，连续进样6针要求进样RSD <15%。 3.4氮气发生器 3.4.1 氮气：35 L/min @ 6.9 bar / 1.13 CFM @ 100 psi 3.4.2 最小/最大工作温度：5ºC - 30ºC / 41ºF - 95ºF 3.4.3 最大相对湿度：80% 非冷凝 3.4.4 颗粒：≤ 0.01µm 3.5高速冷冻离心机 3.5.1.最高转速 ≥23000r/min 3.5.2.最大相对离心力 ≥36756xg 3.5.3.最大容量 ≥ 6×100ml 3.5.4.转速精度 ±10r/min 3.5.5.温度设定范围 -20℃～40℃ 3.5.6.定时范围 1min~99h59min/1s~99min59s/1s~99h59min59s 3.5.7.定时模式 启动计时、到转速计时、瞬时计时、连续计时模式 3.5.8.温控精度 ±1℃ 3.5.9配置12*1.5ml角转子（最高转速≥23000r/min，最大相对离心力≥36756xg）；6*50ml尖/圆底角转子（最高转速≥15000r/min，最大相对离心力≥24150xg） 四、软件功能 4.1 软件能控制液相色谱和质谱部分，自动实现仪器的功能配置、条件优化、数据采集、数据处理，自动定量功能，可以自动标注离子比率，并对超出限量的样品自动标注，自动实现MS和MS/MS扫描的切换，质谱数据解析工具和谱库建立和检索等功能 4.2 不进行时间分段，一次进样可完成300组MRM的同时分析而不损失灵敏度，根据每个MRM目标物的保留时间自动安排MRM分析，无需设置MRM采集时间窗口 五、配置要求 5.1 三重四极杆质谱主机（包括离子源接口、三重四极杆质量分析器、机械泵、涡轮分子泵、注射泵、电缆安装启动包、数据处理站等） 一套 5.2 ESI和APCI离子源 一套 5.3 备用ESI离子源探针 5根 5.4备用泵油2瓶 5.5 质谱及色谱控制软件 一套 5.6 液相色谱主机（包括超高效液相色谱泵、真空脱气机、自动进样器、柱温箱、管线工具等） 一套 5.7液相色谱柱 C18 2根 5.8仪器调试标样包（含有质谱的校正标样） 一套 5.9 氮气发生器 一套 5.10 UPS不间断电源（10KVA，2小时） 一套 5.11 高速冷冻离心机 一套 六、售后服务要求： 6.1、提供仪器设备的安装、操作手册；提供仪器设备的维修保养文件，提供仪器设备的工作软件说明书以及培训视频； 6.2、制造商的技术工程师到工作现场进行工作，协助安装、检查，进行安装前的条件确认，并根据实际情况提出整改建议，仪器安装过程中协助进行安装调试，进行启动前的培训和工作现场培训。 6.3、安装调试：免费安装调试，设备到达后，接到用户方通知之日起7个工作日内，技术人员到达现场，与用户方技术人员共同开箱清点货物，进行安装、调试、培训。 6.4、技术培训服务：安装验收完3个月内或根据用户时间要求，制造商应安排专职应用工程师免费在用户所在地对用户进行3天以上的仪器原理、操作和日常维护等的现场培训，使其达到独立操作仪器的水平。 6.5、保修：仪器自安装、验收、现场培训之日起，制造商提供二年免费保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费；保修期后，制造商应保证长期供应零备件和正常的售后服务； 七、仪器验收及性能测试：以下5项内容到货后逐项测试，其中7.2项至7.5项的四个实验，需要以所投标型号仪器提前进行实验检测。须在标书中至少提供任意一项实验的原始数据报告，供现场专家审评 7.1 设备调试完成后，供方免费协助采购方完成《GB23200.121-2026》《GB31658.22-2022》《GB31656.13-2021》等指定国标方法的建立、优化、验证（标准曲线）与确认，出具完整合规的方法验证报告，保障设备可直接投入常态化合规检测。 7.2实际样品测试：依据GB 31658.20-2022，采用ESI正离子/负离子同时扫描，猪肉样品基质中50pg氟苯尼考胺过柱进样(ESI+)，m/z 248>230，信噪比S/N>10000:1；50pg氟苯尼考过柱进样(ESI-)，m/z 356>336，信噪比S/N >50000:1 7.3针对猪肉基质样品进行四环素加标，按照GB 31658.17-2021标准要求在定量限水平、1/2限量值水平、限量值水平进行三浓度六水平加标回收，结果需满足标准要求及GB/T 27404-2008对应浓度的回收率要求 7.4实际样品测试：依据SN/T 4066-2014，采用APCI正离子扫描，茶叶样品基质中0.5ng灭螨醌过柱进样(APCI+)，m/z 343>189，信噪比S/N>1000:1。定量限水平加标的回收率需满足标准要求 7.5鱼肉中恩诺沙星质控样品，平行测定6次，检验结果应在质控样品中位值5%的偏差范围内。 | 1 | 台