## 双通道注射泵参数
双通道注射泵参数
1．屏幕尺寸≥3.5英寸。
2．▲自动识别注射器：规格为5ml 、10ml、20 ml、30 ml、50（60）ml。
3．≥8种注射模式可选，支持速度模式、时间模式、梯度模式、首剂量模式、序列模式、微量模式、级联模式，靶控/体重剂量模式（或TIVA模式）。
4．输注速率最大支持2300ml/h。
5．阻塞等级：50mmHg~1200mmHg，支持多级或连续调节，具备管路压力动态监测/显示功能。
6．触摸屏操作，方便快捷。
7．▲具有多种快进方式，支持自动快进、手动快进及快速定量快进等快进方式可选。
8．支持配置药物库, 可存储至少2000种药物。
9．报警音量可调，调节档位≥5级或支持连续调节，满足不同环境下的听觉警示需求。
10．夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调。
11．防护等级IP34。
12．支持界面颜色/主题自定义设置，可通过颜色区分不同输注任务或药物类别。
13．支持输注速度/关键参数放大显示功能，便于远距离观察。
14．内置锂电池，以5ml/h速度注射，可实现工作时间最长不少于10h。
15．可联网输注中央监护系统，实现远程集中监护。
16．可联网输注中央监护系统，其具有持续质量改进功能，并新建形成报告，用于统计输注报警事件、药物液量、输注模式等进行统计对比
17．支持多种药量计算单位设置：ng、ug、mg、g、U、KU、IU、EU、mmol、mol、kcal、mIU、kIU、mEq。
18．既支持剂量-体重的单位设置（x/kg/min，x/kg/h），又支持剂量-时间的单位设置（x/min, x/h）；其中x为ng、ug、mg、g、U、KU、IU、EU、mmol、mol、kcal、mIU、kIU、mEq。
19．可记录最近的20次治疗方案，选择方案后，可直接确认参数后启动输液。
20．具有提手保护防撞设计。
21．具有主菜单功能入口（物理按键或触控方式均可）。
22．支持主界面【清零】按键，点击后一键清零参数。
23．支持锁屏密码保护功能；支持自动锁屏时间设置，调节范围覆盖15s~30min，可根据临床需要灵活配置。
24．支持累积量统计，可统计不同时间段内的累计液量。
25．预置量设置范围：0.01-9999.99ml。
26．▲输注精度≤1.8%。
27．支持安装注射器后，通过耗材选择界面自主选择耗材品牌。
28．设备使用年限：≥8年。
29．质保期：≥3年。

## 根管预备机技术参数
根管预备机技术参数
一、设备用途：
主要用于根管治疗过程，是根管预备阶段根管成形和清理的设备，帮助牙科医生完成根管治疗。
二、功能特点要求;
1．配备6:1减速比弯手机，支持360°旋转，机头尺寸适配临床操作空间。；
2．采用高性能无刷电机.扭力大.寿命长.转速高.噪音小，发热小.输岀更精准、更稳定、更高效；
3．采用实时反馈技术.对电机输出扭矩实时动态控制，有效预防断针：
4．▲具备往复运动模式，往复角度可调节，调节精度≤10°或支持无级调节，以降低器械分离风险：
5．手柄无线充电.操作更自如：
6．▲自定义程序≥4种，内置多种主流镍钛锉系统预设程序，具备根管疏通/旁路处理功能。
7．▲转速范围：100-2500rpm可调；扭矩范围：0.4-5.0Ncm可调（或最大输出扭矩≥4.5Ncm）：
8．集成根管长度测量功能，实现根管预备和根管长度测量协同使用；可边测边扩。
三、设备安全分类：
1．按运行模式分类：连续运行设备：
2．按防电击类型分类：带内部电源的II类设备：
3．按防电击程度分类：B型应用部分：
4．对进液防护程度：普通器材（IPX0）：
四、主要技术参数要求：
1．电源输入：AC100—240V, 50/60Hz, 0.2A
2．电源输出：5.0V/1A
3．▲手柄电池：手柄内置可充电锂电池，单次充满电后可支持连续工作≥60分钟（或电池容量≥1800mAh）。
五、主要配置要求：
1、底座 1个
2、手柄 1个
3、弯手机 3个
4、注油嘴 1个
5、电源适配器 1个
6、测量线 1根
7、锉夹 4根
8、探针 2根
9、唇挂构 2根

## 根管长度测量仪技术参数
根管长度测量仪技术参数
一、 设备功能要求
▲1、配备彩色液晶显示屏，屏幕尺寸≥3.5英寸，能够以图形或颜色方式指示工作针在根管中的位置/轨迹；
2、基于DSP数字信号处理测量技术，自动校准保证了测量的准确度；
3、锉夹、唇挂钩、测量仪探针、牙髓活力探针可高温高压消毒，避免交叉感染；
4、内置可充电锂电池，电池容量≥1000mAh，支持连续工作；
▲5、显示屏角度可调节或机身设计便于术者从不同角度观察读数；
▲6、具备牙髓电活力测试功能，用于辅助判断牙髓状态。
7、设定根尖止点报警功能，可根据专业化需求设定，及时提醒测量距离；
二、 设备安全分类
1、按防电击类型分类:带内部电源的II类设备：
2、按防电击程度分类：B型应用部分；
3、对进液防护程度：普通器材(IPX0)；
4、按运行模式分类:连续运行设备。
三、 主要技术参数要求：
1、内置可充电电池，额定电压≤5V，容量≥1000mAh
2、电源适配器：输入AC 100V-240V，50Hz/60Hz，适配国内电网使用
3、输出信号电压：≤200mV
4、输出信号频率范围覆盖400Hz-10kHz区间内的至少两个频率点
5、功耗：≤0.5W
6、显示屏尺寸≥3.5英寸LCD彩屏
7、声响提示：工作针在接近根尖孔时会有报警声提示
四、 主要配置要求：
1.主机 1台
2.测量线 1根
3.锉夹 4根
4.唇挂钩 5个
5.测量仪探针 2根
6.牙髓活力探针 2根
7.电源适配器 1个
8.测试器 1个

## 牙科光固化机技术参数
牙科光固化机技术参数
一、设备功能要求：
1．具备多种工作模式，至少包含：标准固化、高强度固化、正畸专用、渐进启动、脉冲固化及光照检查功能。。
2．准直光束输出，有效减少光损耗。
▲3.配备光强检测装置（可内置于充电座、主机或独立配置），用于实时监测输出光强。
4.恒定光功率输出，不因电池电量下降而影响固化效果。
二、主要技术参数要求：
1．电源输入：100-240V~ 50Hz/60Hz
2．输出：DC5V±10% / ≥1A
3．电池：3. 7V≥ 1000mAh
4．具备标准固化、高强度固化、正畸专用、渐进启动、脉冲固化及光照检查等≥6种工作模式。
5．光强输出范围：最低档光强≤1200 mW/cm²，最高档光强≥2500 mW/cm²，且光强可调或分档设置。
6．定时时间：具备多档时间预设功能，单档定时范围覆盖1s-60s，支持临床常用时长（如5s/10s/20s等）。
7．光照检查模式：具备独立的光照检查功能，用于辅助定位或预固化。
8．▲导光棒直径：≥10mm（或光学有效面积≥78mm²）
9．▲波长：385nm—515nm
10．运行模式：短时运行设备
三、主要配置要求:
1、主机 *1
2、前接头 *1
3、遮光片 *1
4、高度块 *1
5、点固化头 *1
6、电源适配器 *1
7、充电座 *1
8、一次性隔离套 *100

## 胰岛素泵招标参数
胰岛素泵招标参数
1 操作界面：图标逐层菜单式
2 防水：有（7 级防水），IPX7，可防溅水和一次性浸水
3 输注驱动装置：精密电机驱动，具备位置反馈/闭环控制功能，确保输注精度
4 屏幕显示：动画、图标、中文
▲5 储药器容量：≥3mL
6 胰岛素选择：U-100/ml
7 胰岛素输注精度：<±5%
8 具备装药位置识别或余量自动检测功能
9 操作模式：≥4 种
10 屏幕显示胰岛素余量：有；屏幕显示电池余量：有
11 础率分段：≥24 个时段
12 基础率输注最小时段：≥60 分钟
13 基础率设置范围：0.05U/h-10.0U/h（含）以上，步长≤0.1U/h
14 临时基础率：支持百分比调节（0%-200%）或绝对值调节，调节步进≤25%，持续时间可调（0.5h-24h）。
15 临基率范围：0%-200%（间隔 25%）
16 大剂量设置范围：0.0U-87U 可调。
17 大剂量输注方式：正常波、双波、大剂量向导
18 大剂量设置增量：大剂量设置增量：≤0.1U（至少在0-10U范围内）；更高剂量区间增量≤1U。
19 方波输注方式：有；双波输注方式：有
20 大剂量向导功能：有
21 预设餐前量：有
22 上次餐前量显示：有
23 日总量回顾：≥50 次
24 基础率回顾：≥50 次
25 大剂量回顾：≥50 次
26 排气回顾：≥50 次 （记录，时间，日期）
27 报警回顾：≥50 次
28 自动报警功能显示：≥5 项
29 储药器剩余量不足报警：具备低药量预警功能，预警阈值可调或默认值≤30U
30 无药量/空仓报警：储药器耗尽时自动触发报警
31 报警方式：蜂鸣、震动报警
32 测血糖提示：有
33 无线数据下载：有
34▲可对接血糖管理系统，支持数据上传至电脑端/云端管理平台，具备与CGM/血糖仪数据联动分析功能，在同一软件平台内进行综合展示与分析。
35 内置时钟：24 小时制，用户可调整时间，有备用电池
36 安全防护设定：自动锁键功能；密码保护的医生模式（可以设定日总量、大剂 量、基础率的最大限量）
37 最大工作电流：250mA
38 额定电压：3.0V
39 电流类型：直流
40 运行模式：连续运行
41 存储温度范围：-20℃~+50℃
42 存储相对湿度：20％～93%
43 存储大气压力范围：50kPa～106kPa
44 节电功能：系统睡眠
45 安全系统：日最大量限制、最大基础率限制、最大餐用量限制、低药量提示、无药量提示、输注堵塞提示、低电量提示
46▲适用人群：适用于儿童及成人糖尿病患者（注册证适用范围须包含3岁及以上人群）
47 产品标准配置：胰岛素泵主机、电池盖及开启工具、保护套（含透明套/硅胶套/皮套等至少一种）、防水袋/沐浴袋等必要配件。
48分类：BF型设备（防电击保护）
49▲整机质保≥4年
50▲使用年限：≥10年（提供制造商出具的使用寿命声明或注册申报资料中的预期使用寿命证明）质保期内提供对应机型软件升级服务。

## 麻醉回路消毒机招标参数
麻醉回路消毒机招标参数
1、适用范围：供医疗单位对麻醉机和呼吸机内部呼吸回路消毒时使用。
2、性能要求：
2.1采用臭氧和过氧化氢消毒，杀菌广谱、彻底，消毒完毕后自动还原；
2.2麻醉机呼吸机回路消毒机机身采用金属材料制作，坚固耐用；
2.3机身尺寸：宽度≤650mm，深度≤650mm，高度≤1200mm；配备医用静音万向脚轮，移动灵活、刹车可靠。；
2.4整机运行噪音≤60dB(A)；
2.5采用彩色触控屏，全触控操作方式，配有消毒记录储存功能，可实时查看消毒记录，并具备打印功能，可选择并打印消毒记录；
2.6可对麻醉机进行消毒，也可以对呼吸机进行消毒；
2.7具有2 个程序模式（麻醉机，呼吸机），1 个自定义消毒模式；
2.8输出臭氧浓度＞100mg/m3；
2.9消毒一个工作周期结束后，被消毒的麻醉机呼吸机回路内部臭氧气体残留量应≤0.16mg/m3；消毒时，周围环境中臭氧泄漏量应≤0.1mg/m³；
2.10具有排气臭氧浓度监测报警，确保使用安全性。
2.11自动加液：采用自动加液方式，无液自动报警，更加方便化。
2.12具备温度监测功能，能监控核心部位温度，保证机器≤55°内部温度运行。消毒过程中，可实时自动监测消毒机内部温度并自动报警。杜绝温度过高造成臭氧浓度下降而影响消毒效果。
3、消毒效果要求：
▲3.1消毒效果：在制造商规定的标准消毒程序下，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、枯草杆菌黑色变种芽孢的平均杀灭对数值均应≥3.00。（提供省级及以上疾控中心或第三方CMA/CNAS检测机构出具的检测报告）；
▲3.2快速消毒模式效果：在制造商规定的快速消毒程序下，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌的平均杀灭对数值均应≥3.00。（提供省级及以上疾控中心或第三方CMA/CNAS检测机构出具的检测报告）；
4、配置清单：
4.1麻醉机呼吸机回路消毒机 1台
4.2专用螺纹管2根
4.3专用连接管1套
5、售后服务：中标人负责设备的免费安装、调试及现场培训。提供7×24小时技术支持，接到故障报修后2小时内响应，48小时内到达现场解决问题。（投标文件中提供售后服务承诺函及具体服务方案）

## 婴儿培养箱技术参数
婴儿培养箱技术参数
一、配置要求
标配：主机（包括婴儿舱、机箱、控制仪、输液架及托盘），皮肤温度传感器,机柜，上黄疸治疗装置（光源为LED）,下黄疸治疗装置（光源为LED）。
二、功能要求
1．具有箱温和肤温两种温度控制模式；
2．具有湿度显示功能和湿度控制功能；
3．设置温度、箱内温度、皮肤温度、湿度分屏显示；
4．独立的超温保护系统；
5．婴儿床倾斜角度无级可调功能；
6．独立的风道传感器检测超温及风道堵塞报警；
7．产品具有自检功能，多种故障报警提示；
8．▲水箱材质应耐受高温高压灭菌（如PES、PPSU、PEI等医用级耐高温材料），可整体拆卸进行高温高压消毒。（提供产品说明书或技术证明文件作为佐证）；
9．具有空气循环及新风置换系统，能保持舱内微正压，确保新鲜空气持续供给。；
10．具有高效热传导及储热设计，确保箱温控制稳定性。；
11．具有肤温传感器脱落报警提示功能；
12．具有数据储存功能；
13．具有正门独立锁定装置；
14．具有RS-232接口；
15．故障报警: 断电、传感器、 偏差、超温、风道循环、缺水、水箱位置、系统等
16．采用低噪音的无刷直流电机；
17．工作电源：AC220V/50Hz；
18．输入功率：≤1000VA；
19．箱温控制范围：25～37℃；
20．▲箱温和肤温显示温度范围：5～65℃；
21．皮肤温度控制范围：34～37℃；
22．升温时间：≤30min；
23．▲下黄疸治疗装置应为内置式或嵌入式设计，与培养箱主体整合，无需外接独立支架。（提供产品彩页或实物照片作为佐证）;
24．培养箱温度与平均培养箱温度之差： ≤0.5℃；
25．平均培养箱温度与控制温度之差：≤1.0℃；
26．温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃；
27．温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃；
28．▲皮肤温度传感器精度：±0.3℃内；
29．婴儿舱内噪声: ≤45dB（A）（稳定温度状态下）；
30．湿度显示范围: 0%RH～99%RH，湿度控制范围: 20%RH～90%RH；
31．湿度控制精度：±10%RH；
32．▲具备上下双面黄疸治疗装置，提供注册证明材料；
33．床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：>0.4；
34．上黄疸治疗装置：床面上有效表面内的总辐照度： ≥1.7mW/cm2（光源为LED）；
35．下黄疸治疗装置：床面上有效表面内的总辐照度：≥0.8mW/cm2（光源为LED）。
36.上黄疸蓝光灯板的LED灯珠≥400个。

## 口腔X线机参数
口腔X线机参数
牙科X射线机
一、主要功能要求：采用高频直流恒压控制技术；X射线管性能稳定，图像质量清晰；管电压调节范围涵盖60kV-70kV；支持胶片、CR磷板、DR数字传感器等多种成像介质兼容；具备多种牙位预设程序。
二、主要技术参数要求：
1.高频直流恒压控制技术
2.高品质 X 射线管
▲3.管电压调节范围60kV～70kV，可分档或连续调节；管电流调节范围包含4mA～7mA区间，满足不同拍摄需求。
▲4.预设多种牙位曝光程序（≥6种），支持根据不同牙齿类型及体型快速选择，并可自定义存储。
5.曝光时间可在 0.02-3.2 秒之间大范围调整
▲6.胶片、磷片、数字传感器三种成像模式可选
▲7.具备球管过热保护功能，当温度超过安全阈值时自动停止曝光并提示，防止球管损坏，保障使用安全。
8.具有累计曝光次数显示和恢复出厂设置功能
▲9.面板具有报错指示功能，方便排除故障
10.电源适应范围：AC 100V-240V，50/60Hz
11.座垫高度可上下调节
12.内置稳压电路或电源补偿系统，在输入电压波动±10%范围内能自动补偿，保证输出剂量稳定。
▲13.电压，电流，曝光时间时间，体型，蜂鸣器音量等参数都可自定义调节
14.胶片曝光速度选择模式，F、E 、D三种速度
15.支持多种安装方式（包括但不限于壁挂式、落地式、移动式等），投标人根据采购人现场实际需求提供对应安装套件。。
16.球管头组件具备有效辐射屏蔽防护，泄漏辐射水平符合GB 9706.12及YY/T 0664相关标准要求。
▲17.机械臂支撑稳固，多关节设计，水平旋转≥360°，垂直俯仰角度满足全口牙位拍摄需求；具备位置锁定功能，松手后机头无明显位移/下垂。
三、技术参数：
1.输入功率：900VA
2.电源频率：50Hz
3.射线焦点：0.7mm
4.在加载状态下的泄漏辐射：1米处＜0.25mGy/h
5.焦点至皮肤距离(偏差±5%)：22cm
6.高压发生器频率：100-200kHz
7.X射线管组件环境温度：-40℃～+55℃
8.大气压力：50kPa～106Kpa
9.相对湿度：≦93%
四、标准配置清单：
1.X射线机操作面板 1个
2.控制器 1个
3.机架 1个
4.射线管头 1个
5.束光筒 1个
6.座垫 1个
牙科影像板扫描仪
一、主要技术参数：
1、电源适配器：输入：AC 220V±10%，50Hz；输出：DC 15V±5%，功率≥48W（或电流≥3.2A）。
2、IP影像板型号：#0、#1、#2、#3。
3、IP影像板有效成像面积偏差值应不大于标称值的±5%±1mm。
▲4、获取影像时的位深：16 bits/pixel。
▲5、分辨率：≥20LP/mm
▲6、像素尺寸：≤25μm
7、图像成像时间：≤15s。
8、在指定IP板有效成像区域、像素大小、位深的条件下，每小时处理IP影像板的数量应不少于140 张，偏差小于10%。
9、影像采集区域的像素灰度值标准差 R 与规定采样点的灰度值均值 Vm 之比，小于2%（R/Vm≤2%）
10、IP影像板曝光后立即测量的曝光指数与放置15min后测量的曝光指数变化应小于15%。
11、设备安全分类
1）按运行模式分类：连续运行设备；
2）按防电击类型分类：Ⅱ类设备；
3）按防电击程度分类：无应用部分；
4）按对进液的防护程度分类：普通器材(IPX0)；
5）在与空气混合的易燃麻醉气与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用时的安全程度：非AP、APG设备。
12、医疗数字影像和通信标准符合DICOM3.0标准。
二、主要功能技术要求：
1、用于扫描 IP 影像板的潜影信息形成口内牙科数字化 X 射线图像，并对图像进行浏览、处理和查阅，配合牙科X射线机诊断使用。
▲2、主机自带彩色触控显示屏，屏幕尺寸≥7英寸，支持触控操作。
3、光电转换器件：采用高性能光电倍增管（PMT）或同等性能的光电探测器件，具备高灵敏度和快速响应特性。
4、具备2种扫描模式：快速扫描、标准扫描。
5、电脑软件端支持导出JPG、BMP、PNG、DCM图片格式。
6、电脑端软件可自动识别和获取局域网端IP地址。
7、软件内置多种专用图像处理预设模式，至少包含：根管增强、龋齿检测、细节增强、高清显示等适用于不同临床场景的处理算法
8、扫描驱动装置：采用精密电机驱动，运行平稳、低噪音，支持高速激光扫描。
9、电脑端软件需包含客户档案登记，复查，信息删除等功能；并对客户信息具备安全性和私密性保护处理。
10、电脑软件端影像处理软件具备：影像编辑、影像注释、影像反转、影像旋转、影像缩放、影像灰度、影像测量、影像修正等功能
▲11、可实现单机患者管理，可浏览影像片，具备丰富的影像处理功能
12、扫描完成后，影像数据自动被擦除
▲13、扫描仪主机存储容量≥64GB，可存储≥1万张影像图片
14、具备IP板正反识别功能，精准扫描
15、扫描仪主机的仓门和收纳仓可进行拆卸清洗，更加安全卫生
16、可直接连接鼠标和键盘实现功能拓展
▲17、可实现手机、平板、电脑多平台阅片
▲18、扫描仪主机与电脑间可通过无线WiFi进行数据传输
19、支持≥100台客户端分机同时使用
三、主要配置要求
1、主机 1台
2、电源适配器 1台
3、IP影像板O号 1张
4、IP影像板1号 1张
5、IP影像板2号 2张
6、IP影像板保护袋0号 1袋
7、IP影像板保护袋1号 1袋
8、IP影像板保护袋2号 2袋
9、IP影像板保护卡O号 1盒
10、IP影像板保护卡1号 1盒
11、IP影像板保护卡2号 2盒
12、U盘 1个
13、清洁布 2个
14、IP影像板收纳盒 1个

## 医用吊塔技术参数
医用吊塔技术参数
吊塔共性要求
1. 吊塔在正常工作过程中噪声应≤45dB(A)（提供第三方检测报告）
2. 表面采用环保抑菌粉末，可抑制抑制大肠杆菌和鼠伤寒沙门氏菌，抑菌率≥99%。（提供第三方检测报告）
3. ▲吊塔最大安全承重通过4倍工作承重测试。其最大工作承重4倍负载≥1000kg。（提供第三方检测报告）
4. 所有吊塔上承载的设备的电源线及气源管路和塔体之间不会发生相对移动，所有电源线路及气源管路在塔体内不外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路的脱落。
5. 产品包装应符合GB/T 4857运输包装测试要求，确保运输安全。（提供第三方检测报告或由厂家承诺或提供出厂检验记录即可）
6. 吊塔上转动臂的外端使转臂开始转动的启动力不大于30N。
7. ▲吊塔基础架应能承受不低于10000N·m的扭矩负载，加载后法兰盘水平倾斜角≤0.5°。（提供第三方检测报告或型式检验报告）
8. 吊塔旋转转轴在负重250kg状态下旋转寿命≥10万次。（提供第三方检测报告）
9. 所有气体接口必须带有通、断、拔（原位Standby）三种状态，能带气维修。气体出口均要以国际标准色标予以区别，并有防止不同气体误插的装置或结构。
10. ▲吊塔内部的医用气体管道系统的气密性应能在承受800kPa的气压，5min后，压降≤1%。（提供第三方检测报告）
11. 吊塔内部气体管路材料应通过生物学评价，细胞毒性、致敏、皮内反应测试结果符合要求。（提供第三方检测报告或生物相容性评价报告）
12. 箱体采用不少于两条内藏式导轨，用于仪器平台级其他模块的拓展安装。
13. 吊塔悬臂承载重量≥250KG，托盘承载重量≥59KG。
14. 吊塔防尘等级达到IP2X或以上；防火等级要求达到UL94-V0。
15. 通过ISO 9227中性盐雾试验，外观评级≥9级（参照ISO 10289现行有效标准）。提供第三方检测报告。
16. 吊塔外壳涂膜附着力参照ISO 2409-2013测试，附着力等级达到0级。提供第三方检测报告，报告中样品信息应能追溯至投标产品。
17. 托盘单根扶手工作承重应为10kg抽屉单根导轨工作承重应为7kg（提供第三方检测报告）
吊塔，配置要求如下：
1、旋转臂长度≥750mm。
2、吊头或吊柱式气电功能箱：长度≥800mm。
3、仪器平台2层（带抽屉1个）。
4、德标气体终端4个：氧气2个、空气1个、负压吸引1个。
5、220V/10A国标五插电源插座8个，等电位端子2个，六类网络接口2个。
6、高度可调输液组合架1个，网篮1个。

## 电动产床招标参数
电动产床招标参数
一、性能要求
1．床面可整体上升、下降；背板折起采用医用级静音电机控制。
2．脚部床板还可脱卸。
3．床板下有大容量污物盆。
4．▲两侧的脚架、隐藏式扶手结合使用，便于接生工作。
5．可适用于仰卧式、坐位、侧卧位、半卧位、蹲位、匍匐位等多种体位的分娩方式。
6．▲产病床主机采用医用级直流推杆电机，安全电压≤DC24V，内置过载保护，运行噪音≤55dB，升降平稳无抖动。
7．床上选音频播放模块（支持蓝牙/USB/AUX等至少一种输入方式），辅助舒缓产妇情绪。
8．床头板左右护栏均为高强度塑料一次成型。
9．床床面采用医用级PU皮革或同等性能环保软包材料，模具一体成型无缝拼接；床面设有导流凹槽防止液体渗漏；。
10．床身整体结构封闭、防尘，便于清洁。
11．脚轮采用中控制动轮，稳定性能更高。
二、技术参数
1．床面尺寸：长度≥1800mm，宽度≥800mm
2．床面高度调节范围：最低≤720mm，最高≥990mm
3．背板上折角度：≥56°
4．床面前后倾斜角度：后倾≥8°
5．脚板外摆角度：≥90°
6．脚板上折角度：≥42°
7．护栏升降距离：≥350mm
8．拉手/助力杆折转角度：70°~90°可调或固定在此范围内°
三、标准配置
1.搁腿架 1付
2.污物盆 1件
3.输液架 1件
4.手持控制器 1件
5．防水垫 2件
6.电源线 1根

## 手持胎音仪参数
手持胎音仪参数
1. 手持式紧凑设计，一手掌握；
2. 高亮度OLED屏幕显示胎心数字，探头工作状态及探头工作频率自动识别显示；
3. 轻巧机身设计，整机不到355g。
4. 超声工作频率：标配3MHz±10% ，可选配2MHz±10%
5. 高灵敏度超声探头，可检测9周小孕周胎儿心率；
6. 探头与主机分体设计，探头可更换
7. 超声输出强度：Iob≤8mW/cm2；
8. 胎心率检测范围：50-240bpm，心率检测精度：±2bpm；分辨率：1bpm
9. 在探头表面200mm的距离处，灵敏度≥90dB
10. 电源：标配充电电池可在线待机充电，连续工作时间≥6小时
11. 具有电量低提示功能；
12. ▲无信号1分钟自动关机和探头归位自动关机功能；
13. 内置扬声器；
14. ▲具有音频输出接口，可接驳耳机或有音频输入的录音机；
15. 可选配充电座，机器使用完可直接放充电座上进行充电；
16. 通过欧盟CE认证；
17. 通过美国FDA认证。

## 婴儿听力筛查仪技术参数
婴儿听力筛查仪技术参数
TEOAE
1．评估方法：噪音加权平均、信号峰值计算
2．刺激类型：Click（非线性）
3．刺激水平：70-84 dB SPL(45-60 dB HL) 依靠耳道容积自行校准
4．刺激速率：接近60Hz
5．频率范围：1.5-4.5kHz
6．▲显示：统计波形、测试进程、TEOAE水平、噪音水平
DPOAE
7.评估方法：相位统计法
8.刺激类型：两个基本匹配的纯音，f2/f1＝1.24
9.可用测试频率：f2：1000、2000、3000、4000、5000、6000Hz（可设置）
10.默认测试频率：f2=2000、3000、4000、5000Hz ( PASS at 3 out of 4)
11.测试水平：L1/L2=60/50 or 65/55 dB SPL
12.显示: DPOAE水平、测试进程、噪音水平、DP-Gram
13.▲结果显示：总体：PASS/REFER， DPOAE的DP-Gram及噪音水平
14.▲探头校准：主机自带0.75CC探头校准腔，保证日常测试的精确
15.▲后期可增加升级AABR测试模块，双耳同时给声，同时记录（需选配双耳测试探头）
16．尺寸规格：长度≤210mm，宽度≤80mm，厚度≤35mm
17．主机重量（含电池）：≤300g
18．操作语言：全中文测试界面，中文输入
19．显示屏：彩色触摸屏，亮度可调
20．屏幕显示区域：≥3.0英寸
21．分辨率：≥240×320像素
22．触摸屏使用寿命：≥10万次点击
23．触控方式：支持戴医用手套操作
24．本机存储：≥250个受试者档案或≥500条测试结果
25．探头连接：专用防误插接口，连接稳固可靠
26．整合的实时时钟测试过程中的时间标志；
28．机器与计算机连接时时钟自动与计算机同步；
28．备份：电池卸下时，保存至少5天
29．数据传输：支持USB有线传输或无线传输，可将数据导出至电脑端管理软件
运输及存储环境
1．温度范围：-20～+60℃ （-4～140℉）
2．湿度范围：20～80%（相对），不凝结
3．气压：500 hPa～1060 hPa
操作环境：
1．温度范围：10～40℃ （50～104℉）
2．湿度范围：30～80%（相对），不凝结
3．气压：600hPa～1060 hPa
电源及电池
1．电池类型：可充电锂电池3.7V/1800mAh（6.7Wh），满电
2．预计电池电量：连续使用8小时（基于标准使用，实际使用中或影响电池使用时长）
3．电池等级指示器：5级电池等级指示器
PC接口：
1．接口类型：USB2.0，全速
2．USB电源：用量﹤来自USB接口的100mA电流
打印机接口：
1．接口类型：RS232
2．连接器类型：6-pol Mini Din
电源适配器：
1．输入电压/范围：100-240V AC， 50-60Hz
2．输出电压：5.0 V DC/min. 1.0A
探头线：
长度约120cm （约55英寸）的柔韧屏蔽线
耳塞：
1．标准（圆筒状）：4种型号（3.7-5mm）
2．树状耳塞： 1种型号（4-7mm）
3．泡沫状耳塞：1种型号（13mm）
设备类型：
Ⅱa(参照Council Directive 93/42/EEC Appendix IX标准)

## 器械车参数
器械车参数
1．▲一套为三个器械车，尺寸分别为：大≥930*590*980mm，
中≥760*510*860mm ，小≥600×430×820mm；
2．▲优选不锈钢加厚管材，管壁厚度≥1.0MM。整车具有抗冲击、承载强、光亮如新等优质特点。
3．满焊与烧焊相结合全新焊接工艺，配合304专用焊丝，使产品达到不开焊，焊接表面平滑均匀，美观坚固。
4．▲不锈钢304板材厚度≥1MM,每层下面均焊有支撑管。围栏，立柱采用实心不锈钢棒制作结实耐用。
5．采用圆角式焊接结构设计，使整个车体坚固，美观。
6．管材对接部位，采用半弧冲压技术，对口紧密，无毛刺。
7．搭载双刹车3寸超静音医用脚轮，邵尔50度的高弹性TPR材料的轮胶，不脱胶、不粘落发。工业尼龙轮架，优于十倍钢制结构，不生锈，无脱漆。高精度深沟轴承，转动轻便，配置出了先天的超静音效果；
8．设备质保期≥3年

## 液体恒温箱参数
液体恒温箱参数
1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
3、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有安全锁功能，防止出现意外。
4、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
5、精准温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。
7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
9、采用全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
10、箱体采用钢板，内部搁架可随意调整，便于存放不同物品。为方便拿出储存的物品，可将层架拉出约1/3，层架的设计有紧急止位功能，可防止当存储物品时被拉出太远。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。
11、【外形尺寸】≤600×600×1300mm
12、【容 积】≥230L
13、【温度范围】2~48℃
14、【额定电压】AC220V 【额定频率】50Hz

## 医用双开门冷藏箱参数
医用双开门冷藏箱参数
1、采用立式设计，存放方便，节省空间；有效容积≥1031L.
2、箱内温度控制在3~7℃范围内，数码管温度显示，显示精度0.1℃；
3、风冷设计，保证箱内温度维持在标定的温度范围内。温度均匀度±1.5℃，设定温度默认5℃，用户可自主调整为4℃。
4、两个测试孔设计，满足用户根据实际需要检测箱内温度；
5、12层可调搁架设计，满足用户存放要求，更充分利用空间；
6、三层钢化玻璃，智感除露降低传热效率，32℃、85%湿度下无凝露；
7、玻璃门采用边框电加热结构，控制方式受箱内温度和环境湿度双重自主控制，智感除露，避免不必要的加热，降低能耗，日能耗仅为2.4kwh。
8、全角度自关门设计，解除用户开门后忘记关门的后顾之忧。
9、报警功能齐全：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警，冷凝器脏堵报警，两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）；
10、恩布拉科变频压缩机, 12V直流静音冷凝散热风机，整机噪音39dB，安全、节能、可靠；
11、后备电池，满足断电后报警并继续显示箱内温度24小时需求；
12、7路传感温度控制：上温、下温、化霜、控制、冷凝器脏堵、环温、环湿；有效保证
温控的准确性；
13、箱内设置4个照明灯，实现全域照明，开门灯自动亮起，关门自动关闭，也可外部通过独立灯开关控制，更加方便用户使用。*
14、选配USB接口，可记录十年的温度数据，方便追溯查询；
15、产品标配远程报警接口，可连接报警器到其他房间实现报警功能。
16、可选配RS485, 预设Modbus协议，可实现多台设备组网，随时监控冷藏箱运行状态.
17、可选配针式打印机，多种打印方式，记录间隔可调
18、标配WIFI物联模块，通过手机APP程序，远程监控设备状态，查看温度情况及报警情况。
19、箱内下部可选配2个药筐，提高冷藏箱空间利用率。
20、双锁结构，更安全、更放心。
21、四个万向脚轮，配备两个固定底角，搬运、摆放设备更方便。
22、配备价目条，方便标识物品，方便摆放。
23、产品具备医疗器械注册证。
26、产品符合T/CITS 0004-2003 《高性能医用冷藏箱技术要求及检测方法》

## 小儿输液静滴泵参数
小儿输液静滴泵参数
1. ▲需通过NMPA三类注册证；
2. 使用年限≥10年，需提供证明材料；
3. 流速范围：0.10-2300.0mL/h, 最小增量为0.01mL/h；
4. 输液精度：≤±4.5%；
5. 预制量设置范围：0.01-9999.99ml；
6. ≥10种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、首剂量模式、梯度模式、点滴模式、间歇模式、微量模式、时辰模式；
7. 支持体重选择㎡单位，由体表面积（BSA）计算剂量速度；
8. 快进流速范围：0.10-2300ml/h
9. KVO速度:0.1-30.0mL/h可调；
10. 支持Anti-bolus功能，丸剂量≤0.2ml；（提供证明材料）
11. 下阻塞50mmHg，可以选择16档阻塞级别
12. 支持上阻塞检测。
13. ▲支持输血功能。
14. 7.0英寸电容触摸屏操作，方便快捷的人机操作界面，全中文彩屏显示；
15. 气泡检测：最小检测气泡大小15ul；
16. 无需任何配件，支持两个泵之间叠加；
17. 无需额外附件，泵上自带提手
18. 具备调出主菜单的硬按键
19. ▲防尘防水等级：IP44；
20. 泵门和止液夹：输液泵有电动止液夹和电动泵门控制；（提供证明材料）
21. 报警：空瓶、级联失效、管路安装错误、中央站通讯中断、 监视器通讯中断、加温器未安装、加温器超温、加温器欠温；
22. 可存储至少5000种药物；
23. 支持至少30种药物分类；
24. 主界面可显示输注药物的名字，并支持药物检索；
25.支持 DERS 功能，设置药物的输注参数超过药物库的软限值且在硬限值范
围内时，本设备有提示但仍能启动输注。
26.屏幕亮度支持10级可调
27.能够存储、回放≥8000组历史信息记录；
28.重量：≤1.7Kg（含锂电池）；
29.锂电池续航时间：≥15小时@ 25mL/h或每台配主流品牌USP电源

## 医用冷藏箱参数
医用冷藏箱参数
1、有效容积：箱内有效容积≥310L；外部尺寸≤600mm*630mm*1980mm 内部尺寸≥525mm*500mm*1290mm；
2、温度控制:微电脑控制，箱内控温范围2-8℃，LED数码管显示，实时显示箱内温度，；控温精度显示精度均为0.1℃；
3、整体结构：立式，单开真空玻璃门体，采用LBA无氟发泡，外壳采用预涂钢板外壳，内胆采用PS吸附成型内胆，；
4、核心组件：采用品牌压缩机及进口品牌风机，碳氢制冷剂；
5、制冷系统：采用板式蒸发器设计，制冷速度快，丝管式冷凝器设计，散热效果好；
6、温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度均匀度≤2℃，波动度≤2℃；
7、控温技术：搭配高精度2路传感器设计，包括显示传感器，控制传感器。
8、温度显示：感温探头置于甘油感温盒内，可选择检测温度或者仿生温度；
9、门体结构：门体双层钢化LOW-E玻璃并拥有上吹风，门体具有自关门设计；
10、安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警、灯光闪烁两种报警方式，可实现高低温报警、传感器故障报警、断电报警；
11、数据存储：配数据存储模块，每6分钟记录一次数据，可通过前置的USB接口读取，插入U盘导出冰箱使用期间所有数据，数据可导出图表格式，温度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性；
12、温度监控：配有一个测试孔，对箱内温度进行监测；
13、箱内配置：多层搁架设计，搁架间距可调；标配6个搁架；
14、节能降噪：低噪音，噪音低于41分贝；
15、柜内照明：内设LED照明灯，高亮节能；
16、固定移动：配备4个万向脚轮、2个止动底脚；
17、冷凝蒸发：冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼；
18、断电报警：满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少24小时；
19、安全保障：门体带暗锁，同时用户可配置挂锁，双重安全保障；
20、宽电压带：产品配备宽电压带，适合198～242V电压下使用
21、产品认证：产品具有医疗器械注册证

## 无创兼经鼻高流量技术参数
无创兼经鼻高流量技术参数
一、性能特点
1.适用范围：用于提供无创通气支持，以治疗呼吸功能不全的成年患者以及儿童患者。
2.控制方式：电动电控，涡轮供气
3.≥10.4 英寸彩色触摸屏，集成设置、监测、报警功能，一键飞梭，触压式旋钮调节，操作简单方便。
4.适用成人、儿童患者进行无创通气治疗。
5.▲双气源接口，可外接高压或低压氧气。
6.具备舒适度技术，且三档可调。
7.▲双系统设计，采用独立系统控制机器通气，保障突发情况下患者的通气安全。
8.具备双压力传感器，可对近鼻端进行压力采样，采集压力更加精准可靠。
9.机器吸入端采用可拆卸设计，方便医护人员清洁消毒。
10.具备自动灵敏度技术、手动触发、撤换灵敏度3档可调，可无需手动调节触发、撤换灵敏度。
11.具备断电自动转换功能的高能锂电池，可独立连续工作≥3小时。
12.采用高性能国产风机，机体小巧。
13.配备独立专业医用级高精度加温湿化器，具有双重高温保护切断功能。
14.配备与主机同品牌台车，方便临床使用和设备转运，脚轮具有锁定装置。
二、主要参数
1.通气模式：
1.1.自主呼吸/时间控制模式（S/T模式）
1.2.时间控制模式（T模式）
1.3.自主呼吸模式（S模式）
1.4.持续正压通气模式（CPAP模式）
1.5.压力控制模式（PC）
1.6.高流量吸氧模式（HFNC）
1.7.▲压力自动滴定功能（AUTO）
1.8.▲平均容量保证压力支持功能（AVAPS）
2.调节参数：
2.1.AVPAS：开/关
2.2.潮气量：200 mL ～ 1500 mL
2.3.呼吸频率：3 bpm ～ 40 bpm
2.4.吸气时间：0.0，0.5 s ～ 3.0 s
2.5.吸气压力（IPAP）：4 cmH2O ～ 30 cmH2O
2.6.最大吸气压（IPAPMAX）：4 cmH2O ～ 30 cmH2O
2.7.最小吸气压（IPAPMIN）：4 cmH2O ～ 29.5 cmH2O
2.8.呼气压力（EPAP）：4 cmH2O ～ 25 cmH2O
2.9.持续气道正压（CPAP）：4 cmH2O ～ 20 cmH2O
2.10.压力延时上升时间：0 min ～ 60 min
2.11.压力上升时间：自动调节、0.1 s ～ 0.6 s
2.12.吸气灵敏度：自动调节、1 ～ 3
2.13.呼气灵敏度：自动调节、1 ～ 3
2.14.舒适度：关、1 ～ 3
2.15.自动功能：关/开
2.16.压力限制：S、T、S/T、PC 模式：10 cmH2O ～ 30 cmH2O
CPAP模式：10 cmH2O ～ 20 cmH2O
2.17.氧浓度：21 % ～ 100 %
2.18.流量（HFNC模式）：2 L/min ～ 80 L/min
3.监测参数
3.1.频率（Freq）：0 bpm ～ 100 bpm
3.2.潮气量（VT）：0 mL ～ 2000 mL
3.3.分钟通气量（MV）：0 L/min ～ 99 L/min
3.4.吸气时间（Time）：0.0 s ～ 3.0 s
3.5.呼吸气压力：0 cmH2O ～ 40 cmH2O
3.6.氧气浓度：15 % ～ 100 %
3.7.流量（HFNC模式）：0 L/min ～ 100 L/min
4.波形显示：
4.1.气道压力—时间波形图
4.2.流量—时间波形图
5.报警保护
5.1.窒息报警
5.2.管道脱落报警
5.3.低通气量报警
5.4.高呼吸频率报警
5.5.低呼吸频率报警
5.6.气道高压报警
5.7.潮气量过低报警
5.8.高氧浓度报警
5.9.低氧浓度报警
5.10.设备高温报警
5.11.氧气供气压力过低报警
5.12.氧气供气压力过高报警
5.13.风扇故障报警

## 升温、降温毯技术参数
升温、降温毯技术参数
1. 四路两组输出，具有降温模式、升温模式和体温监测模式。
▲2.循环水温度设置范围： 降温4~25℃，升温30~40℃；连续可调，步进0.5℃；控温精度±1℃。
3. 体温设置范围：30~40℃，连续可调，步进0.1℃。
▲4. 空载降温速度2.3℃/min，负载降温速度：4℃/h。
▲5. 采用直流24V变频微型压缩机。
▲6.空载升温速度1.4℃/min，负载升温速度：2.4℃/h。
7. 报警提示
1) 循环液体温度超过42℃时，或低于4℃时，提示告警，仪器停止工作；
2) 当循环液体不足时，提示告警，仪器停止工作；
3) 当体温传感器监测功能异常时，提示告警，仪器停止工作；
4) 当循环水泵流速过低时，循环图标闪烁，提示告警，仪器停止工作；
5) 制冷压缩机启动或停止，图标提示；
6) 加热器启动或停止，图标提示；
7) 加水提示实时水位状态，加水超量时水位图标闪烁提示，溢水口自动溢水。
8. 定时功能：0-99H定时运行，或连续运行。
▲9. 整机输入功率不大于300VA，满足转运救护车负荷要求。（提供检测报告）
10.有且仅有一个旋转开关（非触摸屏，无按键和薄膜开关），控制所有功能，防止误操作，使用方便。
11. 体积小，宽度＜28cm，高度＜80cm，长度＜45cm。
12.控温毯（冰毯冰帽）采用聚氨酯TPU材料，柔软耐折易清洗。
▲13.水路接头：双通道一体成型，防插错防喷溅接头，一次插拔两路同时通断。
▲14. 控温毯（冰毯冰帽）和体温传感器通过生物相容性测试。（提供检测报告）
▲15.产品设计使用年限10年(提供设备铭牌证明)
▲16.设备通过最新国家标准GB9706.1-2020检测。（提供检测报告）

## 空气消毒机参数
空气消毒机参数
1、产品名称：医用等离子体空气消毒器
2、产品用途：适用于普通手术室、产房、血液病区、烧伤病区、保护性隔离病区、重症监护病区的空气消毒；消毒供应中心检查包装灭菌区和无菌物品存放区、重症透析中心的空气消毒；检查室、治疗室、感染性疾病诊室等场所的空气消毒。
3、技术参数要求：
3.1采用等离子体＋静电吸附消毒灭菌，杀菌广谱、彻底；内含活性炭分子过滤器、初效过滤器，可有效除去空气中的挥发性气体、各种异味以及过滤毛发、粉尘等大尘埃颗粒；
3.2医用等离子体空气消毒器壳体采用优质冷轧钢板，结构强度高，完全阻燃；表面静电喷涂，防尘效果好、使用寿命长、安全系数高；
3.3外观尺寸≤400×400×950（mm3），采用移动式安装方式，配备医用静音脚轮，移动灵活方便；
3.4人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒，对人及物品没有任何伤害；
3.5额定循环风量≥1000m³/h，可适用于100m³体积及以下的场所；
3.6噪声：＜60dB；（提供国家CDC检测检验报告,盖CMA、CNSA章）
3.7额定功率≤110W±11W；电源AC220V 50Hz；
▲3.8等离子体发生器电场强度≥8400V；（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）；
3.9等离子体发生器集尘区电场强度≥4000V；（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）；
▲3.10等离子体发生器产生的等离子体密度可达5.6×1018_1.25×1019m-3（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）；
▲3.11等离子体发生器使用寿命≥50000h，高压电源使用寿命≥50000h；（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）；
▲3.12等离子体发生器防水等级符合：GB/T4208-2017 IPX2（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）；
▲3.13等离子体发生器高温检测符合：GB/T2423.2-2008 严酷等级：30℃、检测时间2h（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）；
▲3.14配备负离子发生器，所产生负离子密度≥4.82×107个/cm3（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）；
▲3.15设备持续工作1h，臭氧残留量≤0.005mg/m³（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）。
4、净化消毒效果要求：
4.1净化消毒效果要求：（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）
4.1.1对白色葡萄球菌的杀灭率≥99.90%；
4.1.2洁净空气量CADR（颗粒物）≥450m³/h；
4.1.3气雾室甲型流感病毒H1N1杀灭率>99.9%；
4.1.4气雾室肠道病毒EV71杀灭率≥99.2%；
4.1.5设备持续工作30min，PM2.5去除率≥99.92%；设备持续工作1h，PM2.5去除率>99.99%；
4.1.6设备持续工作1h，对体积为100 m3室内空气中的自然菌消亡率均≥90%;
4.1.7设备持续工作1h，可使100m³密闭房间达到十万级洁净度；
4.1.8设备持续工作2h，甲醛的净化效率≥96.1%、氨的净化效率≥95.2%、苯的净化效率≥96.1%、TVOC净化效率≥98.0%；
4.1.9气雾室肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌、黑曲霉菌、龟分枝杆菌的杀灭率＞99.9%；
4.1.10气雾室冠状病毒HCoV-229E、甲型流感病毒H3N2的杀灭率＞99.99%。
4.1.11气雾室新型冠状病毒SARS-CoV-2的杀灭率＞99.99％。
4.1.12设备持续消毒1h后，室内的空气平均菌落总数＜4CFU/皿（15min）。
5、功能及技术先进性要求：
5.1采用高档液晶显示屏，远程红外线遥控，可实时显示北京时间，定时时间、定时时间段，室内温湿度，故障报警，可查询显示累计时间等；
5.2高、中、低三挡可调风速供用户选择；手控、遥控多种控制方式供用户选择；手动、定时、临时多种工作模式方便用户操作；遥控器上设有一键锁定功能，防止误操作；
5.3程控数量（定时消毒）≥6组，具备工作时间自动累计功能，满足临床需求；
5.4采用V型分子过滤器，可有效去除有机气体和医院的各种异味；采用新型多功能两段式等离子体模块，杀菌效率高，集尘效果好，方便维护保养；
5.5产品具有报警功能，等离子体杀菌净化模块故障报警、过滤器清洗维护报警、风机故障报警；
5.6产品通过ISO9001和ISO13485双认证，中国驰名商标，具有质量保证；（提供以上双管理体系认证证书）
5.7采用自主知识产权的嵌入式软件，同时具有权威第三方实验室出具的嵌入式软件产品检测报告。

## 有创兼无创呼吸机参数
有创兼无创呼吸机参数（核心设备）
一、基本特征
1.1 适用于对成人、小儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，中文操作界面。
1.2 采用≥12.1英寸彩色TFT电容触摸屏，分辨率1280*800，屏幕可翻转，角度0-30度可调。
1.3 屏幕采用全贴合设计。
1.4 ★≥195分钟内置后备可充电电池（1块电池），可选配≥400分钟内置后备可充电电池（2块电池）。(提供产品第三方检验报告证明）
1.5 电动电控呼吸机（涡轮驱动产生空气气源）。
1.6 具有有创通气模式和无创通气模式。
1.7 病人数据、报警日志、校准表格等数据可通过U盘导出。
1.8 吸气安全阀和呼气安全阀组件可徒手拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃）。
二、呼吸模式及功能
2.1 标配有创通气模式：具有压力及容量控制通气下的辅助控制通气和同步间歇指令通气模式（V-A/C、P-A/C、V-SIMV、P-SIMV）、CPAP/PSV（持续气道正压/压力支持通气）以及窒息通气等模式。可选压力调节容量控制和同步间歇指令通气模式（PRVC、PRVC-SIMV）、双水平气道正压通气模式、心肺复苏模式（CPRV）、自适应通气模式（如ASV/AMV）、以及容量支持通气（VS）模式。
2.2★可选高级模式：气道压力释放通气（APRV）、成比例通气模式（如PAV/PPS/PPV）。（提供产品说明书关键信息页扫描件证明）
2.3标配无创通气模式：P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、PSV-S/T，可选DuoVent 、APRV、PPS通气模式。
2.4具有高流量氧疗功能，可以调节氧疗流速（2-80L/min）和氧浓度。
2.5 其他功能：增氧、雾化、吸气保持、呼气保持、吸痰、手动呼吸。
2.6 具有插管补偿功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致。
2.7 具有智能同步技术：根据病人的肺特性，调节吸气触发、压力上升时间和呼气触发参数，减少治疗过程中呼吸机设置值的频繁调节，提高人机同步，使病人呼吸更加舒适。
2.8 可选肺复张工具，在机械通气过程中给予高于常规平均气道压的压力并维持一定的时间，可以使更多的萎陷肺泡复张以及防止小潮气量通气所带来的继发性肺不张。
2.9具有动态肺视图界面，以图形形式实时显示肺动力学参数。
2.10可选脱机辅助监测功能，具备脱机功能看板，可自定义脱机指征，一键启动SBT，脱机失败时自动退出，安全规范实施脱机流程。
2.11可选叹息功能、P-V工具。
三、设置参数
3.1 潮气量：20ml-3500ml
3.2 呼吸频率：1-100次/min
3.3 吸/呼比：4:1-1:10
3.4 最大峰值流速：≥210L/min
3.5 吸气压力：1-90 cmH2O（提供产品说明书关键信息页扫描件证明）
3.7 压力支持：0-90cmH2O（提供产品说明书关键信息页扫描件证明）
3.8 呼末正压：0-50cmH2O
3.9 吸气时间：0.1-10s
3.10 呼气触发灵敏度：Auto，1-85%
3.11 压力触发灵敏度：-0.5—-20cmH2O
3.12 流速触发灵敏度：0.5—20L/min
3.13 氧疗流量：2-80L/min
7.14★PPS/PPV支持百分比：25-100%
7.15 PPS/PPV最高压：6-40cmH2O
7.16 PPS/PPV最大潮气量：200-3500ml
7.17★最大容辅/弹性阻力：10-100cmH2O/L（提供产品说明书关键信息页扫描件证明）
7.18★最大流辅/粘性阻力：2-30cmH2O/L/s（提供产品说明书关键信息页扫描件证明）
四、监测参数
4.1 压力监测：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测。
4.2 每分钟呼出通气量：总的分钟通气量、自主呼吸的分钟通气量、泄漏的分钟通气量的监测。
4.3 潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼出潮气量的监测。
4.4 呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测。
4.5 波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间
4.6 具有吸入氧浓度的监测。
4.7 配SpO2监测，提供SpO2和PR监测值，提供脉搏波。可实时监测ROX指数及趋势回顾，动态关注氧疗效果。（提供产品说明书关键信息页扫描件证明）
4.9 可选牵张指数Stress Index。（提供产品说明书关键信息页扫描件证明）
4.10肺过度膨胀系数C20/C等高级肺保护通气监测功能。（提供产品说明书关键信息页扫描件证明）
4.11可配置主流或旁流二氧化碳监测。
五、其他功能
5.1 呼吸波形及呼吸环可截图，屏幕导出保存U盘。
5.2 主机可存储不少于7000事件日志，包括报警日志和操作日志。
5.3具有不少于165小时趋势图和趋势表数据存储。
5.4 本机具备HDMI扩展显示，无需外接转接口。（提供产品说明书关键信息页扫描件证明）
5.5具有电子雾化器供电接口。
5.6能够和同一品牌模块化监护仪连接，在监护仪上实时显示呼吸机监测信息，能够通过WIFI无线网络或有线网络联网，把呼吸机的监测信息实时显示到中央监护站或全院监护系统，满足科室信息化的需求和呼吸机管理。

## 全胸震荡排痰仪技术参数
全胸震荡排痰仪技术参数
一、适用范围
1. 叩击排痰模块：适用于辅助术后、体质虚弱患者提升呼吸系统痰液等分泌物的排出能力，改善肺部血液循环淤滞问题，降低呼吸系统并发症的发生风险，起到预防作用。
2. 气道排痰模块：适用于胸腔外操作时开展气道清痰排痰治疗，针对分泌物排出障碍、粘液阻塞引发肺膨胀不全的患者，可促进气道分泌物清除，优化支气管引流效果。
二、产品组成
设备由主机、手控器、导气软管、充气背心、传动系统、动力输出装置、压缩空气式雾化器构成。集成气道排痰、叩击排痰、压缩式雾化三大功能，所有功能由同一台设备实现输出，且全部功能在同一份产品注册证中载明。
三、气道排痰功能
1. 导气设计：采用双导气软管为充气背心同步完成充气、放气操作气软管为充气背心同步完成充气、放气操作。
2. 充气背心：配备可拆装式全胸充气背心，背心由外套与气囊两部分组成，外套支持日常水洗，适配胸围尺寸 43-175cm。
3. 压力调节：工作压力调节范围 ≥3kpa，分 10 个调节档位。
4. 振动频率：振动频率可连续调节，范围 ≥30Hz，调节步距增量 1Hz。
5. 手动模式：治疗过程中，可实时调节压力与振动频率参数。
6. 自动模式：根据患者体型分级设定 5 种固定程序模式，模式内压力、频率参数不可调节；5 种程序频率阶梯分别为 (6Hz-7Hz-8Hz-7Hz)、(7Hz-8Hz-10Hz-8Hz)、(8Hz-10Hz-12Hz-9Hz)、(9Hz-11Hz-12Hz-10Hz)、(10Hz-13Hz-15Hz-11Hz)，设备可按选定模式阶梯式运行。
7. 自定义模式：治疗前可预先设置各时段压力、频率参数，治疗过程中参数不可调整。
8. 定时设置：自动模式、自定义模式定时分 4 档，分别为 5min、10min、15min、20min；手动模式定时可 1min-99min 连续调节，调节步距 1min。
四、叩击排痰功能
1. 传动形式：采用一路成人 型标准传动结构。
2. 动力头与治疗头：标准传动动力头外径 90mm，配套 6 种不同规格治疗头。
3. 动力头偏心距：标准型传动动力头偏心距 3mm±0.5mm。
4. 伺服系统：搭载具备动力补偿特性的伺服系统，动力补偿能力不低于 3Hz。
5. 工作模式：支持手动模式、≥3 种固定自动程序模式、用户自定义模式。
6. 手动频率：标准型传动形式下，手动模式频率可 ≥60Hz 连续调节，调节步距 1Hz。
7. 手动定时：手动模式定时范围 1min-60min，连续可调，调节步距 1min。
8. 自动定时：自动模式定时分 4 档，分别为 5min、10min、15min、20min。
五、雾化功能
1. 雾化方式：采用压缩空气式雾化技术。
2. 输出压强：常规工作状态下，输出工作压强 0.06MPa-0.12MPa；异常工作状态下，最大输出压强 0.15MPa-0.4MPa，此压强下设备管路无破裂情况。
3. 雾化量：设备最大雾化量≥0.20ml/min。
4. 空气流量：自由空气流量≥10L/min。
5. 残液量：雾化结束后设备残液量≤1.5mL。
六、手控触发器
设备标配手控触发器，集成加压、启动、停止三项操作功能，紧急情况下可通过手控器实现设备快速停机。

## 肢体气压治疗仪技术参数
肢体气压治疗仪技术参数
1 治疗程序
1）治疗程序设置
设备设有“常规治疗”、“自定义治疗”、“梯度治疗”、“逆序治疗”和“DVT治疗”。
常规治疗：可分别设置6个加压气囊的治疗压强、加压保持时间、治疗时间。
自定义治疗：可保存36组治疗参数；
梯度治疗：可选择5 mmHg或10 mmHg压力差，设置6 个加压气囊的治疗压强、加压保持时间、治疗时间，在该模式下可实现气囊1至气囊6压力依次递减，压力差为5 mmHg或10 mmHg;
逆序治疗：可分别设置6个加压气囊的治疗压强、加压保持时间、治疗时间，在该模式下可实现加压气囊6至气囊1依次加压治疗；
DVT治疗：可设置加压气囊1至气囊3的治疗压强、加压保持时间、治疗时间，在该模式下可实现加压气囊1至气囊3依次加压治疗；
2）模式设置
a.在常规治疗和自定义治疗模式下，设备有A、B两种充气模式。作用要求如下：
充气模式A：开始工作后，气囊1开始充气，气囊1充气完成后，气囊2开始充气，气囊2充气完成后，气囊3开始充气，如此，直到所有气囊全部充气完成后，全部放气，到此一个循环结束。接着气囊1开始充气，下个循环开始，如此循环直到工作结束。
充气模式B：开始工作后，气囊1、气囊2依序开始充气，充气完成后，气囊3开始充气同时气囊1放气，气囊4开始充气同时气囊2开始放气，如此，直到气囊6充气完成后再全部放气，到此一个循环结束。下个循环开始，如此循环直到工作结束。
2治疗压强
1） 压强指示
设备具有压强指示，以指示当前治疗程序下在气囊内产生的治疗压强。
2） 治疗压强调节范围
治疗压强设置范围为0 mmHg、30 mmHg~250 mmHg，步进为1 mmHg，输出误差不大于设定值的±20%，或±3kPa（±22.5mmHg）.（更改）----治疗压强设置范围为0 mmHg~200 mmHg输出误差不大于设定值的±20%，或±3kPa（±22.5mmHg）
3） 极限压强
气囊内的极限正压不超过40kPa（300 mmHg），且超过2kPa（15 mmHg）的持续时间不大于3min。
3 过压保护
设备具有过压保护措施，以保证在正常和单一故障状态下，传递到肢体的压强超过120%最大治疗压强的时间不大于1s。
4 定时装置
1）治疗时间
设备治疗时间设置范围：≤120min；步进1min，定时误差不大于设定值的±2%，最大不大于±1min。（更改）----设备治疗时间设置范围：≤99min；步进1min，定时误差不大于设定值的±2%，最大不大于±1min。
2） 加压保持时间
加压保持时间范围：3s-15s。
5 功能开关
设备提供输出停止开关，可随时中止治疗程序。
6 释压措施
拔出气囊的连接管路接头，气囊可立即泄压，10s内气囊内压强应能恢复至 3kPa(22.5mmHg)以下。
电源中断后，设备自动释放气囊内压力。
7 故障提示
本设备提供过压提示，出现过压提示后设备停止输出并释放压力。
8 工作噪声
正常工作状态下，噪声不大于55dB（A）。

## 血气分析仪技术参数
血气分析仪技术参数
1. 适用于床旁诊断和中心实验室的血气标本分析，进行血气、电解质、代谢物和血氧同时测定的仪器，具备便携、准确、快速、精密度好、免维护免保养的特点。
2. 检测项目：pH、pCO2、pO2、Na＋、K＋、Cl-、Ca＋＋、Glu、Lac、Hct、tHb、O2Hb、COHb、MetHb、HHb、tBili、sO2。
3. 全项目样本体积≤150μl，最小样本体积≤65μl。
4. 进样方式：正面全自动吸样进样，具有照明采样区；毛细采血管或安瓿瓶进样时无需另接适配器。
5. 测试方法：电极法、光学法。
6. 测试速度：≤45 秒（全参数）。
7. 无需另外购置/更换除试剂盒之外的电极、管路、吸样针、滤网等其他消耗品；电极及管路免维护。
8. 使用一体式、多人份、抛弃型试剂盒，内含电极卡、进样针、溶液、参比液、溶血剂、废液容器。
9. 生物安全性：仪器本身无血样及试剂流通通道，保障操作人员安全。
10. 一体化试剂盒（含电极卡）室温保存，无需冷藏。
11. 一体化试剂盒（含电极卡）出厂有效期均≥6 个月。
12. 一体化试剂盒（含电极卡）上机效期均≥31 天（600 人份为 21 天）。
13. 更换新试剂盒时自动验证，确认检测系统性能。
14. 标配内置 5 个水平过程控制液（质控）；执行质控程序不消耗测试人份数。
15. 每个标本分析前、中、后进行全程质量管理，保证每一个检测结果的准确性。
16. 内部质控失控时自动识别并纠正，无需人工介入，且自动记录纠正措施。
17. 同一病人的历史结果能以列表方式显示，支持变化趋势分析。
18. 可检测并标记受干扰物质影响的标本结果。
19. 内置打印机，LED 彩色触摸屏，提供 RS232 及有线/无线网络接口。
20. 支持全院血气分析仪联网，通过电脑端、移动端、仪器端远程统一管理。
21. 用户可自定义项目测量单位、数据打印形式、参考及报警范围。
22. 自动记录质控结果并生成质控图，满足医院等级评审及 ISO15189 要求。