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 招标公告

项目概况：

2026年援疆项目购置设备一批 招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上 获取招标文件，并于2026年11月23日10点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：分2026-2131
项目名称：2026年援疆项目购置设备一批

采购方式：公开招标

预算金额（元）：7000000.00
最高限价（元）：7000000.00
采购需求：
标项名称:2026年援疆项目购置设备一批

数量:1

预算金额（元）:7000000.00
简要规格描述或项目基本概况介绍：2026年援疆项目购置设备一批（详见采购清单）
合同履约期限：自合同签订之日起30个工作日内完成供货。
本项目（否）接受联合体投标

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购。 
3.本项目的特定资格要求：①供应商如为所投产品的制造商或生产商：所投产品为第三类医疗器械的，应依法取得《医疗器械生产许可证》；所投产品为第二类医疗器械的，应依法取得《医疗器械生产许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》。②供应商如为所投产品的代理商或经销商：所投产品为第三类医疗器械的，应依法取得《医疗器械经营许可证》；所投产品为第二类医疗器械的，应依法取得《第二类医疗器械经营备案凭证》。
三、获取招标文件

时间：2026年11月2日至2026年11月9日，每天上午10:00至14:00，下午15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年11月23日10:30（北京时间）

投标地点：政采云一站式政府采购云平台

开标时间：2026年11月23日10:30（北京时间）

开标地点：政采云一站式政府采购云平台

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆CA服务热线4000921999；翔晟CA服务热线025-66085508。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

4、其他事项：（1）本次公告在新疆政府采购网及阿克苏地区行政公署网同时发布；（2）请投标单位随时关注本项目的变更、答疑、澄清文件。（3）本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取磋商文件，并通过政采云电子投标客户端制作响应文件，同时自行承担与投标有关的一切费用。（4）各供应商应在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。（5）供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。（6）本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子响应文件。备注：供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。（7）供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息
名 称：阿克苏地区第一人民医院
地 址：新疆阿克苏市北京西路25号
联系方式：0997-2129520
2.采购代理机构信息
名  称：阿克苏振霆工程管理服务有限公司

地  址：新疆阿克苏市解放北路新雕大厦4号楼21层2111号房

联系方式：19326633890

3.项目联系方式

项目联系人：吉建中

电  话：19326633890

第二部分  投标人须知
投标人须知前附表

	序号
	条款名称
	编列内容

	1
	采购人
	采购人名称：阿克苏地区第一人民医院             

地址：新疆阿克苏市北京西路25号              

联系人：郭琦 

电话：0997-2129520

	2
	采购代理机构
	名称：阿克苏振霆工程管理服务有限公司

地址：新疆阿克苏市解放北路新雕大厦4号楼21层2111号房

联系人：吉建中

联系电话：19326633890

邮箱：1505784318@qq.com

	3
	监管部门
	阿克苏地区财政局

	4
	项目名称
	2026年援疆项目购置设备一批

	5
	项目编号
	分2026-2131

	6
	资金来源
	援疆资金

	7
	采购内容
	2026年援疆项目购置设备一批（详见采购清单）

	8
	最高限价
	7000000元（供应商的投标总价不得超过最高限价及单价。否则按照无效标处理）

	9
	质量目标及质保期限
	质量目标：合格，并满足采购人的要求和使用需求。

质保期限：满足参数要求

	10
	供货期
	自合同签订之日起30个工作日内完成供货。

	11
	交货地点
	业主指定交货地点

	12
	是否专门面向中小企业
	□ 是
☑ 否

本项目所属行业为：工业

	13
	是否接受联合体报价
	☑ 不接受

□ 接受，应满足下列要求：           

	14
	投标有效期
	从提交投标文件的截止之日起 60 日历天。

	15
	踏勘现场
	☑ 不组织，自行踏勘

□ 组织           

	16
	履约保证金
	☑ 不需要

□ 需要，履约保证金的金额：成交合同金额的10%（履约保证金须以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）

	17
	采购代理服务费支付
	参照《招标代理服务费收费标准》（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）计算

	18
	投标人提出问题的截止时间
	投标截止时间前15天

	19
	采购人书面澄清的时间
	投标截止时间前15天

	20
	供应商确认收到采购文件澄清或修改的时间
	从补充文件发布时间开始48小时内

	21
	供应商资格条件
	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）营业执照：提供有效的营业执照（或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）；

（2）法人和授权代表资格：是否提供法定代表人资格证明和法定代表人授权委托书；

（3）财务要求：提供2025年整年度财务审计报告或近一年任意一个月财务报表（包含：资产负债表、利润表、现金流量表）（当月新成立的公司可以不提供），或近期开户银行出具的有效资信证明；

（4）提供履行合同所必需的设备和专业技术能力书面声明；

（5）税收证明：提供近一年至投标截止时间任意一个月有效的依法缴纳税收证明，成立时间不足的企业需提供依法缴纳税收承诺书，如依法免税的，应提供相关部门出具的依法免税证明文件

（6）缴纳社保证明：近一年至投标截止时间任意一个月社保缴纳证明，成立时间不足的企业需提供有依法缴纳社会保障资金能力的承诺函；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相关部门出具的依法不需要缴纳社会保障资金的证明文件

（7）无违法犯罪记录证明:提供参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（8）信誉要求：供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单,供应商如在“信用中国”网站或中国政府采购网被列入严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）将拒绝其参加本次政府采购活动；
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不专门面向中小企业采购，小微企业给予10%价格扣除。

(1)财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）；

（2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）；

（3）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库[2019]19号文）；

（4）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）；

（5）财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理》的通知》（财库[2020]46号文）；

（6）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

（7）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、 环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第16 号）。

（8）资格审查阶段，将引用电子文件自动比对或筛选系统，以确保招标活动的公正性、透明度和合规性，投标文件电子版同作者评标委员会将其作为串通投标线索进行核查，要求相关投标人作出书面说明，未提供说明且涉嫌恶意串通的，依法移送财政部门处理。。

3、本项目特定资格要求：①供应商如为所投产品的制造商或生产商：所投产品为第三类医疗器械的，应依法取得《医疗器械生产许可证》；所投产品为第二类医疗器械的，应依法取得《医疗器械生产许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》。②供应商如为所投产品的代理商或经销商：所投产品为第三类医疗器械的，应依法取得《医疗器械经营许可证》；所投产品为第二类医疗器械的，应依法取得《第二类医疗器械经营备案凭证》。

本项目由采购人和采购代理机构对投标人的资格进行资格审查。

	22
	是否允许递交备选报价方案
	☑ 不允许

□ 允许。要求：只有成交供应商所递交的备选报价方案方可予以考虑。评审小组认为成交供应商的备选报价方案优于其按照采购文件要求的报价方案，采购人可以接受该备选报价方案。

	23
	投标报价的范围
	本次报价为人民币报价，投标报价应包括:货物本身价格包装费、运输费用、保险费用、安装调试费、装卸费、损耗、税金费用、自检费、人工费、其他配件费及验收合格前和质保期内发生的一切费用、应当提供的伴随服务/售后服务费用。

	24
	保证金的交纳
	本项目不作要求

	25
	投标文件编制装订
	不分册装订，应采用 A4 纸印刷，装订（胶装）成册，编制目录和页码，不得采用活页装订。

	26
	投标文件签署和盖章
	企业公章

法定代表人或授权委托人签字或盖章

	27
	投标文件份数及

要求
	项目实行电子招投标，投标单位不用现场投标，按规定时间上传电子投标书即可。

	28
	投标文件密封和

标记
	1.一个包（或者未分包项目）一个密封件为：投标文件密封件；

注：一个密封件确实无法密封的，可分开密封；

密封件封套上标明采购项目编号、项目名称以及包、供应商名称等，在所有封签处标注“请勿在    年  月  日   时  分之前启封”字样，并加盖供应商单位公章以及法定代表人或者被授权代表签字。

注：本项目实行电子招投标，投标单位不用现场投标，按规定时间上传电子投标书即可。

	29
	递交投标文件截止时间
	截止时间：2026年11月23日10点30分（北京时间） 

提交投标文件地点: 政采云平台（www.zcygov.com）

	30
	开标时间及地点
	时间：2026年11月23日10点30分（北京时间）

地点：政采云平台

提交投标文件地点: 政采云平台（www.zcygov.com）

投标人应于2026年11月23日10:30时整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

	31
	评标委员会的组成
	采购人依法组建评标小组共 5人组成，其中采购人代表 1 人和专家评委 4人。 

专家确定方式：政采云平台专家库中随机抽取

	32
	评审办法
	综合评分法

	33
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐中标候选人数：3 人

采购人确定第一中标候选人为中标人

	34
	是否退还投标文件
	除供应商需收回的资格、资信等证明文件中的证明材料原件（如营业执照、合同、相关资质证书等）外，其他文件概不退还。

	35
	是否允许采购进口产 品
	☑ 否

□ 是  

	36
	其他需补充的内容

	1
	供应商在开标时需携带的验资文件
	本项目实行电子招投标，投标单位不用现场投标，按规定时间上传电子投标书即可。

	2
	定义
	原件：最初产生的区别于复制件的原始文件或文件的原本或公证处出具的文件复制件公证书。

	
	
	书面形式：包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件、相关网站发布的公告等可以有形地表现所载内容的形式。

	3
	分包和非主体、非关键性工作
	☑ 不允许

□ 允许，供应商根据采购文件载明的标的采购项目实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

	4
	多包成交规则
	分包采购的项目，供应商可以选择 / 个包报价，但只能成交/ 个包。

供应商可依照采购文件要求进行多个包报价。若所投多个包的报价排位均第一，由供应商自行选择其中个包成交；其他包参与报价排序，排序第一也不成交，成交顺延排序第二的供应商，以此类推。
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	监督
	本次采购活动以及相关当事人应当接受当地监督管理部门依法实施的监督。
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	场地费
	不缴纳
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	节能、环保政府采购政策
	严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），本次采购产品类别属于政府强制采购产品类别的，应当按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则投标文件无效；属于政府优先采购产品类别的，应当按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。
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	中小企业扶持

政策
	一、关于中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业扶持政策落实的规定：

本项目按照《新疆维吾尔自治区政府采购促进中小企业发展管理实施办法》（新财规〔2021〕6号）

1、中小企业报价的价格扣除

（1）本项目不专门面向中小企业，小微企业给予10%价格扣除

（2）供应商为小微企业的需按照采购文件的要求提供《中小企业声明函》，详见第六章“投标文件格式”。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利性单位报价的价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给于10%价格扣除。

（2）残疾人福利性单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业报价的价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给于10%价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监 狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（注意：组成联合体的中小企业与联合体内其他企业之间不得存在直接控股、管理关系）

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受3%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

本项目所属行业为：工业

	9
	标前准备
	1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网

（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。
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	投标文件解密时间
	供应商应当在投标文件提交截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标文件提交截止时间以后上传提交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

投标文件开启时间后30分钟内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。
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	合同履约
	1.采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

中标、成交通知书对采购人和中标、成交供应商均具有法律效力。中标、成交通知书发出后，采购人改变中中交结果的，或者中标、成交供应商放弃中标、成交项目的，应当依法承担法律责任。法律依据:《政府采购法》第 46 条

如不按时签订视为拒绝和采购人签订合同，如属于无正当理由的，按《中华人民共和国政府采购法》相关条款进行行政处罚，给采购人造成损失的，将依法追究其责任。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开政府采购活动。

法律依据:《政府采购法实施条例》第 49 条
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	项目类型、核心产品
	货物

本项目为货物类项目，高通量数字病理扫描仪、手术显微镜（眼科）、麻醉工作站、高频呼吸机为核心产品，提供核心产品的不同品牌制造商须达到三家及以上。根据《关于多家代理商代理一家制造商的产品参加投标如何计算供应商家数的复函》（财办库［2003］38号）、中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定，在同一项目下，多家代理商参加同一品牌产品投标的，应当作为一个供应商计算（任一核心产品品牌相同即认定为一个供应商)。
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	发票要求
	甲方付款前，乙方应向甲方开具真实有效的等额增值税普通发票，甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一，因发票税率、税目使用错误产生的问题，由乙方承担责任。
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	付款方式
	签订合同，支付预付款50%，验收合格后，30日内支付剩余部分。

	强化政府采购异常低价审查:

1、根据“财库〔2026〕2 号《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》”二、强化政府采购异常低价审查之规定：

（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值× 65%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价× 65%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第 1 项至第4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30分钟。其中，属于第 3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

1、各级财政部门应当加强对评审专家的指导和监管，进一步压实评审专家的责任。财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的相关规定，投标产品符合“本国产品标准”的，按照以下政策执行价格评审优惠：政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。符合以上政策价格评审优惠政策的，需按投标格式附件要求提供证明文件，否则不予享受价格评审优惠政策：

	注意事项：

1、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。

2、请务必确保投标文件制作时所用的CA锁与投标文件解密时的CA锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。


注：本表内容与招标文件其他内容不一致的，应当以本表内容为准。 

投标人须知正文部分
一、总则

1.说明

1.1本招标文件适用于本次招标采购项目的招标投标。

2.定义

2.1“采购人”见“投标人须知前附表”。

2.2“采购代理机构”见“投标人须知前附表”。

2.3“招标货物”指招标文件第三部分所述所有货物。

2.4“潜在投标人”指符合招标文件各项规定的投标人。

2.5“投标人”指符合招标文件规定并参加投标的投标人。

2.6“投标人公章”在投标文件中指与投标人标准公章一致的投标人签章。

3.合格投标人的条件

3.1具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内投标人均可参加投标。

3.2遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

1)具有独立承担民事责任的能力； 

2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6)法律、行政法规规定的其他条件；

7)具有本招标文件第二部分“投标人须知前附表”中规定的资格条件。

3.3投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一包（标段）或者不分包（标段）的同一项目投标：

3.3.1法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

3.3.2母公司、全资子公司及其控股公司；

3.3.3参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

3.3.4法律和行政法规规定的其他情形。

3.4投标人委托代理人须持有《法定代表人授权委托书》。

3.5本次招标是否允许由两个以上投标人组成一个联合体以一个投标人身份共同投标，按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中规定。如果允许，除均应符合上述规定外，还应符合下列要求：（本项目不接受联合体投标）

1）联合体投标应提供“联合投标协议书”，该协议书对联合投标各方均具有法律约束力。联合投标体必须确定其中一方为投标的全权代表参加投标活动，并承担投标及履约活动中的全部责任与义务，且联合体各方无论是否实际参加、发生的情形怎样，一旦该联合体实际开始投标，联合体各方均应当就本次采购所引起或相关的任何或所有事项、义务、责任、损失等承担连带责任。申请参与本项目联合投标成员各自均应具备政府有权机构核发的有效营业执照；均应是自主经营、独立核算、处于持续正常经营状态的经济实体。

2）联合体各方中至少应当有一方对应满足本项目规定的相应资质条件，并且联合体投标人整体应当符合本项目的资质要求，否则，其提交的联合投标将被拒绝。

3）由不同专业的投标人组成的联合体, 首先以投标的全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据；涉及行业专属的资质,按照所属行业所对应的投标人的应答材料确定。

4）联合体中标后，合同应由各成员的合法授权代表签字并加盖各成员公章，以便对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但若该等签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的牵头人的签署或类似的意思表示人具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向采购代理机构与采购人承担连带责任。

5）联合体或其成员不得将其在合同项下的权利或义务全部或部分转让给第三人，有关分包事项或服务委托等须事先取得采购代理机构书面同意并且须遵守相关法律、法规、本次招标的全部相关规定。

6）联合体各方均不得同时再以自己独立的名义单独投标，也不得再同时参加其他的联合体投标。若该等情形被发现，其单独的投标和与此有关的联合体的投标均将被一并拒绝。

3.6投标人不得与采购人、采购代理机构等有利害关系。

3.7投标人合法从采购代理机构处获得招标文件。

3.8为保证政府采购活动提供的货物及参数真实有效，投标文件内须提供诚信投标承诺书。

3.9为保证本次招标活动公平竞争，杜绝任何形式的商业贿赂行为，投标文件内须提供反商业贿赂承诺书，符合上述条件的供应商即为合格供应商，具有参与投标的资格。
4.投标费用

4.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

5.纪律

5.1投标人的投标行为应遵守国家的有关法律、法规和规章。

5.2投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5.2.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

5.2.1.1投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

5.2.1.2投标人之间约定中标人；

5.2.1.3投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

5.2.1.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

5.2.1.5投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

5.2.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

5.2.2.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.2.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.2.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.2.2.5不同投标人的投标文件相互混装；

5.2.2.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

6.通知

6.1对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面或邮件形式向潜在投标人发出。收到通知的投标人须立即予以回复确认，但投标人未回复或采购代理机构未收到回复时，并不应当被理解为采购代理机构知道或应当知道投标人是否收到通知。因登记有误、传真线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达投标人，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

二、招标文件

7.招标文件组成

7.1招标文件由招标文件目录所列内容组成。

8.踏勘现场

8.1本项目是否统一组织投标人踏勘现场见招标文件第二部分“投标人须知前附表”中的规定。无论是否统一组织，投标人应对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件所需的资料。

8.2踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。采购人向投标人提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到供货现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

8.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

8.4除采购人原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.知识产权
9.1投标人须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

9.2投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

10.招标文件的澄清和修改

10.1投标人如果对招标文件有疑问或要求进行澄清的，应按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中规定向采购代理机构提出。提出后，请投标人及时领取答疑文件或澄清文件。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，如召开，答疑会安排另行通知。

投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问或要求澄清的，采购代理机构将视其为同意，对在“答疑接受时间”后就招标文件内容提出的疑问及澄清要求将不予受理。

10.2无论出于何种原因，采购代理机构主动或出于解答投标人疑问对已发出的招标文件进行必要澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，以当面交接、邮寄、传真或电子邮件、网站披露等其中至少一种方式，向潜在投标人发出澄清、修改的补充文件。需要为此调整投标文件提交截止时间的，应当重新确定，并就变更后的投标截止时间重新发出通知。

特殊情况下，采购代理机构发布澄清、修改文件后，征得投标人同意，可不改变投标截止时间和开标时间。

10.3采购代理机构一旦对招标文件作出了澄清、修改，即刻发生效力，采购代理机构有关的补充文件，将作为招标文件的组成部分，对所有现实的或潜在的投标人均具有约束力，而无论是否已经实际收到上述文件。同时，采购代理机构和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

10.4采购代理机构对招标文件作出的澄清、修改以书面或邮件形式向潜在投标人发出。因登记有误等其它任何意外情形，导致投标人未及时获取的，采购代理机构不因此承担任何责任，且有关的招标活动继续有效地进行。当招标文件的澄清、修改及进行其他答复等就同一内容的表述不一致时，以最后发布的内容为准。
10.5澄清、修改文件发出后，投标人必须使用最新的答疑、澄清文件制作投标文件，否则后果自负。
三、投标文件

11.投标文件的语言及计量单位

11.1投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

11.2原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其他实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

11.3除非招标文件另有规定，投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

11.4对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求投标人限期提供相应文件或决定对其投标予以拒绝。

11.5电报、电话、传真形式的投标概不接受。投标人的投标文件一律不予退还。

12.投标文件组成及编制

12.1投标文件的组成详见第六部分“投标文件格式”。

12.2投标文件的编制

12.2.1投标文件按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

12.2.2投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、采购需求、采购内容等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。   

12.3.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并按第六部分“投标文件格式”的要求进行签字和（或）盖章，其中投标函及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六部分“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。

12.4.4投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致时，以正本文件为准。

12.5.5投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

特别提示：本项目实行电子招投标，投标单位不用现场投标，按规定时间上传电子投标书即可。

13.投标报价
13.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用和所需缴纳的所有价格、税、费。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

13.2投标人投报多包的，须对每包分别制作投标文件并报价。
13.3除非招标文件另有规定，不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非响应性投标而被拒绝。
13.4本项目是否接受进口产品按照招标文件第二部分“投标人须知前附表中”中的规定。

13.5本项目是否允许投标人将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中的规定。如允许，投标人根据采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成，须在技术文件中载明。

13.6投标人须严格按照报价明细表规定的内容填写货物单价以及其他事项。

13.7投标人对投标报价若有说明应在投标文件中显著处注明。

除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

13.8对于有配件、耗材、选件、备件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格格式由投标人自行设计。投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购人以其他条款签订合同的权利。

13.9最低报价不能作为中标的保证。

14.投标有效期

14.1本项目的投标有效期按照招标文件第二部分“投标人须知前附表中”中的规定。投标有效期自投标截止之日起计算，短于规定期限的投标将按无效投标处理。

14.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面或邮件形式进行。此时，规定的投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

15.投标内容填写说明

15.1投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容作出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能导致投标被拒绝。

15.2投标文件须严格按照招标文件第六部分规定的格式提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项，应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。由于编排混乱导致投标文件被拒绝的，其责任由投标人承担。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

15.3开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

15.4投标人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评标委员会有权视具体情形评审时予以处理，乃至对该投标予以拒绝。

15.5投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

15.6投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。

四、投标保证金
16.投标保证金 

16.1投标人应按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中的规定交纳。

16.2未按要求提交投标保证金的，将被视为无效投标。

16.3未中标的投标人的投标保证金在中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金将在交纳履约保证金并于合同生效后5个工作日内退还。

16.4投标保证金退还一律采用网上银行转帐方式退还至投标人的汇款帐户，资金原路返回。

五、投标文件的递交

17.投标文件的递交

本项目实行电子招投标，投标单位不用现场投标，按规定时间上传电子投标书即可。提交投标文件地点: 政采云平台（www.zcygov.com）。

投标人应在规定的投标截止时间之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。
18.投标文件解密
供应商应当在投标文件提交截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标文件提交截止时间以后上传提交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

投标文件开启时间后30分钟内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。
19.投标文件的修改和撤回

投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前。在投标截止时间后，投标人不得要求修改或撤回其投标文件。

六、开标

20.开标

20.1开标时间和地点

采购人在投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的相关人员准时参加。

20.2开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）宣读采购预算； 

（5）按照投标文件递交顺序当众开标，公布投标人名称、包号名称、投标报价及其他内容，并记录在案；

（6）采购人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（7）开标结束。

七、评标步骤和要求

21.组建评标委员会

21.1采购代理机构根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合招标项目的特点组建评标委员会，对投标文件进行评估和比较。评标委员会由五人以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不少于三分之二。

21.2参与过本项目的论证专家不得作为评标专家参加评标，采购人不得以专家身份参与评标。

22.资格审查

22.1开标过程中，采购人及监督人员依法对投标人的资格进行核实。合格投标人不足3家的，不得评标。

23.初步评审

23.1评标委员会审查投标文件是否符合招标文件的基本要求：内容是否完整、资格证明文件是否合格、文件签署是否齐全、有无计算错误等。 

23.2评标委员会审查投标文件是否实质上响应招标文件的要求。

1）实质上响应的投标是指与招标文件上的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留，否则将视为无效投标。

2）重大偏离或保留系指投标货物的质量、数量和交付日期等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：

A、投标文件未按招标文件的规定签章的；

B、未按投标文件份数要求提交投标文件的；

C、招标文件带“★”号部分任意一款不满足要求的；
D、报价超过项目采购预算（最高投标限价）的；

E、投标有效期不足的；

F、有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

G、不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

23.3投标文件的细微偏差是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整，不会对其他投标人造成不公正的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

23.4初步评审中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理，若出现相互矛盾之处，应以排列在先的原则为准优先处理：        

1）投标文件中的开标一览表与明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。

4）调整后的数据对投标人具有约束力，投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。

23.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据其他外来证明。

24.投标的澄清

24.1评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会成员签字。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。

24.2投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或授权代理人的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

24.3如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。

25.详细评审

25.1评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行评价和比较；评审应严格按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中规定以及招标文件的要求进行。具体要求等详见招标文件第四部分“评审方法”。

25.2评标委员会依法独立评审，严格遵守评审工作纪律。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出评审结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，不签署不同意见的视为同意。

26.确定中标人

26.1使用综合评分法的采购项目，若多家投标人所投核心产品为同一品牌，按照政府采购同品牌投标相关规定，所有投标人正常参与评审，但同品牌内仅得分最高的一家具备中标候选人资格；评审得分相同的，报价最低的获得中标候选人资格；评审得分与报价相同的，由评标委员会采用随机抽取的方式确定中标候选人资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
26.2 评标委员会根据评审结果及招标文件的规定确定中标候选人。

27.评标过程要求

27.1开标之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不向投标人或者其他与评标无关的人员透露。

27.2在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评标时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

28.投标人瑕疵滞后发现的处理规则

28.1无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、综合评审或其他后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦投标人被拒绝或该投标人的此前评议结果被取消，其现有的位置将被其他投标人依序替代，相关的一切损失均由该投标人承担。

29.采购项目废标

29.1在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人数量不足，导致进入详细评审、打分阶段的投标人不足3家的； 

2）投标人的报价均超过了采购预算；
3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
4）因重大变故，采购任务取消的。

除前款第四项规定的情形外，项目废标后，如未变更采购方式，采购代理机构将依法重新组织招标。

八、履约保证金
30.履约保证金：见投标须知前附表

九、代理服务费
31.代理服务费 

31.1参照《招标代理服务费收费标准》（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）计算
十、签订、审核合同

32.中标通知

32.1中标人确定后,采购代理机构将发布中标公告，并以书面形式向中标人发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知。中标人应缴纳代理服务费并经采购代理机构确认后，委派专人持介绍信或授权书和身份证件前往采购代理机构领取中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

32.2采购代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释，但中标结果的有效性不以未中标的投标人是否收到相应的通知为前提。

32.3中标通知书是合同的组成部分。

33.签订合同

33.1中标人须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订采购合同。

33.2中标人须按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。

33.3采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，提交追加合同的申请经审核后，可与中标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

33.4中标人一旦中标及签订合同后，不得转包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让。

33.5中标人不履行合同的，采购人可在报经同级人民政府财政部门核准后，与排位在中标人之后的第一位中标候选投标人签订合同，以此类推；或在报经同级人民政府财政部门核准后重新组织采购。

33.6违反32.1条、32.2条的规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

34.审核合同

34.1中标人持政府采购合同于签订合同之日起3个工作日内进行备案留存。

十一、处罚、询问和质疑 

35.处罚

35.1发生下列情况之一，投标人的保证金不予退还；情节严重的将其列入不良记录名单。

1）开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；

2）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

3）中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其他协议；

4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构同意，将中标项目分包给他人的；

5）存在串通投标行为的；

6）存在弄虚作假或提供虚假材料谋取中标的；

7）投标人其他未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

36．询问

36.1投标人对采购事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

37.投标人有权就招标事宜提出质疑

37.1投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自已的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提出质疑。

37.2质疑应当按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购供应商投诉处理办法》等法律法规的相关规定，以书面形式向采购代理机构提出。

37.3质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回，并不得以上述理由要求延长质疑有效期。未递交投标文件的投标人，其未参加后续采购活动，不得对递交投标文件截止后的采购过程、采购结果提出质疑。

37.4质疑人可以采取直接送达或者邮寄方式提交质疑书。采购代理机构收到质疑书后，对质疑书进行审查，对符合质疑条件的将办理签收手续，自签收质疑书之日起即为受理。

37.5采购代理机构将在受理书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人和其他相关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

37.6投标人进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

37.7质疑人对答复不满意以及采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向上级部门投拆。 

十二、保密和披露

38.保密和披露

38.1投标人自领取招标文件之日起，须承担本招标项目保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

38.2采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

38.3在采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

附件：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                                              

地址：                             邮编：                                    
联系人：                           联系电话：                                       
授权代表：                                                                 

联系电话：                                                                
地址：                              邮编：                                     
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              

采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                              

事实依据：                                                                

法律依据：                                                                 

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                                                     

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第三部分  采购需求

1.项目说明
1.1本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。
1.2货物必须为合格产品，质量达到国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，中标人供货时应当提供有关货物的合格证明材料等。
1.3质量目标：投标人应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内卖方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。所投产品应提供详细的技术资料，应有检测报告等详细资料。
1.4进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
政府采购应当采购本国产品。招标人确需招标采购进口产品的，应在招投标活动开始前，按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）文件规定办理审核手续，通过财政部门审核后，方可招标采购进口产品，否则招标人不得招标采购进口产品，投标人不得提供直接进口或者委托进口产品（包括已进入中国境内的进口产品）。
招标人或采购代理机构在采购进口产品时不得拒绝国产相同质量产品的制造商或代理商参与投标。

1.5“供应商需如实填写参数响应情况，逐条标注偏离情况，存在负偏离的必须明确标注，采购需求中明确需提供的相关证明材料，须在偏离表中标注对应材料在投标文件中的页码，未标注或无法对应查找的视同未提供，按负偏离处理。”

1.6、使用综合评分法的采购项目，若多家投标人所投核心产品为同一品牌，按照政府采购同品牌投标相关规定，所有投标人正常参与评审，但同品牌内仅得分最高的一家具备中标候选人资格；评审得分相同的，报价最低的获得中标候选人资格；评审得分与报价相同的，由评标委员会采用随机抽取的方式确定中标候选人资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
1.7、若各家投标人所投核心产品品牌互不相同，全部投标人均为有效投标人，按正常评标程序开展评审。

1.8、本项目带“★”标注的为核心关键技术参数，投标人所投产品不允许有任何负偏离，否则按无效投标处理。

1.9、除“★”核心参数，其余技术参数允许合理负偏离。

1.10、本项目带“★”的核心关键技术参数，采购需求中明确要求需提供相关佐证材料（制造商公章或投标人公章）以外的投标人须提供能够证明其响应性的有效材料，包括但不限于：产品说明书（若为制造商官网公开发布、可提供官方有效访问链接的，无需加盖制造商公章；无法提供可核验官方链接的，则须加盖制造商公章）或技术白皮书（若为制造商官网公开发布、可提供官方有效访问链接的，无需加盖制造商公章；无法提供可核验官方链接的，则须加盖制造商公章）或第三方机构出具的检测报告（制造商公章或投标人公章）或制造商官方公开技术文件（若为制造商官网公开发布、可提供官方有效访问链接的，无需加盖制造商公章；无法提供可核验官方链接的，则须加盖制造商公章）等，证明材料须清晰反映对应参数指标。未提供有效证明材料或材料无法证明参数满足要求的，将视为不满足核心参数要求，按无效投标处理。

1.11本项目带“▲”的重要技术参数，采购需求中明确要求需提供相关佐证材料（制造商公章或投标人公章）以外的投标人须提供能够证明其响应性的有效材料，包括但不限于：产品说明书（若为制造商官网公开发布、可提供官方有效访问链接的，无需加盖制造商公章；无法提供可核验官方链接的，则须加盖制造商公章）或技术白皮书（若为制造商官网公开发布、可提供官方有效访问链接的，无需加盖制造商公章；无法提供可核验官方链接的，则须加盖制造商公章）或第三方机构出具的检测报告（制造商公章或投标人公章）或制造商官方公开技术文件（若为制造商官网公开发布、可提供官方有效访问链接的，无需加盖制造商公章；无法提供可核验官方链接的，则须加盖制造商公章）等，证明材料须清晰反映对应参数指标。未提供有效证明材料或材料无法证明参数满足要求的，将视为负偏离。

1.12带“★”所有投标产品纳入医疗器械管理的均须提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；
2.采购清单：
	序号
	商品名称
	规格参数
	单位
	数量
	单价

（万元）
	合计

（万元）

	1
	高通量数字病理扫描仪
	后附规格参数
	1
	套
	75
	

	2
	脑机接口-吞咽神经和肌肉电刺激仪
	后附规格参数
	1
	套
	50
	

	3
	脑机接口-手功能康复训练仪
	后附规格参数
	1
	套
	75
	

	4
	高频呼吸机
	后附规格参数
	2
	套
	50
	

	5
	新生儿监护仪
	后附规格参数
	5
	台
	2
	

	6
	手术显微镜（眼科）
	后附规格参数
	1
	套
	295
	

	7
	麻醉工作站
	后附规格参数
	2
	套
	27.5
	

	8
	主动呼吸门控系统
	后附规格参数
	1
	套
	25
	

	9
	胃组织病理分析系统
	后附规格参数
	1
	套
	15
	


3.规格参数：
1.高通量数字病理扫描仪

技术参数

数字切片扫描主机
▲加载数量：全自动一键式扫描，切片加载与拿取不影响扫描过程，单次可加载≥250张切片；（提供有效证明材料）
▲加载方式：支持连续加载，不停机更换切片槽；
▲标准切片盒兼容：支持标准染色架直接加载，可加载20或30片架的标准切片盒，支持切片盒带把手加载；（提供有效证明材料）
▲物镜：配置物镜包括20x、40x倍，支持物镜电动切换功能，可配置≥5颗物镜，支持扩展物镜。（提供有效证明材料）
▲扫描方式：高频率线扫描成像技术，配置行频≥60KHz的线阵扫描相机。（提供有效证明材料）
扫描速度：组织面积≥10mm*10mm，20倍下扫描时间≤25s；40倍下扫描时间≤45s；
扫描图像分辨率：20倍扫描，分辨率≤0.25微米/像素；40倍扫描，分辨率≤0.15微米/像素；
平台驱动：载片平台采用线性磁轴驱动；Z轴重复定位精度≤10nm，X、Y轴重复定位精度≤50nm；
LED光源，寿命≥20000小时；
图像形变误差：单位距离扫描形变误差的绝对值≤5um；
设备光路设计科学合理，光学稳定性强，成像画质清晰、色彩还原度高。

▲具备切片保护功能：在大批量切片扫描时，因切片原因发生卡片等故障可以自动将切片退出到指定位置，继续下一张切片扫描，不影响整体扫描进程，不损坏切片。（提供有效证明材料）
支持双工位：扫描时下一张待扫玻片进入等待区准备，实现不中断扫描；
扫描工作站：处理器优于或等于I7，内存≥64GB，硬盘≥2TB;

显示器：尺寸≥32英寸，分辨率≥3840*2160
扫描系统
全自动一键扫描，初次扫描成功率≥99%；
可实现扫片过程中实时显示扫描动态和浏览数字切片；
扫描类型：支持常规逐个对焦以及精细对焦方式；
扫描模式：支持至少3种扫描模式，包含单层、多层、融合、多层融合等；
支持识别切片标签：打印数字，条码，二维码；
切片命名：人工输入和自动识别条形码（如切片编码为条形码，仪器可自动识别条形码）。
自动识别组织区域，同时也可人工设定或修改扫描区域；
自动预设焦点，也可人工添加或减少焦点；
扫描切片格式：数字切片支持不同格式的输出，至少包含tif、svs、csp、dcm等文件格式的输出，通过扫描软件参数设置选择“扫描格式”即可一键切换。（提供有效证明材料）
▲智能评价功能：对每张切片可以进行图像质量智能评分，扫描不合格切片支持自动重扫，提高工作效率。（提供有效证明材料）
阅片系统

支持一个屏幕同时显示至少9张图像，并智能找到相同位置，可将对一张切片的缩放、拖动，同步给同屏幕的其他切片。（提供有效证明材料）
支持对数字切片的标注及标记功能，支持绘制矩形、多边形、打点、自由图形，添加修改备注等功能；

可多张图像同步移动、缩放，进行对比浏览分析；可以对数字切片图像的指定区域范围进行高清截图；可使用导航图，快速浏览整张数字切片；

支持多系统使用：Windows/iOS/Android系统，电脑、平板、手机进行切片浏览，支持通过网络web端浏览数字切片；

分析系统

▲支持人工智能辅助分析软件；
支持对宫颈细胞进行标记、统计分析，为临床宫颈疾病诊断提供辅助诊断参考，阴性排除率≥60%；HSIL 检出率≥99%；LSIL 检出率≥98%；ASC-H 检出率≥90%。
数字病理切片存储系统

▲支持数字切片手动或自动绑定病例，进行数字化诊断；

支持8张硬盘以上，不低于80TB可用；

支持UPS，支持NAS、SMB等协议；

支持创建多层级切片目录，方便根据不同器官、病种、亚型等管理切片；（提供有效证明材料）
支持根据数字切片上传时间、病理号、诊断意见等筛选绑定病例，并批量选择数字切片一键发起读片会，支持编辑读片会名称、会议时间等信息，读片会阅片时，可显示该读片会下所有切片列表。（提供有效证明材料）
▲支持查看多台仪器当前运行状态，并支持可视化管理科室内扫描仪设备，支持查看多台仪器扫描信息，包括切片总量、扫描成功数量、扫描失败数量等，支持新增设备信息包括设备编码、IP、型号、容量等，并可详情查看扫描进程与切片预览图，支持通过不同状态色号说明扫描状态以提示是否扫描、预览、出错等情况。（提供有效证明材料）
商务要求：
售后保障和技术支持服务（此项内容需提供承诺函格式自拟，未提供视为实质性偏离）：

1.软件版本终身免费升级。所提供的设备生产日期1年以内。

2.仪器的安装、调试：由原厂家专职工程师负责，到医院现场安装、调试、培训由临床工程师培训和专业的培训，保证临床操作、使用人员能够合格使用设备。包括为客户无偿提供设备相关使用资格的培训并达到合格使用设备的资格/临床技能提升培训服务≥1人次(包括集中课堂形式及用户现场形式等)。

3.设备使用年限：≥7年。

4..整机保修期：设备免费质保3年，设备故障需提供备用机。

5.免费承担与各系统对接、连接医院PACS和LIS、HIS等所有需要用到的接口对接事宜。

6.需要投标人有至少1名固定的售后人员，技术人员，提供技术支持。

7. 自合同签订之日起30个工作日内完成供货及设备调试。
2.脑机接口-吞咽神经和肌肉电刺激仪
一、脑机接口信号采集

1、采集工作站两台，配置不低于：i5、16G运行内存，256G+2T硬盘，≥23英寸液晶显示器，Windows11及以上操作系统）

▲2、具备Digital接口，连接适配的外设，如经颅磁、经颅电的闭环联接。（提供有效证明材料）
3、头盒

▲3.1、放大器：脑电（EEG）输入端≥24个、双极输入端≥8对，参考电极端口≥2个，接地端口≥2个（提供有效证明材料）
3.2、放大器具备主动屏蔽电极端口，可在电极屏蔽层上产生屏蔽电场，阻隔外界电磁干扰（提供有效证明材料）
3.3、定标电压：标称值为100μVp-p，误差≤±5%

3.4、测量电压误差≤±5%

3.5、时间间隔误差≤±5%

3.7、幅频特性：(1～120)Hz（不包括50Hz），最大允许误差+5%～-30%

3.8、噪声电平：≤1μV

3.9、共模抑制比：输入频率10Hz时，各道≥120dB；输入频率60Hz时，各道≥115dB

3.10、耐极化电压：加±300mV的直流极化电压，偏差不超过±5%

3.11、灵敏度：可可调, 最大允许误差±5%； 

3.12、输入阻抗：对于10Hz正弦波信号，各道≥120MΩ

3.14、数模转换：≥24bit

3.15、采样频率：全通道≥2000Hz

3.16、功率谱幅度：误差≤±10%

3.17、功率谱频率：误差≤±5%

4、软件功能

4.1、可进行数据的离线回放

4.2、可进行在线阻抗监测和离线阻抗检测

4.3、从原始信号的频域上分析信号质量，可以直观的从各导联信号质量的颜色标记了解实时的信号质量情况

4.4、系统断电数据自动保存。重启后，断电前数据不丢失

4.5、具有软硬件两种事件标记方式，并可对标记进行编辑调整；实时记录事件列表，可回放查看

4.6、具有标尺测量和框选测量方式，测量幅值、时间和频率等信息

4.7、可对摄像头角度等参数进行调整，进行视频数据的记录和回放；视频数据与脑电数据同步，可进行联动定位

4.8、具有脑地形图的计算与显示功能

4.9 脑机接口功能：

4.9.1可联用多种康复设备，包括气动手、机械手、功能电刺激器、外骨骼机器人、上下肢康复设备、足踝康复设备等，实现上下肢运动康复全覆盖；

▲4.9.2能够准确区分左右侧运动想象与静息态，保证康复过程的积极主动性；具备丰富全面的脑机接口主动康复报告，提供训练结果评价、ERD/ERS图、功率谱密度图和全脑脑网络连接图，辅助评估康复过程和效果。（提供有效证明材料）
吞咽神经和肌肉电刺激 

1、适用于对咽部非机械原因损伤引起的吞咽及构音障碍进行评估、治疗及训练。

2、具备移动推车

3、液晶屏幕显示

4、操作便捷，单键可完成参数调节、模式切换、启停控制等操作。

5、具备评估、治疗及训练功能。治疗模式：≥2路；评估、训练模式：≥1路

6、定时范围包含且不限于：1-99min

▲7、输出模式包含且不限于：连续脉冲治疗模式、交替脉冲治疗模式、单脉冲训练模式（训练模式有手控触发与自动触发）、评估模式。

8、连续脉冲治疗模式：

8.1、脉冲强度：0-30mA，≥50档可调

       8.2、脉冲宽度：100-300uS，≥10档可调

       8.3、脉冲间隔：≤100uS

       8.4、脉冲频率：20Hz-100Hz可调

9、交替脉冲治疗模式：

  9.1、脉冲强度：0-30mA，≥50档可调

9.2、脉冲宽度：100-300uS，≥10档可调

9.3、脉冲间隔：≤100uS

9.4、脉冲频率：20Hz-100Hz可调，持续时间：≥1s

      10、单脉冲训练模式（手控触发与自动触发）：

      10.1、脉冲强度：0-30mA，≥50档可调

      10.2、脉冲宽度：10ms-1000ms多档可调

      10.3、脉冲间隔：1s-5s多档可调

11、评估模式

11.1、脉冲宽度：≤1000ms

       11.2、评估模式脉冲间隔：≤1000ms

       11.3、评估模式阈值I：0-30mA多档可调

       11.4、评估模式阈值Ⅱ：0-30mA多档可调

三、上​​下肢主被动运动评估训练仪
1、操作平台：≥13英寸屏幕，分辨率≥1920*1200。

2、操作平台配置不低于：内存:4GB及以上；硬盘:64GB及以上；操作系统:64位Windows10操作系统及以上。

3、运动训练模式：被动模式、助力模式、主动模式等。

4、训练方式：上肢运动训练、下肢运动训练、上下肢联动训练等。

5、训练程序≥5种。

6、情景互动游戏，可兼容设备互联训练。

7、模式包含且不限于：放松程序、力量和耐力程序、协调能力程序等。

8、具有语音提示功能。

9、具有脉率、血氧监测功能，当训练者的血氧或脉率达到警戒值，设备将自动报警并降低训练强度。

10、把手、抓握杆能承载≥1000N垂直力、≥500N水平力，把套能承载≥70N的拉力。

11、可设置中文、英文语言。

▲12、被动模式的转速设定范围≥0~60r/ min ，步距≤2r/min。

▲13、被动模式下，转速变化率≤0.2r/s2。

14、肢训练器及扶手高度可调，并能锁定，锁定后应能承受任意方向100N外力而不发生明显位移。

15、具有措施使固定带的自由端被固定至悬垂自由端≤10cm。

16、下肢输出扭矩：≤1~16Nm。

17、输出阻力：≥20档。

18、训练时间：≥120min。

19、安全功能包含但不限于：痉挛保护、急停开关保护、血氧脉率监测、声控保护等。

20、训练附件包含且不限于：脚踏板、小腿支架、标准手柄、手部绑带、前臂支架、垂直手柄、腕托等。
商务要求：
售后保障和技术支持服务（此项内容需提供承诺函格式自拟，未提供视为实质性偏离）：

1.软件版本终身免费升级。所提供的设备生产日期1年以内。

2.仪器的安装、调试：由原厂家专职工程师负责，到医院现场安装、调试、培训由临床工程师培训和专业的培训，保证临床操作、使用人员能够合格使用设备。包括为客户无偿提供设备相关使用资格的培训并达到合格使用设备的资格/临床技能提升培训服务≥1人次(包括集中课堂形式及用户现场形式等)。

3.设备使用年限：≥7年。

4..整机保修期：设备免费质保3年，设备故障需提供备用机。

5.免费承担与各系统对接、连接医院PACS和LIS、HIS等所有需要用到的接口对接事宜。

6.需要投标人有至少1名固定的售后人员，技术人员，提供技术支持。

7. 自合同签订之日起30个工作日内完成供货及设备调试
3.脑机接口-手功能康复训练仪

一、脑机接口信号采集

1、采集工作站两台，配置不低于：i5、16G运行内存，256G+2T硬盘，≥23英寸液晶显示器，Windows11及以上操作系统）

▲2、具备Digital接口，连接适配的外设，如经颅磁、经颅电的闭环联接。（提供有效证明材料）
3、头盒

▲3.1、放大器：脑电（EEG）输入端≥24个、双极输入端≥8对，参考电极端口≥2个，接地端口≥2个（提供有效证明材料）
3.2、放大器具备主动屏蔽电极端口，可在电极屏蔽层上产生屏蔽电场，阻隔外界电磁干扰（提供有效证明材料）
3.3、定标电压：标称值为100μVp-p，误差≤±5%

3.4、测量电压误差≤±5%

3.5、时间间隔误差≤±5%

3.7、幅频特性：(1～120)Hz（不包括50Hz），最大允许误差+5%～-30%

3.8、噪声电平：≤1μV

3.9、共模抑制比：输入频率10Hz时，各道≥120dB；输入频率60Hz时，各道≥115dB

3.10、耐极化电压：加±300mV的直流极化电压，偏差不超过±5%

3.11、灵敏度：可可调, 最大允许误差±5%； 

3.12、输入阻抗：对于10Hz正弦波信号，各道≥120MΩ

3.14、数模转换：≥24bit

3.15、采样频率：全通道≥2000Hz

3.16、功率谱幅度：误差≤±10%

3.17、功率谱频率：误差≤±5%

4、软件功能

4.1、可进行数据的离线回放

4.2、可进行在线阻抗监测和离线阻抗检测

4.3、从原始信号的频域上分析信号质量，可以直观的从各导联信号质量的颜色标记了解实时的信号质量情况

4.4、系统断电数据自动保存。重启后，断电前数据不丢失

4.5、具有软硬件两种事件标记方式，并可对标记进行编辑调整；实时记录事件列表，可回放查看

4.6、具有标尺测量和框选测量方式，测量幅值、时间和频率等信息

4.7、可对摄像头角度等参数进行调整，进行视频数据的记录和回放；视频数据与脑电数据同步，可进行联动定位

4.8、具有脑地形图的计算与显示功能

4.9 脑机接口功能：

4.9.1可联用多种康复设备，包括气动手、机械手、功能电刺激器、外骨骼机器人、上下肢康复设备、足踝康复设备等，可实现上下肢运动康复全覆盖；

▲4.9.2能够准确区分左右侧运动想象与静息态，保证康复过程的积极主动性；具备丰富全面的脑机接口主动康复报告，提供训练结果评价、ERD/ERS图、功率谱密度图和全脑脑网络连接图，辅助评估康复过程和效果。（提供有效证明材料）
二、手功能康复训练
▲1、康复手套硅胶材质，半指包裹，指尖有点状防滑设计；手套规格：≥5种

▲2、主机：一体式自锁电气插口，自动识别左右手，主机内置锂电池，可满足≥3小时离电的操作训练，彩色高清液晶显示屏，显示手指康复动作、训练模式、训练时间、速度 调节、力度调节等实时信息；

3、外观小巧便携，重量：≤1.5kg

4、配备≥5个物理按键，具备一键启动、一键紧急暂停功能；

5、可进行单个手指屈曲/伸展训练，可任意几个手指组合进行屈曲/伸展训练，无需手动切换气阀通道，可自动进行分指运动；

6、镜像训练：通过健侧手采集数据，带动患侧手进行自由同步运动训练；

7、保护措施：按压启动/暂停键，暂停训练；过压保护，在气压达到指定压力以上时，开启超压保护，进行泄压；

▲8、康复模式：被动康复训练、主从镜像康复训练、抗阻康复训练和主动助力康复训练模式等；

9、预设≥20种手指被动训练模式，包含且不限于单指屈曲/伸展、对指、三指抓握、五指抓握等；

10、画面(视觉)、语音(听觉)、手套(触觉)多感官反馈，显示多个运动轨迹，实时画面、语音引导患者每个动作；

11、训练时间：1-60分钟连续可调；速度、力度≥9档可调，音量、亮度≥10档可调；能够自动保存设置参数。

三、上肢功能性电刺激
1、适用于改善由于中风或脊髓损伤造成的上肢损伤伴随的并发症。（提供医疗器械注册证）
▲2、由控制器、控制系统、上肢电刺激组件和电极组成。上肢电刺激组件由假体矫正器和内置电刺激组成，电刺激器≥3通路输出，具有≥5个刺激点位，可刺激伸指肌群、屈指肌群和大鱼际等肌群。（提供有效证明材料）

3、控制器可进行模式选择、动作方案设置、刺激参数设置和患者使用数据统计。控制器以无线方式连接上肢电刺激组件，可实时调节刺激程序、调节刺激强度等。

4、治疗模式≥4组动作：抓握/放开，伸指，抓握，腕屈/腕伸，可自由组合动作方案；实用模式≥3组动作：抓握/放开，伸指，侧捏。可实时显示所有上肢运动训练动作画面。（提供有效证明材料）

▲5、无线可穿戴式上肢功能性电刺激组件，具备多种电极适配器、腕部适配器和伸肌面壳，可通过更改不同的尺码调节电极片位置，使不同长短手臂的相应肌肉能得到准确电刺激。

6、电刺激参数：

6.1、电刺激系统在负载电阻0～1500Ω时最大输出电压≤120V。

6.2、输出电流：0～80mA连续可调。

6.3、电刺激系统在负载电阻10Ω～1500Ω下的电流变化率≤10%。

6.4、波形包含且不限于：双向正负双脉冲。

6.5、输出脉冲宽度：50μs～300μs，≥4档可调。

6.6、对称脉冲波脉冲间隔包含且不限于：50μs。 

6.7、脉冲刺激周期：100ms～20ms连续可调。

6.8、脉冲刺激频率：10Hz～50Hz可调。

6.9、电刺激系统的电刺激上升时间≤4s；下降时间≤4s。

7、在仅电池供电情况下电刺激系统的控制器及上肢电刺激组件可连续工作不小于24小时。（提供有效证明材料）

8、具有电池供电设备待机零功耗电路设计。（提供有效证明材料）

9、控制器与上肢电刺激组件之间采用无线通讯，最短有效通讯距离≥3米。（提供有效证明材料）

10、配有设备管理系统，可接入医院信息系统，显示设备状态、使用次数、工作时长等。

四、下肢功能性电刺激
1、适用于为上运动神经损伤或疾病造成的足下垂患者提供踝关节背屈。在迈步过程中，对患病腿部的肌肉进行电刺激以提供脚部背屈；可以改善步态，促进肌肉再训练，阻止或延缓废用性萎缩，维持或提高关节活动范围，并增加局部血流速度。

▲2、由主机、控制器、下肢电刺激组件、电极和足底触发器等组成。下肢电刺激组件由护套及电刺激器组成，电刺激器≥2通路输出，可刺激胫前肌、股四头肌或腘绳肌等肌群。（提供有效证明材料）

3、控制器可进行模式选择、动作方案设置、刺激参数设置和患者使用数据统计等。控制器和电刺激器之间采用无线通讯技术，控制器为中文菜单显示屏，可控制电刺激输出大小，内置多种刺激程序，刺激强度可数字显示，实时显示电刺激状态及设备硬件情况。   

▲4、模式包含且不限于：治疗模式、步行模式、坐站模式等。控制器上可实时显示大腿及小腿步行训练动作画面。（提供有效证明材料）

4.1、治疗模式，在使用者站、坐或躺时进行电刺激，促进肌肉再学习，预防和延缓下肢肌萎缩，保持和改善膝关节、踝关节活动范围。

4.2、步行模式，足底触发器自动感受足底压力，控制器智能判断步行周期的支撑相和摆动相，按照自然步态要求，按需刺激胫前肌、股四头肌和腘绳肌等，辅助完成步行功能。

4.3、坐站模式，按需刺激股四头肌，稳定膝关节，完成坐-站转移。

       5、无线可穿戴式下肢功能性电刺激组件包含大腿电刺激组件和小腿电刺激组件，提供大腿及小腿两种护套，横向和纵向尺寸均可调节。

6、电刺激参数：

6.1、电刺激系统在负载电阻0～1500Ω时最大输出电压≤120V。

6.2、输出电流：0～80mA连续可调。

6.3、电刺激系统在负载电阻10Ω～1500Ω下的电流变化率≤10%。

6.4、波形包含且不限于：双向正负双脉冲。具备对称脉冲输出波形、非对称脉冲输出波形。

6.5、输出脉冲宽度：50μs～300μs，≥4档可调。

6.6、对称脉冲波脉冲间隔包含且不限于：50μs。 

6.7、电刺激系统的脉冲刺激周期：100ms～20ms连续可调。

6.8、脉冲刺激频率：10Hz～50Hz可调。

6.9、电刺激系统的电刺激上升时间≤2s；下降时间≤2s。

7、在仅电池供电情况下电刺激系统的控制器及下肢电刺激组件可连续工作不小于24小时。（提供有效证明材料）

8、具有电池供电设备待机零功耗电路设计。（提供有效证明材料）

9、控制器与下肢电刺激组件及足底触发器三者之间采用无线通讯，最短有效通讯距离≥3米。（提供有效证明材料）

10、配有设备管理系统，可接入医院信息系统，显示设备状态、使用次数、工作时长等。

商务要求：
售后保障和技术支持服务（此项内容需提供承诺函格式自拟，未提供视为实质性偏离）：

1.软件版本终身免费升级。所提供的设备生产日期1年以内。

2.仪器的安装、调试：由原厂家专职工程师负责，到医院现场安装、调试、培训由临床工程师培训和专业的培训，保证临床操作、使用人员能够合格使用设备。包括为客户无偿提供设备相关使用资格的培训并达到合格使用设备的资格/临床技能提升培训服务≥1人次(包括集中课堂形式及用户现场形式等)。

3.设备使用年限：≥7年。

4..整机保修期：设备免费质保3年，设备故障需提供备用机。

5.免费承担与各系统对接、连接医院PACS和LIS、HIS等所有需要用到的接口对接事宜。

6.需要投标人有至少1名固定的售后人员，技术人员，提供技术支持。

7. 自合同签订之日起30个工作日内完成供货及设备调试。
4.高频呼吸机

一般要求

1.1.适用于儿童、新生儿的呼吸机，提供注册证明
1.2.≥15寸彩色触摸屏

1.3.个性化配置操作界面，自由组合波形，趋势，呼吸环和参数，用于不同的通气操作。可同屏显示3个以上呼吸波形和趋势

1.4.兼顾有创无创通气，高流量氧疗，满足序贯治疗的需求
1.5.近端热丝式流速传感器或其他
1.6.▲中文操作界面，报警信息以中文显示，提供在线操作手册

二、呼吸模式：

2.1.一般通气模式：可以自动连续根据监测的泄漏量，调节吸气触发和吸气终止的灵敏度

2.1.1.PC-CMV（指令通气） 

2.1.2.PC-AC（辅助控制通气）

2.1.3.PC-SIMV（同步间歇指令通气）

2.1.4.PC-PSV（压力支持通气）

2.1.5.PC-MMV（分钟指令通气）

2.1.6.SPN-CPAP/PS（持续气道正压+压力支持）

2.1.7.SPN-CPAP/VS（持续气道正压+容量支持）

2.2容量保证通气模式

2.2.1基于呼出潮气量反向调节压力控制通气水平 

2.2.2与所有触发模式相结合，PC-CMV，PC-AC，PC-SIMV，PC-PSV

2.2.3根据吸入/呼出潮气量和泄漏量，自动计算肺内潮气量 

2.3高频振荡通气PC-HFO

2.3.1可与叹息结合

2.3.2频率5—20Hz
2.3.3 I:E为1:1-1:3可调节

2.3.4 HFO-VG与容量相结合，高平下的潮气量上限≥40ml

▲2.3.5具备CO2弥散系数实时检测和趋势

▲2.3.6隆突压Ptrach显示

2.3.7氧疗：流速范围2—30L/min，压力限制范围4-55mbar

2.3特殊操作

2.3.1智能吸痰程序，自动执行吸痰前预充氧，吸痰以及吸痰后充氧，自动识别管路断开，停止送气，防止喷溅同时报警抑制 

2.3.2吸气保持 

2.3.3雾化：内置气动，可同步吸气流速

三、呼吸机参数设定：

3.1通气频率可调：0.5—150次/分

3.2吸气时间可调： 0.1—3秒

3.3潮气量：新生儿2—100mL，儿童20—300mL

3.4吸气压力可调：4-80cmH2O

3.5压力上升时间可调：新生儿0-1.5秒，儿童0-2秒
3.6 PEEP:0- 35cmH2O

3.7氧浓度可调：21％—100％
3.8具有叹息功能，间断性复张肺，且可叠加于高频通气模式。

3.9流速触发反应速度：0.2－5升/分
四、监测参数要求：

4.1监测参数精确

4.1.1气道压力监测：气道峰压，气道平均压，PEEP，最小气道压

4.1.2近端流速监测（0到30L/min）：包含泄漏校正后的分钟通气量MV、自主呼吸的分钟通气量MVespon、分钟通气泄漏量MVleak及分钟泄漏百分比%Leak等多个参数监测，全面监测患者通气情况。

4.1.3潮气量监测（0到1000ml）：吸入潮气量，呼出潮气量，自主呼吸吸入潮气量

4.1.4呼吸频率监测（0到300/min）：总呼吸频率，指令呼吸频率，自主呼吸频率

4.1.5 氧浓度监测：21%到100%，无需更换氧电池

4.2可以区分监测自主呼吸频率和总频率，自主呼吸分钟通气量和总分钟通气量，显示自主通气比例

4.3至少3个呼吸环和3道波形：环和波形可以冻结并有测量值显示，波形以填充方式显示，易于辨认，具备P-V、F-V、P-F环以及隆突压Ptrach-V和Ptrach-F环等

4.4最多可记录30天的趋势参数，可以导出

4.5日志功能，可记录140小时内发生的更改、事件和报警信息。
4.6日间/夜间模式切换

五、报警参数要求：

5.1.报警参数：气道压力上下限，分钟通气量上下限、吸入氧浓度上下限、窒息报警时间（窒息时间设定5－60s）、呼吸频率过快报警等

5.2.呼吸回路断开报警

5.3.360度报警灯，智能三级声光报警系统，报警音量日间和夜间可分别设置

5.4.报警除了提示报警项目，报警原因，还提供处理建议

5.5.具有后备通气模式，可以在窒息时提供通气

六、数据存储和投屏要求：

6.1.通过USB接口保存患者趋势数据，截屏。趋势和截屏可通过PC浏览，USB可以转移呼吸机屏幕设置

6.2.通过HDMI高清接口连接显示器或投影仪，方便教学

▲6.3.主机具备EIT（胸阻抗断层成像）模块或主机具有可与EIT设备互联的功能。

其他：

7.1.呼吸机台车1辆，机械臂1个，新生儿呼出阀1个，新生儿重复性模拟肺1个，中心供氧管道1条，中心供空气管道1条，新生儿流量传感器线缆1根，流量传感器1个，湿化器支架1个等

7.2.湿化器套装：加温湿化器1台，双加热管路温度缆线1根，温度传感器1个，可复消湿化罐1个，加热导丝1根，重复性小儿呼吸硅胶管路1套

7.3另配双加热管路温度缆线5根，温度传感器2个，新生儿流量传感器线缆5根，流量传感器4个，流量传感器内芯15个

商务要求：
售后保障和技术支持服务（此项内容需提供承诺函格式自拟，未提供视为实质性偏离）：

1.软件版本终身免费升级。所提供的设备生产日期1年以内。

2.仪器的安装、调试：由原厂家专职工程师负责，到医院现场安装、调试、培训由临床工程师培训和专业的培训，保证临床操作、使用人员能够合格使用设备。包括为客户无偿提供设备相关使用资格的培训并达到合格使用设备的资格/临床技能提升培训服务≥1人次(包括集中课堂形式及用户现场形式等)。

3.设备使用年限：≥7年。

4..整机保修期：设备免费质保3年，设备故障需提供备用机。

5.免费承担与各系统对接、连接医院PACS和LIS、HIS等所有需要用到的接口对接事宜。

6.需要投标人有至少1名固定的售后人员，技术人员，提供技术支持。

7. 自合同签订之日起30个工作日内完成供货及设备调试。
5.新生儿监护仪

1.整机无风扇设计，防水等级IPX1或更高；

2.▲显示屏亮度自动调节，具有智能光控功能；

3.360°报警灯，易于观察报警；

4.≥8英寸彩色液晶屏触摸和飞梭双操作；

5.配固定支架，便于监护仪与其它医疗设备配合使用；

6.配置HDMI接口, 可作为高清多媒体接口使用；
7.标准配置监测3导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温；

8.▲支持窒息唤醒功能，具备辅助直系干预唤醒功能；
9.提供SpO2,PR和灌注指数(PI)参数的实时监测，适用于新生儿；

10.支持显示PI血氧灌注指数，并提供PI过低报警，有效反映血氧灌注情况；

11.血氧监测具备抗干扰和抗弱灌注性能；

12.配置无创血压测量功能，适用于新生儿，具备手动，自动和连续三种测量模式 ；

13.NIBP可选择初始充气压力，提升测量的准确性和患者舒适性；

15.▲具备新生儿危重先心病筛查辅助功能；

16.心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5mm/s、25mm/s和50mm/s；

17.RESP呼吸监护，基于胸阻抗法的患者呼吸检测功能，测量呼吸并对呼吸频率进行连续监测，可提供呼吸频率超限报警和窒息报警；

19.支持英文字符输入；

20.具有三级声光报警，参数报警级别可调；

21.支持120小时趋势图表、100个报警和手动事件、1000组NIBP测量回顾；

22.支持48小时全息波形的存储与回顾功能；

23.支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则；

24.提供多种新生儿监护界面，包括大字体、单血氧界面；

25.提供单血氧大参数界面，界面显示SpO2，PR，PI和多组SpO2监测值列表相关参数

26.大字体界面支持5个参数区的设置和显示；

27.支持监护仪进入夜间模式，演示模式；

28.内置锂电池，插槽式设计。锂电池支持监护仪工作时间≥5小时；

29.冻结功能，可以冻结屏幕上当前显示的波形，可以查看波形并进行打印。

30.每台设备配置清单：血氧探头3个、电极片100个、血压袖带（大、中、小各2个）、窒息唤醒1个、窒息唤醒器绑带2个
商务要求：
售后保障和技术支持服务（此项内容需提供承诺函格式自拟，未提供视为实质性偏离）：

1.软件版本终身免费升级。所提供的设备生产日期1年以内。

2.仪器的安装、调试：由原厂家专职工程师负责，到医院现场安装、调试、培训由临床工程师培训和专业的培训，保证临床操作、使用人员能够合格使用设备。包括为客户无偿提供设备相关使用资格的培训并达到合格使用设备的资格/临床技能提升培训服务≥1人次(包括集中课堂形式及用户现场形式等)。

3.设备使用年限：≥7年。

4..整机保修期：设备免费质保3年，设备故障需提供备用机。

5.免费承担与各系统对接、连接医院PACS和LIS、HIS等所有需要用到的接口对接事宜。

6.需要投标人有至少1名固定的售后人员，技术人员，提供技术支持。

7. 自合同签订之日起30个工作日内完成供货及设备调试
6.手术显微镜（眼科）
主镜

1.全光学采用复消色差光学设计

2.物镜：f≤200mm。

3.目镜：≤10X。

4.电动无级变倍（速度可调），放大倍率包含且不限于：1:6；放大倍数包含且不限于：3.5X–20X。

5.电动调焦范围：≥70mm。

6.X-Y轴移动范围：≥60mm*60mm，具备自动回中复位功能。
▲7.双目镜筒：内置电动倒像翻转镜。

8.主刀镜内置电动倒像双目镜筒，具有大范围倾角可调，能够智能的配合非接触电动广角镜协同工作。

二、助手镜

1.助手镜：与主刀镜采用相同光学设计。

2.具有双功能助手镜，可自由选择独立调焦变倍或同步主刀。

3.双目镜筒：内置电动倒像双目镜筒。

▲4.助手镜内置倒像双目镜筒，具有大范围倾角可调，能够智能的配合非接触电动广角镜协同工作。

三、光源

1.氙灯光源，具有双氙灯灯箱，备用灯泡可快速切换。具有卤素模式，可快速转换成卤素照明效果。

2.立体同轴照明系统，可0-100%调整。

3.冷光源光纤照明。

四、支架（含大臂模块、中臂模块、悬挂臂模块、移动支架）

▲1.全电磁锁控制平衡支架，一键式控制支架和镜头的移动，具备手柄控制、支架臂开关。
2.触摸屏操作面板（含USB、LAN接口），中文操作界面，可设置不同的调焦、变倍速度及灯光亮度等多种功能。可储存多组用户的不同参数。

3.具备≥10种功能的脚踏，可根据需求设定各种不同的功能，可通过脚踏控制非接触广角镜的调焦和视野范围调整。

4.手柄操作功能可以自由设定，能将各种功能设置于手柄进行操作。

5.显微镜升至待机位置可完成自动复位和光源关闭，恢复至工作位，光源自动启动。

五、非接触广角观察系统

1.电动内调焦设计，通过连续可调焦物镜实现内部调焦。

2.广角镜镜托及支架部分角度0°-360°可调。

3.非球面设计光学镜头，真实无变形的图像。

4.具备60D-130D的广角镜，一镜到底，可高温高压消毒，无需切换。

5.可以通过脚踏进行电动控制，后节手术操控自如无中断。

六、内置术中OCT系统

1.扫频技术，扫描波长≥840nm。

2.扫描速度：≥20000次A-Scan/秒。

3.扫描范围：≥9mm。

4.扫描深度：前节≥10mm；后节≥10mm。

5.实时显示模式包含且不限于：单线扫描、十字扫描、五线扫描。

6.捕捉扫描模式包含且不限于：单线扫描、十字扫描、五线扫描、辐射扫描。

▲7.具备术中实时测量功能。

七、摄录像系统

1、具备高清摄录像系统。
八、配置清单：

显微镜模块1套、术中OCT系统1套、电磁锁支架1套、触屏一体机1台、主刀双目镜筒1个、助手双目镜筒1个、目镜4个、脚踏1个、无菌帽（一套包含2个手柄+6个旋钮帽）8套、防尘罩1套、眼后节电动调焦模块1套、眼底观察系统1套

商务要求：
售后保障和技术支持服务（此项内容需提供承诺函格式自拟，未提供视为实质性偏离）：

1.软件版本终身免费升级。所提供的设备生产日期1年以内。

2.仪器的安装、调试：由原厂家专职工程师负责，到医院现场安装、调试、培训由临床工程师培训和专业的培训，保证临床操作、使用人员能够合格使用设备。包括为客户无偿提供设备相关使用资格的培训并达到合格使用设备的资格/临床技能提升培训服务≥1人次(包括集中课堂形式及用户现场形式等)。

3.设备使用年限：≥7年。

4..整机保修期：设备免费质保3年，设备故障需提供备用机。

5.免费承担与各系统对接、连接医院PACS和LIS、HIS等所有需要用到的接口对接事宜。

6.需要投标人有至少1名固定的售后人员，技术人员，提供技术支持。

7. 自合同签订之日起30个工作日内完成供货及设备调试
7.麻醉工作站

1.工作条件及基本配件

1.1标配锂电子电池，电池使用时间≥90分钟

1.2标配≥4个辅助电源接口

1.3接口不少于：LAN接口支持网络和软件升级， RS-232 接口，视频信号接口，2个USB接口

▲1.4显示屏可旋转，俯仰角度可调节

★1.5 用于对成人、儿童和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理

1.6工作站配备监护仪支架和一体式电脑（含电脑支架）

2.气源

2.1标配氧气、空气两气源，2条气源管路≥5米/条

2.2具备氧笑联动系统，保证接入氧气和笑气时氧浓度不低于25%

2.3快速充氧范围25 - 60 L/min

3.流量计

3.1流量计显示，空气范围： 0L/min～12L/min，氧气范围： 0L/min～12L/min，笑气范围： 0L/min～12L/min

3.2流量计可显示气体设置总流量和氧浓度

3.3配备直观的适宜低流量麻醉的新鲜气体流量指示工具。

3.4具备麻药消耗量统计功能

3.5具备辅助吸氧流量计

4.挥发罐

4.1标配双麻醉罐位

4.2标配一个七氟醚挥发罐

4.3可选配地氟醚挥发罐

5.呼吸回路

5.1 回路部件可以耐受高温高压消毒以避免院内交叉感染（包括流量传感器）

5.2二氧化碳吸收罐，容积≤1500ml

5.3呼吸系统泄漏量≤60mL/min

5.4内置双流量传感器，可自行校准流量传感器

5.5具有回路整体加温功能

5.6标配CO2旁路功能，更换钠石灰罐无需关停机械通气

5.7具备智能回路识别报警系统，机器能智能识别，并报警提示

6.呼吸机 

6.1气动电控呼吸机，全中文操作和显示

6.2需配备全部通气模式，包含且不限于：VCV、PCV、压力控制容量保证通气（PCV-VG）和SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）、PCV-VG等模式，

6.3容量控制（VCV）潮气量设置范围：10ml—1500ml

6.4吸气压力设置范围：5-65 cmH2O

6.5支持压力：0，3cmH2O～60 cmH2O

6.6呼吸频率：2—100次/分钟

6.7吸呼比：4:1到1:10

6.8压力限制范围：10-100 cmH2O

6.9电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，2-50 cmH2O

6.10吸气暂停：OFF，5%—50% 

6.11 呼吸机吸气阀峰值流速≥170 L/min

6.12具备动态潮气量实时自动补偿功能

6.13具备心肺旁流模式CPB, 且心肺旁流模式可在手动通气模式和机控通气模式下启动

6.14具备肺保护工具：支持单周期、多周期复张手法，支持定时膨肺功能

7.数字和波形监测

7.1≥15英寸彩色触摸屏，可同屏显示波形和呼吸环图

7.2 具备第二块状态显示屏幕

7.3支持显示P-V，V-F，P-F三种类型环图

7.4内置≥3槽位插件槽，可直接热插拔插件

7.5插件可在监护仪和麻醉机之间进行数据同步

▲7.6配备：麻醉气体带氧监测模块、麻醉深度监测模块

7.7监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性、弹性、驱动压、机械能等；麻醉气体监测（N2O，EtCO2，自动识别麻醉气体吸入呼出浓度监测）、呼吸环（P-V，P-F，V-F）等参数监测

7.8同屏幕≥5通道波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形， CO2或麻醉气体浓度波形等）

7.9潮气量监测范围：0-3000ml

7.10分钟通气量监测范围：0-100L/min

7.11 图示化自检，系统自检失败时给予文字和图示提醒可能出错的原因

7.12 可存储至少10000条事件记录，50张屏幕截图

7.13可存储患者参数趋势图（表）信息至少48小时

7.14 配麻醉趋势图功能，可显示未来吸入呼出麻药浓度和氧浓度的趋势

8.麻醉工作站功能

▲8.1配置监护仪，≥15英寸彩色电容触摸屏，分辨率≥1920×1080像素，主机模块插槽数≥6个。

▲8.2配套转运监护仪，≥5英寸屏幕，内置电池续航≥4h，可与床边监护仪数据互通，无需额外操作直接用于病人转运。

8.3配备监护仪血氧，血压（无创压、一拖二有创压主线缆），心电，体温附件各两套；血压袖带包含儿童、成人、大号成人三种规格各2个；每台配备积水杯≥20个，采样管≥30个。

▲8.4配置六通道输液工作站带台车，具有三类医疗器械注册证，可用于镇痛药物的注射。
商务要求：
售后保障和技术支持服务（此项内容需提供承诺函格式自拟，未提供视为实质性偏离）：

1.软件版本终身免费升级。所提供的设备生产日期1年以内。

2.仪器的安装、调试：由原厂家专职工程师负责，到医院现场安装、调试、培训由临床工程师培训和专业的培训，保证临床操作、使用人员能够合格使用设备。包括为客户无偿提供设备相关使用资格的培训并达到合格使用设备的资格/临床技能提升培训服务≥1人次(包括集中课堂形式及用户现场形式等)。

3.设备使用年限：≥7年。

4..整机保修期：设备免费质保3年，设备故障需提供备用机。

5.免费承担与各系统对接、连接医院PACS和LIS、HIS等所有需要用到的接口对接事宜。

6.需要投标人有至少1名固定的售后人员，技术人员，提供技术支持。

7. 自合同签订之日起30个工作日内完成供货及设备调试
8.主动呼吸门控系统
	（一）
	系统参数

	1.1
	测量精度小于0.5mm

	1.2
	支持患者呼吸频率6-25 BPM±1BPM

	1.3
	系统监测视野在距相机600mm处不小于250mm×250mm

	1.4
	系统监测距离≥1500mm

	1.5
	延迟时间不大于20ms

	1.6
	采用光学非接触式方式进行患者呼吸检测

	（二）
	系统功能

	2.1
	可设置相机连接参数，包括本地IP，服务端IP，以及选择连接类型

	2.2
	可对采样频率、监控模块类型、串口参数、门控参数、呼吸类型进行设置

	2.3
	可新增、删除患者信息

	2.4
	可对CT触发参数、曲线文件输出进行设置，也显示软件版本信息

	2.5
	可关闭软件

	2.6
	可以加载患者列表内所选患者的信息

	2.7
	可重新连接光学相机

	2.8
	可开启对患者呼吸运动的监测

	2.9
	可暂停对患者呼吸运动的监测

	2.10
	可在对患者呼吸运动追踪过程中记录运动以及门控相关数据/可停止对患者呼吸运动以及门控相关数据的记录

	2.11
	可在对患者呼吸运动追踪过程中开启门控触发/可在对患者呼吸运动追踪过程中关闭门控触发

	2.12
	可手动将已记录的患者呼吸运动以及门控相关数据以.vxp格式保存，自动保存模式下无法使用

	2.13
	可通过加载保存的.vxp格式文件重新播放之前的患者呼吸曲线

	2.14
	系统可以跟现有设备连接，涉及开放端口等费用由中标单位承担


商务要求：
售后保障和技术支持服务（此项内容需提供承诺函格式自拟，未提供视为实质性偏离）：

1.软件版本终身免费升级。所提供的设备生产日期1年以内。

2.仪器的安装、调试：由原厂家专职工程师负责，到医院现场安装、调试、培训由临床工程师培训和专业的培训，保证临床操作、使用人员能够合格使用设备。包括为客户无偿提供设备相关使用资格的培训并达到合格使用设备的资格/临床技能提升培训服务≥1人次(包括集中课堂形式及用户现场形式等)。

3.设备使用年限：≥7年。

4.整机保修期：设备免费质保3年，设备故障需提供备用机。

5.免费承担与各系统对接、连接医院PACS和LIS、HIS等所有需要用到的接口对接事宜。

6.需要投标人有至少1名固定的售后人员，技术人员，提供技术支持。

7. 自合同签订之日起30个工作日内完成供货及设备调试
9.胃组织病理分析系统

支持对胃组织病变分析：包括正常组织、低级别内瘤变、高级别内瘤变、腺癌、印戒细胞癌等识别辅助分析，采用胃癌维也纳分级诊断，Group3+ 敏感性≥80%，Group4+ 敏感性≥99%，特异性≥75%；
支持对肠组织病变分析：包括肿瘤、高级别内瘤变、低级别内瘤变、慢性炎症、急性炎症、增生性息肉、锯齿状不伴异型增生等进行智能分析；
分析的数据为完整存储的全景切片，而非显微镜视野分析；

该分析系统支持正常组织、低级别内瘤变、高级别内瘤变、腺癌、印戒细胞癌等识别辅助诊断；

智能分析根据肿瘤区域分割定位组织异常，阳性置信度智能排序以此进行查看复核；

▲系统具备胃组织病理诊断结构化报告模板，支持对各采取部位炎症、萎缩、肠化、幽门螺杆菌感染情况等诊断结果的一键式选择；（提供有效证明材料）

系统通过组织病变严重程度提示不同热力值，病变严重程度可视化；（提供有效证明材料）

诊断管理区分已诊断、待诊断、未分析等类别，待诊断病例支持批量分配，可手动选择分配医生；

软件系统功能包括图像加载，自动识别，图像浏览，报告出具，病例查询，图像和数据管理，LIS/HIS系统对接；

支持5G在线数据学习、训练，保证系统迭代速度；

可以在图像上添加注释；可以在图像上进行长度测量、面积测量；可以对数字切片图像的指定区域范围进行输出，格式保持不变；具有基于网页的切片图像管理软件，可对所有筛查的数据进行查询、管理；

可以建立切片数据库，按照病例、标本和玻片等信息进行分类存档及智能化管理；

支持模糊检索，通过输入一个关键词能够检索到有关的项目、病例、标本、切片；

能够基于网页生成图文并茂的病例报告。能够与LIS/HIS/PACS等病理科使用的软件系统集成，并现实数据的调取与报告存储；

系统适用范围：用于对胃组织图像进行标记、统计分析，为临床胃部疾病诊断提供辅助诊断参考，需符合二类医疗器械生产标准；（提供医疗器械注册证复印件）

支持使用用户名密码、短信验证码、人脸识别以及安全U盾等方式进行身份验证登录；

对数字病理切片除横向、竖向的标准角度之外, 可对数字切片进行任意角度旋转，以便观察

商务要求：
售后保障和技术支持服务（此项内容需提供承诺函格式自拟，未提供视为实质性偏离）：

1.软件版本终身免费升级。所提供的设备生产日期1年以内。

2.仪器的安装、调试：由原厂家专职工程师负责，到医院现场安装、调试、培训由临床工程师培训和专业的培训，保证临床操作、使用人员能够合格使用设备。包括为客户无偿提供设备相关使用资格的培训并达到合格使用设备的资格/临床技能提升培训服务≥1人次(包括集中课堂形式及用户现场形式等)。

3.设备使用年限：≥7年。

4..整机保修期：设备免费质保3年，设备故障需提供备用机。

5.免费承担与各系统对接、连接医院PACS和LIS、HIS等所有需要用到的接口对接事宜。

6.需要投标人有至少1名固定的售后人员，技术人员，提供技术支持。

7. 自合同签订之日起30个工作日内完成供货及设备调试
第四部分  评审方法

初步评审内容
	评分因素
	评分点
	评分标准
	评审意见

	
	
	
	是
	否

	初

步

评

审
	资

格

检

查
	具有独立承担民事责任的能力
	提供有效的营业执照；
	
	

	
	
	法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书
	提供法定代表人身份证明，授权委托人还需提供法定代表人授权委托书;
	
	

	
	
	具有良好和健全的财务会计制度
	提供2025年整年度财务审计报告或近一年任意一个月财务报表（包含：资产负债表、利润表、现金流量表）（当月新成立的公司可以不提供），或近期开户银行出具的有效资信证明；
	
	

	
	
	有依法缴纳税收的良好记录
	税收证明：提供近一年至投标截止时间任意一个月有效的依法缴纳税收证明，成立时间不足的企业需提供依法缴纳税收承诺书，如依法免税的，应提供相关部门出具的依法免税证明文件
	
	

	
	
	有依法缴纳社会保障资金的良好记录
	缴纳社保证明：近一年至投标截止时间任意一个月社保缴纳证明，成立时间不足的企业需提供有依法缴纳社会保障资金能力的承诺函；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相关部门出具的依法不需要缴纳社会保障资金的证明文件
	
	

	
	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供具备履行合同所必需专业能力的书面声明；
	
	

	
	
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
	
	

	
	
	特定资质
	①供应商如为所投产品的制造商或生产商：所投产品为第三类医疗器械的，应依法取得《医疗器械生产许可证》；所投产品为第二类医疗器械的，应依法取得《医疗器械生产许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》。②供应商如为所投产品的代理商或经销商：所投产品为第三类医疗器械的，应依法取得《医疗器械经营许可证》；所投产品为第二类医疗器械的，应依法取得《第二类医疗器械经营备案凭证》。
	
	

	
	
	信誉要求：
	供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单,供应商如在“信用中国”网站或中国政府采购网被列入严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）将拒绝其参加本次政府采购活动
	
	

	
	符

合

性

检

查
	投标人名称是否与营业执照等资格证明文件一致；
	
	

	
	
	投标报价是否只有一个有效报价且未超过预算金额；
	
	

	
	
	合同履行期限符合招标文件规定；
	
	

	
	
	投标文件中是否有法定代表人或其授权代表签字（章）和加盖投标单位公章；投标文件盖章是否符合招标文件要求；
	
	

	
	
	商务偏离、技术偏离符合招标文件要求；
	
	

	
	
	投标文件中未含有采购人不能接受的附加条件的；
	
	

	
	
	其他不符合招标文件的实质性要求。
	
	

	注：以上检查内容必须全部符合检查标准，否则为无效标


报价、商务技术评分标准
	经

济 

报

价

K1
（30%）
	经济报价得分计算：

（1）对于经济报价的评分，按以下方法进行：价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=(评标基准价／评标价格)×30%×100

在价格评审中，若评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

在技术评审中，应当考虑货物的需求参数响应情况、设备技术水平、工艺水平等因素，以及货物质量管理及保障措施等因素；售后服务应当考虑其服务的承诺内容、具体措施及其可行性等因素等。

小微企业评审优惠内容及价格扣除幅度：

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：本项目不专门面向中小企业，小微企业给予10%的价格扣除
①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；

②提供《中小企业声明函》（须说明投标产品制造商的从业人员、营业收入、资产总额等相关情况）；                                

残疾人福利性单位价格扣除

1.（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予 10% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利性单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

残疾人福利性单位”视同小微企业“，享受小微企业对应的价格扣除优惠；“同一供应商不得同时享受小微企业扣除 + 残疾人福利单位扣除，二选一，取一项优惠，不能叠加”

本国产品给予价格评审优惠
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。符合以上政策价格评审优惠政策的，需按投标格式附件要求提供证明文件，否则不予享受价格评审优惠政策：

	
	注：经济报价、商务技术标权重取值范围：K1=30%,K2=70%且K1+K2=100


商务技术标评分标准
	技术参数响应
	38分
	投标人完全符合招标文件第三章“采购需求及技术参数”得38分；

1.带“★”符号的为核心参数及性能指标，投标人所投产品需在响应文件中提供相应的证明文件，此项不得偏离否则作无效标处理。

2.“带‘▲’符号的为重要参数及性能指标，每出现一条负偏离扣0.5分，负偏离超过43条（不含43条）的本项不得分，此项总分21.5分

3.采购需求中未标注（“★”和“▲”）的为一般参数及性能指标，每出现一条负偏离扣0.5分，负偏离超过33条（不含33条）的本项不得分，此项总分16.5分

1.投标人须对本招标文件技术要求进行点对点应答，必须根据本招标文件的要求,结合所投产品的实际参数值，进行逐条逐项答复、说明和解释。
2.技术参数中要求提供相关证明材料，如产品彩页、功能截图、证书、查询链接、技术白皮书、检测报告等，未提供或不符合要求的，视为不响应技术参数，评审委员会有权不予认可，并在评分中扣除相应的分值。）

3.投标人所投设备技术参数、配套配置、性能指标均须真实有效，严禁伪造产品说明书、资质文件、实景资料、性能佐证材料。评标及履约验收阶段招标人有权核查原厂存档资料、第三方权威检测佐证文件;若查实存在虚假资料、参数虚标、配置不符情形，直接按投标无效处理。

本项目为货物类项目，高通量数字病理扫描仪、手术显微镜（眼科）、麻醉工作站、高频呼吸机为核心产品，提供核心产品的不同品牌制造商须达到三家及以上。根据《关于多家代理商代理一家制造商的产品参加投标如何计算供应商家数的复函》（财办库［2003］38号）、中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定，在同一项目下，多家代理商参加同一品牌产品投标的，应当作为一个供应商计算（任一核心产品品牌相同即认定为一个供应商)。

	供货方案
	8分
	根据投标人的供货方案进行比较：

①运输方案及安全管理制度

②质量保证措施

③产品包装措施及安装调试方案，

④供货时间节点

以上内容完整且完全满足项目要求得8分，每缺失一小项内容扣2分，每项内容中每有一处内容缺陷扣0.5 分，扣完为止。(缺陷是指：指方案内容缺项、内容表述不完整、缺少任意一项内容的针对性描述分析或缺少关键分析点，方案内容生搬硬造、表述前后矛盾、无连贯性，内容存在逻辑漏洞、常识错误、科学原理错误、措施保障安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定、方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。)

	培训方案

	8分
	根据投标人提供的针对本项目制定的项目培训方案进行比较：

①培训总体目标；
②培训内容（包含且不限于设备的特性、功能和操作流程、安全操作、维护保养、故障排除、 临床应用等）；

③培训方式（包含且不限于现场面授、远程培训等形式）；
④培训课时与培训周期安排；
以上内容完整且完全满足项目要求得8分，每缺失一小项内容扣2分，每项内容中每有一处内容缺陷扣0.5 分，扣完为止。(缺陷是指：指方案内容缺项、内容表述不完整、缺少任意一项内容的针对性描述分析或缺少关键分析点，方案内容生搬硬造、表述前后矛盾、无连贯性，内容存在逻辑漏洞、常识错误、科学原理错误、措施保障安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定、方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。)

	售后服务方案
	8分
	根据投标人提供的售后服务方案进行比较：

1.售后服务范围；

2.售后服务流程（含售后服务响应时间、出现质量问题解决时间等）；

3.售后服务保障（含售后服务保证措施、售后人员配置、应急处理方案等）；

4.备品备件供应（投标人所投产品有保障充足的备件仓库，须提供有效证明文件，如房屋租赁证明或房产证、详细地址、联系电话、真实清晰的现场实景照片等）。

以上内容完整且完全满足项目要求得8分，每缺失一小项内容扣2分，每项内容中每有一处内容缺陷扣0.5 分，扣完为止。(缺陷是指：指方案内容缺项、内容表述不完整、缺少任意一项内容的针对性描述分析或缺少关键分析点，方案内容生搬硬造、表述前后矛盾、无连贯性，内容存在逻辑漏洞、常识错误、科学原理错误、措施保障安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定、方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。)


	安装验收方案
	8分
	根据投标人的安装验收方案进行比较：

1.投标货物的备货（含生产及品控等）

2.发货（含包装运输等）

3.安装调试（含关键技术控制、安装进度计划等）

4.验收（含检验检测、移交程序等）

以上内容完整且完全满足项目要求得8分，每缺失一小项内容扣2分，每项内容中每有一处内容缺陷扣0.5 分，扣完为止。(缺陷是指：指方案内容缺项、内容表述不完整、缺少任意一项内容的针对性描述分析或缺少关键分析点，方案内容生搬硬造、表述前后矛盾、无连贯性，内容存在逻辑漏洞、常识错误、科学原理错误、措施保障安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定、方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。)


评标办法正文部分
本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照本章节规定的评分标准进行打分，并按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；投标报价也相同的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

1、投标文件的初审

1.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

1.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人和采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。

1.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（1）实质上响应的投标是指与招标文件上的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留，否则将视为无效投标。

（2）重大偏离或保留系指投标货物的质量、数量和交付日期等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：

A、未按要求交纳投标保证金的；

B、未按招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

C、未按投标文件份数要求提交投标文件的；

D、投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

E、投标有效期不足的；

F、不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的；

G、联合体投标文件未附联合体投标协议书的（如有）；

H、有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

I、投标人名称或组织结构与报名时不一致且无有效变更证明的；

J、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

K、法律、法规及本招标文件规定的其他无效投标的情形。

（3）投标文件的细微偏差是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整，不会对其他投标人造成不公正的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

1.1.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人或采购代理机构将在评标现场向其授权代表告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

1.1.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

1.1.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

1.1.6使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

1.1.7评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据其他外来证明。

1.1.8废标条款：

符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）因重大变故，采购任务取消的。

（4）评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

1.1.9 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

1.1.10有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

2、投标的澄清

2.1评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会成员签字。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。

2.2投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或授权代理人的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

2.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3、详细评审

3.1评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行商务和技术评估，综合比较与评价；评审应严格按照招标文件规定的评标方法和标准进行。具体要求等详见评标办法前附表。

3.2评标委员会依法独立评审，严格遵守评审工作纪律。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出评审结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，不签署不同意见的视为同意。

4、确定中标人

4.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准向采购人推荐出中标候选人。

4.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

4.3  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

4.3.1提供虚假材料谋取中标的。

4.3.2向采购人及采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

4.3.3恶意竞争，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.3.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

4.3.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

4.3.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

第五部分  合同文件

（仅供参考，具体合同以甲乙双方签订合同为准）
政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：                             
合同编号：                             

甲    方：                             
乙    方：                             

签订时间：                             
使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：          （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购
                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：           （供应商）

乙方2（全称）：           （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）             （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     

项目信息

采购项目名称：                                          

         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：

     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                           
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

     标的名称：                         

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

         (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：     数量：   金额：    
         (否

    （4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购

（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商

                  (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否

         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是   (否

         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是  (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
 分包主要内容：                                            

 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

 (大型企业  (中型企业  (小微型企业  

 (残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否

     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：

 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：      

        国别：         品牌：         规格型号：              

 (否
    （10）是否涉及节能产品：

         (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              

                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及环境标志产品：

         (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购    

         (否
          是否涉及绿色产品： 

     (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         

                (强制采购       (优先采购    

     (否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

(是       (否      (不涉及

合同金额

（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           

         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       

    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

(全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    

(分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   

(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：                             

（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否

    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               

合同验收

验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织

         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否

是否邀请专家参加验收：(是  (否

是否邀请服务对象参加验收：(是  (否

是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否

是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否

是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

                    (否

验收组织的其他事项：                

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 

（3）履约验收方式：(一次性验收         

                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      

（6）履约验收标准：                                         

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          

组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
合同生效

本合同自                             生效。

合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证

8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

合同变更、中止与终止

    16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款

	第二节

第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	第二节

第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节

第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节

第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节

第7.1款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	

	第二节

第7.2款
	运输特殊要求
	

	第二节

第7.3款
	保险要求
	

	第二节

第8.2（1）项
	质量保证期
	

	第二节

第8.2（3）项
	货物质量缺陷

响应时间
	

	第二节

第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节

第12.2款
	合同价款支付时间
	

	第二节

第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	

	第二节

第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	

	第二节

第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节

第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节

第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节

第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	

	第二节

第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	

	第二节

第15.3款
	逾期付款利息
	

	第二节

第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节

第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决：

（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；

（2）向                    人民法院起诉。

	第二节

第23.1款
	其他专用条款
	


第六部分  投标文件格式
                                        （项目名称）

                        （项目编号）

投标文件

投标人：                     （公章）
法定代表人或其授权委托人：                   （签字或盖章）

日期                   （年/月/日）
目录

资格证明文件

（1）提供营业执照；

（2）提供2025年整年度财务审计报告或财务报表（包含：资产负债表、利润表、现金流量表）（公司成立时间不足一年的，按成立时间算起提供财务报表），或近期开户银行出具的有效资信证明；

（3）税收证明：2026年1月1日至今任意一个月有效的依法缴纳税收证明，成立时间不足的企业需提供依法缴纳税收承诺书，如依法免税的，应提供相关部门出具的依法免税证明文件；2、缴纳社保证明：提供2026年1月1日至今任意一个月社保缴纳证明，成立时间不足的企业需提供有依法缴纳社会保障资金能力的承诺函；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相关部门出具的依法不需要缴纳社会保障资金的证明文件

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）法定代表人身份证明及授权委托书；

（7）投标保证金缴款凭证（本项目不做要求）；

（8）“信用中国”和“中国政府采购网”网站企业信用信息查询网页截图（查询时间为获取招标文件之日起至投标截止时间之日内）；

（9）①供应商如为所投产品的制造商或生产商：所投产品为第三类医疗器械的，应依法取得《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营许可证》；所投产品为第二类医疗器械的，应依法取得《医疗器械生产许可证》、《第二类医疗器械经营备案凭证》。②供应商如为所投产品的代理商或经销商：所投产品为第三类医疗器械的，应依法取得《医疗器械经营许可证》；所投产品为第二类医疗器械的，应依法取得《第二类医疗器械经营备案凭证》。

商务技术文件

    （1）投标函

（1）开标一览表；

（2）报价明细表；

（3）商务条款偏离表；

（4）技术条款偏离表；

（5）设备配置清单
（6）需要提供的商务和技术文件（格式自拟）；

其他文件

（1）中小企业声明函；

（2）残疾人福利性单位声明函；

（3）政府采购诚信承诺书

（4）关于符合本国产品标准的声明函

（5）供应商认为需要提供的其他材料；

附件一：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                 
主要专业技术能力有：                     
                                 投标人名称（公章）：           
                                   日期：    年     月    日

附件二：参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

                                 投标人名称（公章）：           
                       日期：    年     月    日

附件三：

法定代表人资格证明文件

（代理机构名称）：

兹有          同志为             公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。 

附法定代表人基本情况： 

姓名：          性别：     年龄：     职务：         

身份证号码：                     
通讯地址：                       
电话号码：                   邮政编码：               
	法定代表人《居民身份证》正反面


 
投标人名称（公章）：            
法定代表人（签字或盖章） ：           
日期：           年           月           日

法定代表人授权委托书
（代理机构名称）：

兹授权           同志为我公司参加贵单位组织的编号为         的（项 目 名 称）采购活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从      年    月    日起至      年    月    日止。 

投标人（公章）：               
法定代表人（签字或盖章）：        
签发日期：       年     月     日

附：

授权委托人（签字或盖章）：                          
职务：                        性别：      
身份证号码：                              

	粘贴被授权人身份证正反面


附件四

投标函

                     ：

                          (投标人名称)授权                    (投标人授权代理人姓名)                      (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                        (项目名称、项目编号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的投标有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

3、提供投标人须知规定的全部投标文件。

4、按招标文件要求提供和交付的货物及相关服务的投标报价详见开标一览表。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、我方承诺完全满足和响应招标文件中的各项技术和服务要求，若有偏差，已在投标文件偏离表中予以明确特别说明。

7、我方承诺：完全理解投标报价若超过项目预算时，投标将被拒绝。

8、我方承诺：与在本项目中设计编制技术规格的机构及其附属机构无任何直接隶属关系和利益关联。

9、本项目投标有限期为     日历天，如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

10、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

11、我方承诺：投标文件所提供的一切资料真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

14、我方承诺：如所报货物属国家强制认证产品的，均已通过认证且在有效期内，否则，由此产生的一切法律责任由我方承担。

15、我方承诺：接受招标文件中的全部条款且无任何异议，保证遵守招标文件的规定。

16、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

    17、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________

邮编：____________　

电话：____________　

投标人法定代表人或授权代理人联系电话，e-mail：                                   

投标人（公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：


 日期：    年     月    日
说明：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

附件五：
开标一览表

	序号
	项目名称
	投标总报价（元)
	供货期限
	备注

	
	
	
	
	


说明：投标人严格按照规定的格式填写。任何有选择或有条件的投标报价，均将导致投标被拒绝；

投标报价应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容；

报价应包含所有产品、运输、税费、人员、培训等价格。

投标人名称（公章）：                  
投标人法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：                       

日期：          年      月     日

附件六：

报价明细表
项目名称：                     

项目编号：                                        
	序号
	商品名称
	品牌
	规格型号
	产地
	数量
	单价
	合计
	备注（保修期）

	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：参照此表或者由各投标人自行编制填写，须包括详细的产品清单、名称、规格及供货厂家等。投标人必须填写，否则将导致投标被拒绝。
投标人名称（公章）：                         
法定代表人或其授权委托人（签字或盖章） ：            
日期：    年     月    日

附件七   

设备配置清单

	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	单位及数量
	性能及指标
	产地
	医疗器械注册证号

	
	
	
	
	
	
	
	


参照此表或者由各投标人自行编制填写

附件八：

商务条款偏差表

	序号
	招标文件要求
	投标响应
	偏差说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	……
	
	
	


说明：1、投标人必须按采购文件商务条款要求一一对应，如实填写《商务条款偏离表》，未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

2、*不提供商务条款偏离表的投标文件将被视为未实质性响应采购文件。

                                      企业名称（公章）：

日  期：

附件九：

技术条款偏差表

	序号
	招标文件要求
	投标响应
	偏差说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	……
	
	
	


说明：1、投标人必须按采购技术要求一一对应，如实填写《技术条款偏差表》，未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

2、对招标文件技术要求中打“*”的关键技术指标需提供技术支持资料（如投标产品的彩页，原厂datasheet，检测报告等资料）以便评审委员会核实，否则有可能作负偏离处理，其投标文件将被视为无效。

3、*不提供技术条款偏差表的投标文件将被视为未实质性响应采购文件。

                          企业名称（公章）：

日  期：

附件九十：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）  的  （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业

（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

 （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为         万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为         万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除）

企业名称（盖章）：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）
	行业
	中小微型企业（或）
	中型企业（且）
	小型企业（且）
	微型企业（或）

	
	从业人员
	营业收入
	资产总额
	从业人员
	营业收入
	资产总额
	从业人员
	营业收入
	资产总额
	从业人员
	营业收入
	资产总额

	农、林、牧、渔业
	
	20000万元以下
	
	
	500万元及以上
	
	
	50万元及以上
	
	
	50万元以下
	

	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	1000人以下
	40000万元以下
	
	300人及以上
	2000万元及以上
	
	20人及以上
	300万元及以上
	
	20人以下
	300万元以下
	

	建筑业
	
	80000万元以下
	80000万元以下
	
	6000万元及以上
	5000万元及以上
	
	300万元及以上
	300万元及以上
	
	300万元以下
	300万元以下

	批发业
	200人以下
	40000万元以下
	
	20人及以上
	5000万元及以上
	
	5人及以上
	1000万元及以上
	
	5人以下
	1000万元以下
	

	零售业
	300人以下
	20000万元以下
	
	50人及以上
	500万元及以上
	
	10人及以上
	100万元及以上
	
	10人以下
	100万元以下
	

	交通运输业（不含铁路运输业）
	1000人以下
	30000万元以下
	
	300人及以上
	3000万元及以上
	
	20人及以上
	200万元及以上
	
	20人以下
	200万元以下
	

	仓储业
	200人以下
	30000万元以下
	
	100人及以上
	1000万元及以上
	
	20人及以上
	100万元及以上
	
	20人以下
	100万元以下
	

	邮政业
	1000人以下
	30000万元以下
	
	300人及以上
	2000万元及以上
	
	20人及以上
	100万元及以上
	
	20人以下
	100万元以下
	

	住宿业
	300人以下
	10000万元以下
	
	100人及以上
	2000万元及以上
	
	10人及以上
	100万元及以上
	
	10人以下
	100万元以下
	

	餐饮业
	300人以下
	10000万元以下
	
	100人及以上
	2000万元及以上
	
	10人及以上
	100万元及以上
	
	10人以下
	100万元以下
	

	信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）
	2000人以下
	100000万元以下
	
	100人及以上
	1000万元及以上
	
	10人及以上
	100万元及以上
	
	10人以下
	100万元以下
	

	软件和信息技术服务业
	300人以下
	10000万元以下
	
	100人及以上
	1000万元及以上
	
	10人及以上
	50万元及以上
	
	10人以下
	50万元以下
	

	房地产开发经营
	200000万元以下
	10000万元以下
	
	
	1000万元及以上
	5000万元及以上
	
	100万元及以上
	2000万元及以上
	
	100万元以下
	2000万元以下

	物业管理
	1000人以下
	5000万元以下
	
	300人及以上
	1000万元及以上
	
	100人及以上
	500万元及以上
	
	100人以下
	500万元以下
	

	租赁和商务服务业
	300人以下
	
	120000万元以下
	100人及以上
	
	8000万元及以上
	10人及以上
	
	100万元及以上
	10人以下
	
	100万元以下

	其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）
	300人以下
	
	
	100人及以上
	
	
	10人及以上
	
	
	10人以下
	
	


附件十一：

残疾人福利性单位声明函（若有）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的服务或产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务或产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务或产品）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

                           企业名称（公章）：

日  期：

附件十二：

政府采购诚信承诺书

 （采购人） ：

我公司               （供应商名称）已详细阅读了             项目（项目编号：          ）招标文件，自愿参加本次投标，现就有关事项做出郑重承诺如下：
一、诚信投标，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、投标内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义投标，不弄虚作假；

二、遵纪守法，公平竞争。不与其他供应商相互串通、哄抬价格，不排挤其他供应商，不损害采购人的合法权益；不向评标委员会、采购人提供利益以牟取中标。
三、若中标后，将按照规定及时与采购人签订政府采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务；
若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消投标资格、记入信用档案、媒体通报、1-3年内禁止参与政府采购等处罚；如已中标的，自动放弃中标资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供  应  商：                （盖单位公章）

法定代表人：                （签字或盖章）

               日      期：      年   月      日

十三、中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

 

公司（单位）名称（盖章）：　        

日期：　     年　  月　  日         

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同
十四、商务技术文件及供应商认为需要提供的其他材料

（格式自拟）
