投标报价明细表
项目名称: 乌恰县紧密型县域医共体总院乡镇分院旗舰中医馆项目                   招标编号:WQZFCG(ZB)-2026-114           包号: /　 
                                     单位：元（人民币）
	序号
	设备名称
	品牌
	规格
型号
	交货时间
	交货
地点
	数量单位
	总价
	备注

	1. 
	足底反射穴位刺激治疗仪
	海恩达
	型号：ZLY-I
规格：一、技术参数：
1、脉冲频率：500Hz～1000Hz，误差 ±20% 
2、最大输出电压：500Ω 标准负载下，最大输出电压有效值不大于 105V 
3、最大输出电流：500Ω 标准负载下，最大输出电流有效值不大于 80mA 
4、脉冲宽度：50μs～120μs，允差 ±20%。
5、连续工作时间：≥4h 
6、安全类别：具有 BF 型应用部分，符合 GB9706.1 医用电气设备安全标准；供电方式可为内部电源或外接电源。 
7、运行模式：支持连续运行。 
8、性能要求：配置足部专用电极，配备可更换式电极垫；内置多病种对应治疗处方，支持辨证施治。 
二、标准配置：
1、主机 1 台（标配） 
2、足部电极 2 套（标配） 
3、电极贴片（耗材） 1 套（标配） 
	签订同后30天内供货、安装、调试、培训完毕，并配合采购人完成验收工作，保证设备正常使用。（具体以甲乙双方签订采购合同为准，严格按照采购单位的时间及要求按时供货）。
	采购人指定地点
	2台
	68000
	/

	2. 
	电针治疗仪
	翔宇医疗
	型号：XYD-I
规格：一、技术参数
1、额定输入功率：≥8VA。 
2、治疗定时功能：具备定时功能，30min～60min 可调。 
3、输出波形：具备连续波、断续波、疏密波三种常用治疗波形。 
4、连续波：频率 1Hz～100Hz 连续可调，允差 ±15%；脉冲宽度 0.35ms±0.1ms。
5、断续波：断续周期 2.3s～6s 可调，允差 ±10%。 6、疏密波：疏密波变换周期 2.3s～6s 可调，允差 ±10%。 
7、输出强度：每路输出脉冲强度0～12V 连续可调，允差 ±20。 
8、安全性能：符合医用电气设备安全标准，适用于临床针灸辅助治疗。
二、配置
1、主机 1 台 
2、输出电极、针灸输出线全套
	签订同后30天内供货、安装、调试、培训完毕，并配合采购人完成验收工作，保证设备正常使用。（具体以甲乙双方签订采购合同为准，严格按照采购单位的时间及要求按时供货）。
	采购人指定地点
	1台
	1000
	/

	3. 
	智能疼痛治疗仪
	翔宇医疗
	型号：XYG-500IB
规格：1、额定输入功率：≤150VA 
2、配置一路球状辐射器输出 
3、球状辐射器口直径≥160mm 
4、有效照射面积≥200cm² 
5、球状辐射器输出光波长范围 690nm～940nm，允差 ±5% 
6、球状辐射器治疗强度档位≥25 档可调，最小调节级差 1 档 
7、定时范围：0～99min 可调，级差 1min，定时器显示误差 ±10% 
8、输出光功率不稳定度 ±5%
9、治疗模式：支持持续照射治疗
10、多节支臂，多角度调节，可手动升降 
11、配置万向移动轮，带刹车锁止 
12、微电脑控制，数码显示工作参数 
13、治疗结束具备声音提示功能 
14、具备过热保护，超温自动停机
	签订同后30天内供货、安装、调试、培训完毕，并配合采购人完成验收工作，保证设备正常使用。（具体以甲乙双方签订采购合同为准，严格按照采购单位的时间及要求按时供货）。
	采购人指定地点
	1台
	16000
	/

	4. 
	艾灸椅
	翔宇医疗
	型号：XY-AJY-I
规格：1、控制方式：手动控制。
2、配备软垫，表面易清洁、便于消杀，适配医疗机构高频消毒使用。
3、设置扶手，扶手材质柔软，缝制牢固。
4、弧形靠背结构，贴合人体坐姿，提升使用舒适度。
5、具备温度调节功能，可设置艾灸治疗温度。
6、具备过热保护功能，超温自动断电，防止烫伤。
7、结构稳固，承重可靠，放置稳定。
	签订同后30天内供货、安装、调试、培训完毕，并配合采购人完成验收工作，保证设备正常使用。（具体以甲乙双方签订采购合同为准，严格按照采购单位的时间及要求按时供货）。
	采购人指定地点
	4把
	78000
	/

	5. 
	中医湿热敷
	翔宇医疗
	型号：XY-SRF-I
规格：1、恒温加热箱容积：≥65L。 
2、额定输入功率：≤2300VA。 
3、工作模式：具备自动模式、手动模式，可一键切换工作模式。 
4、温度设定范围：0～99℃可调，达到预设温度后可自动恒温。
5、具备超温保护功能，超温自动停止加热，保护动作温度不高于 100℃。 
6、配套热敷袋包含手部、标准、颈肩、加长型多种规格；配套毛巾布套≥4 个，湿热敷袋≥13 个；热敷袋质地柔软，可反复使用，单袋保温时间≥20min。 7、安全装置：具备双重超温保护、低水位报警功能，低水位时自动停止加热，防干烧。 
8、内胆结构便于清洁，不易结垢。 
9、可设置每日设备工作时段，支持预开机、自动关机，设置参数可长期保存。 
10、具备多重故障自检功能，故障时显示错误代码。 11、温控灵敏度：±1℃。 
12、采用高效内热式加热组件，热能利用率高。
	签订同后30天内供货、安装、调试、培训完毕，并配合采购人完成验收工作，保证设备正常使用。（具体以甲乙双方签订采购合同为准，严格按照采购单位的时间及要求按时供货）。
	采购人指定地点
	1台
	37000
	/

	6. 
	减重步态康复平台
	翔宇医疗
	型号：XY-K-G2
规格：1、控制方式：手动控制。 
2、立柱升降调节行程≥300mm，可通过升降调节实现下肢减承重步态训练。 
3、扶手高度调节行程≥390mm。
4、额定载荷：≥135kg。
5、配置海绵扶手，供训练者支撑身体、维持平衡，保障训练安全。 
6、配置带刹车万向脚轮，移动便捷，制动锁紧后固定牢靠，保障训练安全。
	签订同后30天内供货、安装、调试、培训完毕，并配合采购人完成验收工作，保证设备正常使用。（具体以甲乙双方签订采购合同为准，严格按照采购单位的时间及要求按时供货）。
	采购人指定地点
	2台
	25000
	/

	7. 
	AI智能睡眠按摩床
	翔宇医疗
	型号：XY-K-TGYB-III
规格：1、整体采用稳固钢架结构，接触面采用亲肤耐磨材质，易清洁、可适配医用消毒剂擦拭消杀，配备舒适坐垫。 
2、配备内置加热垫，靠垫温度支持3 档及以上档位调节。 
3、配置电动睡眠级遮光头罩，可电动开合，营造私密放松环境。 
4、支持座位、卧位角度动态电动调节，适配多姿态放松训练。 
5、具备体感音乐振动功能，支持振动强度增强、减弱调节。 
6、支持多音源播放模式，包含蓝牙、音频输入、无线云端接收等播放方式。 
7、整机采用触摸式操控界面，操作简单便捷。
 8、配备氛围灯光系统，柔和护眼。 
9、内置多类型疗愈放松音频资源，支持使用者根据需求自主选择、设定放松训练内容。
 10、搭载体感音波音频谐振放松系统，实现音波律动放松功能。
	签订同后30天内供货、安装、调试、培训完毕，并配合采购人完成验收工作，保证设备正常使用。（具体以甲乙双方签订采购合同为准，严格按照采购单位的时间及要求按时供货）。
	采购人指定地点
	4台
	140000
	/

	8. 
	智能无烟艾灸床
	翔宇医疗
	型号：XY-JLC-IV
规格：1、供电：AC220V，50Hz。 
2、额定输入功率：≥500VA。 
3、艾灸托盘升降调节行程≥200mm。 
4、治疗时应用部分最高温度不高于 60℃，超过限定温度具备声音报警提示。
 5、具备自动模式、手动模式两种工作模式；自动模式可根据舱内温度智能控制艾灸托盘循环升降；手动模式可由使用者自主调节艾灸托盘高度。 
6、治疗定时范围 20min～60min 可调。
 7、具备自动点火功能，点火完成后自动退出点火程序。 
8、艾灸托盘具备往复平移功能，平移行程≥60mm，平移速度可调。 
9、配备自动消烟系统，治疗结束后可延时关闭消烟装置。 
10、床面设置艾灸透气孔，透气孔分布密度≥2000 个 /m²。 
11、床面额定载荷≥135kg。 
12、整机工作噪音≤60dB (A)。 
13、配置点火单元数量≥16 个，可单部位灸疗，也支持多部位同时灸疗。 
14、床体结构设计合理，便于清洁打理。
	签订同后30天内供货、安装、调试、培训完毕，并配合采购人完成验收工作，保证设备正常使用。（具体以甲乙双方签订采购合同为准，严格按照采购单位的时间及要求按时供货）。
	采购人指定地点
	3台
	206000
	/

	9. 
	中医望闻问切四诊仪1.0
	海恩达
	型号：JKYL1202-7A
规格：一、基础功能
1、设备具备舌象、脉象、体质辨识、面诊功能，由主机、预装软件、各级采集器及配套附件组成。 
2、体质辨识问诊量表符合《中医体质分类与判定》（GB/T 46939—2025）标准。 
3、设备可针对不同场景选择适配的体质辨识问诊量表。 
4、设备可根据体质检测结果，给出易发疾病倾向，并提供相应养生调养方案。 
5、设备可开展个体化中医养生干预服务，输出养生调养指导和经典处方建议。 
6、个体化养生干预方案包含饮食调理、经穴养生、运动调理、食疗食谱等内容，为受检者提供个体化健康养生指导。
二、脉诊单元
1、脉象采集组件采用磁吸式腕带结构，传感器与腕带磁吸连接，便于定位寸关尺脉位，可按中医浮中沉诊脉指法，单穴位逐个采集脉象参数。 
2、可采集脉位、脉力、脉率、脉节律、紧张度、流利度六项脉象参数，支持≥20 种脉象结果输出。 
3、软件具备脉象数据时间、波幅、角度、比值、脉率、脉象类型分析功能。 
4、支持历史病例报告批量生成导出，导出数据包含脉象详细原始参数。
 5、支持初诊、复诊多次检测结果查询、病案同屏对比。 
6、支持快速新建复诊病例，具备病例统计、批量导出功能。
7、脉图采集界面可实时显示静压值。 
8、主机采样精度 24 位。 
9、脉象设备在正常工作及单一故障状态下，对测量位置施加的最大外加力学量不超过 80kPa。 
10、脉压测量区间 0g~80g，脉压测量误差不超过 ±10%。 
11、脉率测量范围 40 次 /min~200 次 /min，分辨率 1 次 /min，测量值最大误差 ±2 次 /min。 
12、具备快速泄压功能：正常状态及单一故障下，可在 12s 内将外加力学量泄放到 2.5kPa 以下；电源中断时同样满足泄压要求。 
13、压力控制模块在 0 至 70kPa 范围内，稳压后 1min 内压力保持稳定，无明显波动。 
14、腕带与传感器为分体式结构，任意状态下均可解除传感器与受检者接触，解除取脉部位束缚，保障使用安全。
三、舌诊单元
1、舌象采集箱配备模拟日光光源。 
2、舌象采集光源显色指数≥90。 
3、舌象采集光源色温范围 5000K～5300K。 
4、舌象采集箱光源照度均匀稳定。 
5、舌象成像分辨率≥3lp/mm。 
6、色彩还原准确，对标准色卡成像后，CIE LAB 色空间色差小于 20。 
7、舌象采集箱具备紫外消毒、吸入式通风功能。 
8、软件支持科研数据导出分析，可细分至舌象各分区对应参数。 
9、舌象检测结果可输出舌神、舌形、裂纹、瘀斑、齿痕、点刺、舌色、舌态、苔质、苔色。
四、信息功能
1、具备多维度数据管理统计分析功能，体质数据可图形化展示，支持饼状图输出。 
2、内置经典处方模块，可根据医生选择推荐饮片、中成药参考方案，仅供医师诊断参考。 
3、支持 0-6 岁儿童体质辨识。 
4、支持 65 岁以上老年人体质辨识。
 5、支持孕产妇体质辨识。
	签订同后30天内供货、安装、调试、培训完毕，并配合采购人完成验收工作，保证设备正常使用。（具体以甲乙双方签订采购合同为准，严格按照采购单位的时间及要求按时供货）。
	采购人指定地点
	2台
	260000
	/

	10. 
	医用红外热像仪1.0
	翔宇医疗
	型号：XY-RX-I
规格：1、探测器类型：平面探测器。 
2、水平、垂直视场角≥50°。 
3、红外探测器分辨率≥640×512。 
4、热灵敏度（NETD）：≤0.05℃。 
5、工作波段：8～14μm。 
6、测温准确度：≤0.4℃。 
7、瞬时视场：水平和垂直均≤2.5mrad。 
8、图像帧频≥25Hz。 
9、测温范围：25℃～40℃。 10、温度测量重复性：≤0.2℃。 
11、对焦模式：支持自动对焦、手动对焦。 
12、支持数字高清红外图像实时传输。 
13、配置可控云台，云台可上下、左右旋转调节；水平旋转角度≥350°，俯仰调节范围≥±35°。 
14、设备取景高度可电动调节，升降调节行程≥470mm。 
15、档案管理功能：包含账号登录、密码修改、患者档案管理、医生管理、科室管理、医院基础信息配置。 16、测温分析功能：具备不少于 21 种伪彩模式、层析分析功能；支持自动 / 手动快门校正、标点管理、图表分析、标点报警、层析报警、语音报警、图像自动抓图。 
17、诊断功能：可生成标点温度曲线图、层析分析图；支持图例勾选并入诊断结论，勾选内容可编辑，可自由选择测温图像。 
18、报告功能：评估报告包含受检人基础信息、测温图像、标点温度数据、诊断结果、诊断人、诊断日期；支持重新测温诊断，支持在预览界面直接编辑诊断内容。 
19、图例管理：支持自定义添加、编辑图例，支持从历史报告列表调取图例。
20、系统设置：支持主题颜色、字体大小、环境信息设置，可查看设备基础信息。 
21、分级权限管理：管理员账号具备医生信息管理、医院信息设置、系统参数配置权限；普通用户权限按角色管控。 
22、支持软件自动更新、离线升级。
	签订同后30天内供货、安装、调试、培训完毕，并配合采购人完成验收工作，保证设备正常使用。（具体以甲乙双方签订采购合同为准，严格按照采购单位的时间及要求按时供货）。
	采购人指定地点
	2台
	380000
	/

	11. 
	TDP灯（单头）
	国人
	型号：TDP-L-Y9C
规格：1、辐射板直径≥160mm。 
2、活动臂伸缩调节行程≥500mm。 
3、活动臂升降调节行程≥600mm。 
4、主机升降杆调节行程≥300mm。
立式单头
	签订同后30天内供货、安装、调试、培训完毕，并配合采购人完成验收工作，保证设备正常使用。（具体以甲乙双方签订采购合同为准，严格按照采购单位的时间及要求按时供货）。
	采购人指定地点
	4台
	1350
	/

	12. 
	TDP灯（双头）
	国人
	型号：TDP-L-Y4
规格：1、辐射板直径≥120mm。 
2、活动臂伸缩调节行程≥500mm。 
3、活动臂升降调节行程≥600mm。 
4、升降杆调节行程≥300mm。
立式双头
	签订同后30天内供货、安装、调试、培训完毕，并配合采购人完成验收工作，保证设备正常使用。（具体以甲乙双方签订采购合同为准，严格按照采购单位的时间及要求按时供货）。
	采购人指定地点
	7台
	4000
	/

	13. 
	电加热恒温仪
	翔宇医疗
	型号：XY-SRF-I
规格：1、恒温加热箱容积≥70L。 
2、额定输入功率≤2300VA。 
3、具备自动、手动两种工作模式，支持一键切换。
4、温度设定范围 0～99℃可调，到达设定温度后自动恒温。 
5、具备超温保护功能，超温自动停止加热。 
6、配套湿热敷袋包含多种规格（适配颈肩、四肢、躯干等部位），配套热敷袋及布套总数量满足临床常规使用；热敷袋质地柔软、可反复使用，单袋保温时间不低于 20min。 
7、具备低水位报警、防干烧保护功能。 
8、内胆便于清洁，具备防结垢结构设计。
 9、支持定时设置，可预设开机、关机时间，参数断电可保存。 
10、内置故障自检功能，故障可显示故障代码。
11、温控精度≤±1℃。 
12、加热结构节能，热能利用率良好。
	签订同后30天内供货、安装、调试、培训完毕，并配合采购人完成验收工作，保证设备正常使用。（具体以甲乙双方签订采购合同为准，严格按照采购单位的时间及要求按时供货）。
	采购人指定地点
	2台
	4150
	/

	14. 
	泡脚桶（自动加热，按摩塑料桶）
	宇益
	型号：XZJ-001
规格：1、额定电压：220V，额定频率：50Hz。 
2、电源线长度≥125cm。 
3、配备防水触控操作面板。
4、支持自动加热、恒温控温功能。
5、具备过热保护、防漏电保护等安全防护功能。 
6、桶体为塑料材质，内置按摩结构。
	签订同后30天内供货、安装、调试、培训完毕，并配合采购人完成验收工作，保证设备正常使用。（具体以甲乙双方签订采购合同为准，严格按照采购单位的时间及要求按时供货）。
	采购人指定地点
	8台
	2000
	/

	15. 
	高血压治疗仪
	嘉林达
	型号：JL-12Ⅱ
规格：1、设备由控制单元、驱动单元、医用硅胶连接管路等组成。 
[bookmark: _GoBack]2、供电规格：AC220V，50Hz；整机额定输入功率≤100VA；接触人体管路采用医用硅胶材质。 
3、治疗定时范围：1min～60min 可调，调节步进 1min。 
4、气流输出通道≥12 路，可同步输出，作用于理疗穴位。 
5、适用范围：用于原发性高血压的辅助治疗（投标人所投产品适用范围须与医疗器械注册证载明内容一致）。 
6、具备安全保护功能，内置保险防护，故障可提示。 7、禁忌症：精神疾病患者；严重心脑血管疾病患者；存在出血倾向人群；妊娠期、哺乳期人群；局部皮肤破损者；继发性高血压患者（禁忌症以产品注册证、说明书为准）。 
8、配套提供规范的产品使用说明书，包含规范使用提示。
	签订同后30天内供货、安装、调试、培训完毕，并配合采购人完成验收工作，保证设备正常使用。（具体以甲乙双方签订采购合同为准，严格按照采购单位的时间及要求按时供货）。
	采购人指定地点
	1台
	52000
	/

	16. 
	下肢功率车（卧式）
	翔宇医疗
	型号：XY-2A
规格：1、配套电子显示仪表，可显示：训练时间、运动速度、运动距离、消耗卡路里、心率。 
2、仪表配备 MODE 功能按键，用于参数切换设置。 
3、用途：用于下肢关节活动、肌力及协调功能康复训练。 
4、主要材质：工程塑料、金属型材、橡胶件。 
5、主体结构包含：鞍座、主架、电子仪表、扶手、阻尼调节装置。 
6、阻尼可调，可适配不同肌力等级患者训练；结构稳固，使用安全。
	签订同后30天内供货、安装、调试、培训完毕，并配合采购人完成验收工作，保证设备正常使用。（具体以甲乙双方签订采购合同为准，严格按照采购单位的时间及要求按时供货）。
	采购人指定地点
	1台
	13800
	/

	17. 
	上肢推举训练器
	翔宇医疗
	型号：XY-44
规格：1、底盘与底座板角度调节范围：30°～45°。 
2、具备推拉行程调节功能，可满足上肢训练活动需求。 
3、用途：用于上肢肌力、协调活动能力以及关节活动度的作业康复训练。 
4、设备结构稳固，运行顺畅，适配康复科室常规使用。
	签订同后30天内供货、安装、调试、培训完毕，并配合采购人完成验收工作，保证设备正常使用。（具体以甲乙双方签订采购合同为准，严格按照采购单位的时间及要求按时供货）。
	采购人指定地点
	1台
	5850
	/

	18. 
	电脑恒温蜡疗仪
	翔宇医疗
	型号：XYL-II
规格：1、供电：AC220V，50Hz。 
2、额定输入功率≤2600VA。 
3、熔蜡槽温度 58℃～99℃可调，调节步进 1℃，实时温度显示；浸蜡温度 1℃～57℃可调，调节步进 1℃，实时温度显示。 
4、具备独立硬件温度保护，一路保护失效时，达到 60℃自动停止加热并声光提示。 
5、温控精度 ±1℃。 
6、熔蜡量≥30kg，熔蜡槽容积≥45L。 
7、支持 7×24h 定时设置、自动开关机，参数设置完成后可长期保存。
8、配备强制加热、停止操作功能，支持非常规工况使用。 
9、多重安全防护：具备漏电、过流、超压保护，同时拥有软件 + 独立硬件双重温控保护。 
10、采用水化蜡隔离加热技术，提升使用安全性。 
11、内置过滤装置。 
12、配备移动脚轮，转运方便。
	签订同后30天内供货、安装、调试、培训完毕，并配合采购人完成验收工作，保证设备正常使用。（具体以甲乙双方签订采购合同为准，严格按照采购单位的时间及要求按时供货）。
	采购人指定地点
	1台
	26500
	/

	19. 
	微电脑电动牵引床
	翔宇医疗
	型号：JYZ-IIB
规格：1、工作电源：AC220V、50Hz。 
2、额定输入功率≤80VA。 
3、腰椎牵引行程：0～200mm 可调。 
4、腰椎牵引总时间：0～99min 可调，调节步长 1min。 5、腰椎牵引力：0～990N 可调，调节步长 10N。 
6、牵引工作时间：0～9min 可调，调节步长 1min。 7、牵引间歇时间：0～9min 可调，调节步长 1min。 8、颈椎牵引力：0～300N 可调，调节步长 10N。 
9、颈椎牵引行程：0～300mm 可调。 
10、腰部成角牵引范围：0°～30°。 
11、配备腰部热疗功能，具备恒温控制及超温保护功能，可有效防止患者烫伤。 
12、采用微电脑智能控制系统，支持颈椎、腰椎牵引模式独立设置。 
13、支持颈腰椎一体化牵引功能，可单人单部位牵引或多部位独立牵引治疗。 
14、腰椎牵引内置不少于 8 种牵引模式，具备牵引力自动补偿功能。 
15、内置不少于 20 套预设治疗方案，支持存储、调取使用。 
16、多重安全保护：配备患者应急复位手柄、医护端急退按键，牵引过程安全可控。
	签订同后30天内供货、安装、调试、培训完毕，并配合采购人完成验收工作，保证设备正常使用。（具体以甲乙双方签订采购合同为准，严格按照采购单位的时间及要求按时供货）。
	采购人指定地点
	1台
	26500
	/

	20. 
	穴位脉冲治疗仪
	翔宇医疗
	型号：XY-K-JLDP-I
规格：1、显示方式：数码显示。 
2、输出通道≥1 路；配备普通电极、吸附电极接口，支持主穴、配穴分区输出。 
3、额定输入功率≤90VA。 4、治疗时间 0～99min 可调，调节步长 1min；治疗结束具备蜂鸣提示。
5、单向脉冲方波频率范围 0.5～60Hz，脉宽 0.2～2.0ms。 
6、输出强度≥5 档可调，强度自增档位≥5 级。 
7、具备浪涌输出功能：浪涌频率 10～60Hz，浪涌脉宽 0.2～1.0ms，浪涌周期 3～6s。 
8、极性转换支持手动、自动两种模式。
9、吸附模式包含连续吸附、间歇吸附；吸附压力 0kPa～-40kPa 可调，调节步进 - 10kPa。 
10、具备开路保护功能。 
11、主穴、配穴采用颜色区分标识，便于操作识别。
	签订同后30天内供货、安装、调试、培训完毕，并配合采购人完成验收工作，保证设备正常使用。（具体以甲乙双方签订采购合同为准，严格按照采购单位的时间及要求按时供货）。
	采购人指定地点
	1台
	18800
	/

	21. 
	艾灸排烟机（单头）
	斯美亚
	型号：YX160
规格：1、整机工作噪音≤60dB (A)。 
2、单口吸烟风速≥12m/s。 
3、采用多级逐级过滤滤芯结构，除味净化效果可达 85%～95%。 
4、配备数显控制面板，支持遥控操作，操作便捷。 
5、采用无刷直流电机，运行稳定、噪音低、寿命长。 
6、标准配置：主机 1 台、电源线 1 条、吸烟管 1 套、过滤芯 1 套。
	签订同后30天内供货、安装、调试、培训完毕，并配合采购人完成验收工作，保证设备正常使用。（具体以甲乙双方签订采购合同为准，严格按照采购单位的时间及要求按时供货）。
	采购人指定地点
	4台
	6200
	/

	22. 
	便携式冲击波疼痛治疗仪
	善德
	型号：SD-RBT-CJB-2-Pro
规格：1、工作压力：1.5bar～4.0bar，调节步进 0.1bar。 2、冲击频率：1Hz～15Hz 可调，调节步进 1Hz。 
3、冲击次数：10～9900 次可调，单次调节步进 10 次，长按调节步进 100 次。 
4、最大能量密度≥3mJ/mm²。 
5、具备手柄连接检测功能，可识别治疗手柄接入状态。 
6、具备不少于 4 种治疗模式：单次冲击模式、手动脉冲模式、自动脉冲模式、自动间歇模式；各模式冲击频率 1Hz～15Hz 可调；自动间歇模式支持脉冲次数、间歇时长参数设置。 
7、单通道冲击输出，标配不少于 1 把冲击波治疗手柄。 
8、治疗手柄带有减振结构，配置减震软握把，降低冲击反作用力，保护操作人员手部。 
9、配套治疗头数量≥6 个，至少包含子弹型、弹道型治疗头各 1 个。 
10、输出压力波最小脉宽≤170μs。 
11、治疗头金属部件支持 135℃高温高压灭菌消毒。 12、配备触控显示屏，屏幕尺寸≥8 英寸。 
13、具备提示音功能，治疗启动、结束时有声音提示。 14、设置双重过压安全保护装置，防止压力异常升高。 15、内置治疗部位参考示意图，配套治疗处方≥150 套，可按需调用。 
16、支持连续冲击治疗模式。
	签订同后30天内供货、安装、调试、培训完毕，并配合采购人完成验收工作，保证设备正常使用。（具体以甲乙双方签订采购合同为准，严格按照采购单位的时间及要求按时供货）。
	采购人指定地点
	1台
	77500
	/

	23. 
	肢体加压仪
	翔宇医疗
	型号：XY-K-WIC-4
规格：1、操作显示：配备液晶触摸屏，支持快捷调节操作。 2、气囊腔数：单侧≥8 腔气囊，双侧≥16 腔气囊；配套双下肢气囊、腰部气囊、上肢气囊。 
3、循环压力治疗压强范围：0kPa～36kPa（0mmHg～270mmHg），调节步进 1kPa。 
4、压强单位显示：支持 kPa、mmHg 两种压强单位切换显示。 
5、具备无线拓展功能。 
6、支持单腔独立调压，可对每个腔体单独设定压力。 7、具备零压跳过功能，针对创面、压力治疗禁忌部位，可单独关闭该位置气囊加压。 
8、治疗时间：1min～20h 可调，支持设置连续运行。 9、治疗模式：不少于 20 种治疗模式，包含不少于 10 种固定治疗模式、不少于 10 种可收藏自定义模式。 10、支持逆序加压，可设置近心端向远心端贯序加压，用于预防动脉供血不足引发的肢体远端循环障碍。 11、提示与警示：具备过压保护、声光提示功能。 
12、自动泄压：压力达到保护阈值、突然断电或中断治疗时，气囊自动泄压。 
13、安全保护：配备无源紧急停止开关，紧急情况下一键停机泄压，开关自身无需电池供电。 
14、具备血液回盈侦测提示功能。 
15、支持肢体梯度加压治疗。 
16、充气间隔时间可调范围：1s～99s。 17、充气保持时间可调范围：0s～20s。
	签订同后30天内供货、安装、调试、培训完毕，并配合采购人完成验收工作，保证设备正常使用。（具体以甲乙双方签订采购合同为准，严格按照采购单位的时间及要求按时供货）。
	采购人指定地点
	1台
	28000
	/

	24. 
	干扰电治疗仪
	翔宇医疗
	型号：XY-K-GR-CI
规格：1、额定输入功率：≤150VA。 2、输出通道：具备干扰电输出，支持单路中频输出。 3、治疗仪工作频率：不少于五档可选。 4、输出波形：调制正弦波。 5、调制波形种类：≥5 种。 6、干涉波差频频率：1Hz～200Hz。 7、每路最大输出电流有效值≥60mA。 8、治疗仪输出电流变化率应不大于 10%。 9、调幅度支持 0%、25%、50%、75%、100% 档位调节。 10、调制频率：0Hz～152Hz。 11、配套电极种类：≥2 种。 12、配备负压装置，负压调节范围：-20kPa～-40kPa 可调，调节级差 5kPa。 13、处方模式：≥3 种，支持可编程处方。 14、治疗模式：≥4 种，按频率区间划分，可针对不同病症选用对应治疗模式。 15、动态节律：0（关闭）、1s、2s、3s、4s、5s、6s、7s、8s、9s 共十档可选；动态位移不超过动态节律的 ±30%。 16、差频周期：多档位可选。 17、定时设置范围：1min～99min 连续可调，调节级差 1min；治疗计时结束具备蜂鸣提示。 18、内置≥4 套固定处方、≥1 套可编程处方。 19、具备操作自动锁定功能，防止治疗过程误操作。 20、吸附电极脱落时设备声光报警，同时输出归零，避免患者灼伤、无效治疗。
	签订同后30天内供货、安装、调试、培训完毕，并配合采购人完成验收工作，保证设备正常使用。（具体以甲乙双方签订采购合同为准，严格按照采购单位的时间及要求按时供货）。
	采购人指定地点
	1台
	51000
	/

	25. 
	热奄包（一套）
	煜和堂
	型号：80mm×90mm
规格：1、每盒内含热奄包≥3 贴。 
2、为自发热式，适用于中医热奄疗法辅助理疗使用。 3、独立密封包装，发热稳定，使用安全，无渗漏。
	签订同后30天内供货、安装、调试、培训完毕，并配合采购人完成验收工作，保证设备正常使用。（具体以甲乙双方签订采购合同为准，严格按照采购单位的时间及要求按时供货）。
	采购人指定地点
	1盒
	210
	/

	26. 
	治疗推拿床
	翔宇医疗
	型号：XY-K-SF-1
规格：1、床体尺寸适宜临床推拿针灸使用，配备置物平台，可放置诊疗用品。 
2、床面设有患者呼吸孔，满足俯卧治疗需求。
3、适用于针灸、推拿、康复理疗等临床操作。
4、床面额定载荷≥180kg，结构稳固。
	签订同后30天内供货、安装、调试、培训完毕，并配合采购人完成验收工作，保证设备正常使用。（具体以甲乙双方签订采购合同为准，严格按照采购单位的时间及要求按时供货）。
	采购人指定地点
	10个
	60000
	/

	27. 
	中药药柜
	弘盛
	型号：弘盛-001
规格：1、柜体尺寸适配药房摆放使用，单柜可存放药材≥100 味。 
2、柜体为木质结构，橱窗位置配置推拉门。 
3、板材坚固稳定，不易变形开裂；表面漆面环保、光滑耐擦洗，防潮防虫。 
4、药斗推拉顺畅，定位可靠，抽拉无卡滞。 
5、结构牢固，承重力满足中药存放要求。
	签订同后30天内供货、安装、调试、培训完毕，并配合采购人完成验收工作，保证设备正常使用。（具体以甲乙双方签订采购合同为准，严格按照采购单位的时间及要求按时供货）。
	采购人指定地点
	4个
	40000
	/

	28. 
	吊顶
	金黛欧
	型号：定制（龙骨1.8mm）
规格：1、主框架采用龙骨，厚度≥1.8mm，材质符合国家标准要求；龙骨规格结合现场实际工况合理配置，刚度良好，不易锈蚀、不易变形。 
2、辅材要求：配套吊杆、挂件、接件、自攻螺钉等所有辅材环保，无甲醛残留；金属配件做好防锈处理。 
3、吊顶面板：面板基材平整，强度稳定，防潮性能良好，板面无开裂、空鼓、翘曲、掉渣等缺陷。
4、加工及构造：龙骨排布合理，结构稳固，吊杆、挂件连接牢靠；转角位置增设加固处理，预防后期开裂。 5、拼接要求：面板接缝顺直均匀，缝隙大小一致；板缝处理规范，防开裂工艺到位。 
6、表面观感：吊顶完成面平整顺直，无明显起伏、错位；阴阳角方正顺直。 
7、配套预留：按现场需求预留灯具、检修口、风口等孔洞，开孔规整，周边加固。 
8、安装质量：整体牢固稳定，无松动异响；完工后不易下沉、变形，满足室内长期装饰使用要求。
	签订同后30天内供货、安装、调试、培训完毕，并配合采购人完成验收工作，保证设备正常使用。（具体以甲乙双方签订采购合同为准，严格按照采购单位的时间及要求按时供货）。
	采购人指定地点
	405㎡
	32400
	/

	29. 
	广告墙面装饰板
	恒裕通
	型号：定制（竹木纤维墙板10mm）
规格：1、产品类型：竹木纤维集成墙板，用于广告区域墙面美化装饰，板材厚度≥10mm。 
2、基材组成：以竹木纤维、高分子树脂等为主要原料，全新料生产，不得使用回收废料填充，基材密实，无空洞、结块、杂质颗粒。 
3、饰面工艺：表面热覆膜工艺，覆膜与板材结合牢固，不起皮、不脱层；饰面色泽均匀一致，无色差、麻点、划痕、气泡。 
4、尺寸与加工：板材裁切规整，端面平整，切口无崩边、毛刺；拼接锁扣咬合紧密，安装后接缝均匀、缝隙细小，拼接平整。 
5、环保指标：甲醛释放量符合GB18580标准 E1 级要求，室内使用无刺鼻异味。 
6、阻燃性能：燃烧性能等级不低于B1 级，符合室内装修防火相关规范。 
7、物理性能：板材韧性好，不易脆裂；防潮、防霉、不易变形，温湿度变化条件下翘曲变形量小；表面耐磨，日常擦拭不易掉色。 
8、配套辅材：配套同材质收口线条、阴阳角、收边条等配套型材，配套卡扣、固定配件适配墙板安装。
9、外观验收：安装完成后板面整体平整顺直，排版整齐，线条顺直，无松动、空鼓。 
10、颜色、纹理以甲方最终确认样品及效果图为准。
	签订同后30天内供货、安装、调试、培训完毕，并配合采购人完成验收工作，保证设备正常使用。（具体以甲乙双方签订采购合同为准，严格按照采购单位的时间及要求按时供货）。
	采购人指定地点
	1200㎡
	108000
	/

	30. 
	金属踢脚线
	启顺
	型号：定制（镜面钛金4mm,高60mm）
规格：1、规格高度：优先采用 60mm，投标人可在 60mm～100mm 区间内选择，高度一经确定，本项目全部踢脚线统一规格，不得混用不同高度。 
2、材质：镜面钛金板材，面板厚度≥4mm。 
3、表面质量：镜面成像清晰，反光均匀一致；板面无划痕、砂眼、磕碰凹坑、色差、污渍；表层镀膜牢固，附着力强，不易掉色、脱膜，耐腐蚀，方便日常擦拭清洁。 
4、加工工艺：裁切切口平整光滑，无毛刺、崩边；折弯成型规整，角度精准，成型后无扭曲变形。 
5、拼接要求：板材接缝严密，缝隙细小均匀，拼接位置过渡顺滑，无明显错台；阴阳角对角拼接方正，造型美观。 
6、配套辅材：配套同材质、同色系阴阳角、收口端头、连接件、固定基座、紧固件等全套安装配件。 
7、安装质量：安装牢固可靠，与墙面、地面贴合紧密，无松动、翘边、空鼓；安装完成后整体顺直，高低平齐。 
8、使用性能：板材结构稳定，不易变形，满足室内长期装饰使用要求。
	签订同后30天内供货、安装、调试、培训完毕，并配合采购人完成验收工作，保证设备正常使用。（具体以甲乙双方签订采购合同为准，严格按照采购单位的时间及要求按时供货）。
	采购人指定地点
	561米
	26928
	/

	31. 
	窗帘
	慕冉
	型号：定制
规格：1、尺寸规格：根据治疗室现场实际尺寸测量定制。 
2、主体材质：长绒棉、亚麻、涤纶 。 
3、面料平整，无跳丝、破洞、色差、污渍等缺陷，垂感良好，不易起球、不易褪色。 
4、遮光、隔挡隐私效果良好，可耐受医用常规清洁剂擦拭消毒，适配医疗治疗室环境使用。 
5、配套轨道、吊件等配件齐全，安装牢固，拉动顺滑无卡顿，收口规整美观。
	签订同后30天内供货、安装、调试、培训完毕，并配合采购人完成验收工作，保证设备正常使用。（具体以甲乙双方签订采购合同为准，严格按照采购单位的时间及要求按时供货）。
	采购人指定地点
	73套
	51100
	/

	32. 
	U形隔断窗帘
	慕冉
	型号：定制
规格：1、尺寸规格：根据治疗室现场实际尺寸测量定制。 
2、主体材质：长绒棉、亚麻、涤纶 。 
3、面料平整，无跳丝、破洞、色差、污渍等缺陷，垂感良好，不易起球、不易褪色。 
4、遮光、隔挡隐私效果良好，可耐受医用常规清洁剂擦拭消毒，适配医疗治疗室环境使用。 
5、配套轨道、吊件等配件齐全，安装牢固，拉动顺滑无卡顿，收口规整美观。
	签订同后30天内供货、安装、调试、培训完毕，并配合采购人完成验收工作，保证设备正常使用。（具体以甲乙双方签订采购合同为准，严格按照采购单位的时间及要求按时供货）。
	采购人指定地点
	10套
	8000
	/

	33. 
	LED平板灯
	乐耀
	 型号：定制（600×600，72W）
规格：1、光源类型：LED 平板灯，发光均匀柔和，无明显频闪，显色性良好。 
2、驱动电源适配灯具，具备过压、过流保护，工作稳定。 
3、面板平整，边框牢固，散热结构良好，使用寿命长。 
4、安装适配吊顶预留开孔，安装简便，固定牢靠。
5、产品符合国家相关安全及照明标准。
	签订同后30天内供货、安装、调试、培训完毕，并配合采购人完成验收工作，保证设备正常使用。（具体以甲乙双方签订采购合同为准，严格按照采购单位的时间及要求按时供货）。
	采购人指定地点
	60个
	2940
	/

	34. 
	文化墙
	众彩
	型号：定制
规格：1、整体采用多层叠加立体造型工艺，可采用三层叠加方式实现立体展示效果；基材采用厚度≥1.5mm PVC 板，可搭配水晶板、亚克力、钛金板、烤漆板等材料组合制作。 
2、切割加工精细，所有板材裁切边缘光滑、无毛刺、无崩边，拼接缝隙均匀、过渡自然。 
3、成品板面平整，表面着色均匀一致，无色差、气泡、污点，无翘边、脱胶、开裂、起鼓等缺陷。 
4、所使用板材、胶粘剂等辅料均为环保材料，无明显刺鼻异味，满足室内环境使用要求。 
5、安装牢固可靠，构件与墙面贴合紧密，防脱落；安装后整体横平竖直，不歪斜、不松动。 
6、文字、图案内容清晰准确，线条流畅，字体、图案样式、排版、颜色以甲方最终确认效果图为准。 
7、造型层次分明，立体感强，粘接稳固，长期使用不易分层脱落。
	签订同后30天内供货、安装、调试、培训完毕，并配合采购人完成验收工作，保证设备正常使用。（具体以甲乙双方签订采购合同为准，严格按照采购单位的时间及要求按时供货）。
	采购人指定地点
	110㎡
	19800
	/

	35. 
	中式线条
	绿禾
	型号：定制
规格：1、规格造型：成品可视宽度 200mm，尺寸公差≤±0.5mm；基材厚度≥20mm。采用标准中式凹凸阶梯造型，纹路深浅均匀，浮雕层次分明，棱角规整无崩边、毛刺。所有外露棱角做 R1.5 小圆角处理，有效防止后期磕碰掉漆、开裂；整根线条通条顺直，宽窄统一，无渐变、无变形。 
2、基材材质：采用全新高密度 PVC + 优质木粉共挤木塑板材，禁止使用回收料、空心发泡、劣质板材及普通 PVC 线条。基材内部密实，无蜂窝孔洞、无分层、无粉化现象；材料密度≥1.45g/cm³，整体硬度高，按压、踩踏不凹陷、不变形，性能符合 GB/T24113-2021《木塑装饰板》国家标准。 
3、漆面材质：表面采用水性环保 PU 专用烤漆工艺，产品 VOC、甲醛含量符合国家现行环保标准，无刺鼻异味；漆面采用恒温烘烤固化成型，漆面附着力优异、稳定性强。 
4、漆面性能：支持哑光、半哑光、亮光多种光泽，可适配胡桃色、柚木色、黑色、白色、原木色等主流色系。漆面厚度≥0.1mm，漆面硬度≥3H；耐磨损性能优异，钢丝擦拭 500 次不掉漆、不露基材。漆面表面无流挂、针孔、气泡、橘皮、色差、发白、脱层等缺陷，耐油污、耐消毒液擦拭，日常清洁不留印记。 5、安装工艺：墙面基层找平后施工安装，成品整体顺直度误差≤1mm/2m；拼接缝隙均匀平整。安装完成后清理多余胶迹，对细微接口进行精细化修补，整体观感整洁统一。
	签订同后30天内供货、安装、调试、培训完毕，并配合采购人完成验收工作，保证设备正常使用。（具体以甲乙双方签订采购合同为准，严格按照采购单位的时间及要求按时供货）。
	采购人指定地点
	340米
	10200
	/

	36. 
	中式隔断拱门
	木艺源
	型号：定制
规格：1、整体样式：新中式圆弧拱形隔断拱门，通体一体化框架结构，采用榫卯组合工艺，减少胶接、铁钉固定；拱顶弧度顺滑统一，无生硬折角、变形、高低差；整体预留安装调节余量，适配墙体找平误差。 
2、主材要求：采用优质实木制作，门框立边厚度≥45mm，正面可视宽度≥120mm；拱顶弧形料同厚度加工成型；隔断格栅、雕花辅材与框架主材材质保持一致，色泽、性能统一；不采用贴皮、密度板、多层板等饰面仿木材料。 
3、加工精度：榫卯配合间隙≤0.3mm，框架组装后对角线误差≤2mm，整体垂直度误差≤1.5mm/m；拱顶圆弧弧度均匀，同一扇拱门弧度偏差≤1mm。 
4、防潮结构：框架底部预留 10mm 防潮间隙，配套防潮脚垫，降低地面潮气对木材的影响。 
5、木材品质：选用稳定性良好的心材用料，纹理顺直；无大面积结疤、死节、虫眼、裂纹、腐朽、蓝变；活节尺寸受控，死节、虫眼、腐朽部位不得使用；成品木材含水率控制在 10%～12%，适配本地干燥气候。毛料经过脱脂干燥处理，降低后期返油、发黑、变形、开裂风险。 
6、漆面要求：采用水性环保 PU 专用清漆，不使用普通油性漆、廉价调和漆、自干漆；漆面为哑光质感，光泽度 15°~20°；漆面厚度≥0.12mm，漆面硬度≥3H，耐擦拭、耐消毒液腐蚀、防油污渗透；漆面无流挂、针孔、气泡、橘皮、色差、发白，木纹清晰通透。采用烘烤固化烤漆工艺，漆面附着力稳定。
7、雕花：实木数控浮雕雕花，纹路深浅均匀，边缘光滑无崩边、毛刺；雕花部位打磨到位，死角无粗糙毛刺；雕花图案规整对称。 
8、隔断格栅：同料加工成型，格栅间距均匀、粗细一致，榫卯穿插固定；格栅安装牢固，受力无晃动、变形。 
9、边角处理：所有外露棱角统一倒 R2 圆角，防止磕碰，减少棱角漆面崩裂。
	签订同后30天内供货、安装、调试、培训完毕，并配合采购人完成验收工作，保证设备正常使用。（具体以甲乙双方签订采购合同为准，严格按照采购单位的时间及要求按时供货）。
	采购人指定地点
	12㎡
	6000
	/

	37. 
	科室牌
	众彩
	型号：定制
规格：1、结构形式：三层复合分层悬浮结构，自上而下分别为胡桃木纹亚克力底板 + 中空悬浮层 + 黑色哑光亚克力面板，三层独立分层结构，不得为粘贴一体板；层间悬浮间隙 7～8mm；顶部弧形圆角造型，圆弧半径 ≥25mm，最终样式及尺寸可按照现场实际情况调整确定。 
2、规格尺寸：可根据现场实际情况微调尺寸；板材边缘打磨光滑，无毛刺、无崩边、划痕缺陷。 
3、安装方式：采用两侧不锈钢支撑立柱悬空固定，立柱直径≥ 8mm，配套不锈钢装饰盖帽螺丝；安装后标牌悬空，不紧贴墙体，安装牢固端正，可按照现场实际情况优化安装方案。
	签订同后30天内供货、安装、调试、培训完毕，并配合采购人完成验收工作，保证设备正常使用。（具体以甲乙双方签订采购合同为准，严格按照采购单位的时间及要求按时供货）。
	采购人指定地点
	38个
	1064
	/

	38. 
	弧形隔断窗帘
	慕冉
	型号：定制
规格：1、尺寸规格：根据现场实际尺寸以及需求测量定制。 
2、主体材质：长绒棉、亚麻、涤纶 。
 3、面料平整，无跳丝、破洞、色差、污渍等缺陷，垂感良好，不易起球、不易褪色。 
4、遮光、隔挡隐私效果良好，可耐受医用常规清洁剂擦拭消毒，适配医疗治疗室环境使用。 
5、配套轨道、吊件等配件齐全，安装牢固，拉动顺滑无卡顿，收口规整美观。
	签订同后30天内供货、安装、调试、培训完毕，并配合采购人完成验收工作，保证设备正常使用。（具体以甲乙双方签订采购合同为准，严格按照采购单位的时间及要求按时供货）。
	采购人指定地点
	12套
	9600
	/

	39. 
	塑胶地板
	和美
	型号：定制（总厚4.0mm,耐磨层0.4mm）
规格：1、基础规格：整体总厚度≥4.0mm；表层耐磨层厚度≥0.4mm，高致密耐磨层；单平米重量≥4800g/m²，高密度密实基底，承重抗压不易凹陷。 2、安全防滑性能（适配卫生院涉水区域）：防滑等级达到 DIN51130 标准 R10 级防滑；干湿摩擦系数：干燥地面≥0.45，积水潮湿地面≥0.52，洒水、溅水状态下防滑可靠。 
3、医用核心性能：表层做抗菌防护处理，可抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌滋生，适配医疗诊疗环境；可耐受 75% 医用酒精、84 消毒液、碘伏日常擦拭消杀，表层不发白、不开裂、不腐蚀掉色；防火阻燃等级为国标 B1 级难燃，离火自熄，无烟低毒，满足医疗机构消防验收要求；环保指标符合室内铺装材料有害物质限量强制性国标，零甲醛、低 VOC、无重金属析出，密闭病房施工无明显异味，铺装完成后可较快投入使用；加热伸缩率≤0.1%，四季温差环境下不易收缩翘边、缝隙开裂。 
4、耐磨、抗压、降噪物理性能：耐磨转数≥60000 转，病床、轮椅、手推车长期频繁碾压不起皮、不露底；抗压回弹性能良好，重型病床、医用器械放置后无永久性压痕，脚感柔和减震；撞击声降噪≥18dB，有效降低行走、推车产生的噪音，减少病房噪声干扰；表层具备抗轻度烟头烫损能力，出现轻微烫点不会发生大面积破损。 
5、施工铺装规范，接缝焊接密实，平整无空鼓，收口顺直，配套辅料同品质适配医用环境。
	签订同后30天内供货、安装、调试、培训完毕，并配合采购人完成验收工作，保证设备正常使用。（具体以甲乙双方签订采购合同为准，严格按照采购单位的时间及要求按时供货）。
	采购人指定地点
	188m²
	28200
	/

	40. 
	楼梯踏步塑胶地板
	和美
	型号：定制（总厚4.0mm,耐磨层0.4mm）
规格：1、产品为医用专用防滑 PVC 楼梯踏步卷材地板，整体总厚度 4.0mm，表层加厚耐磨层厚度 0.4mm，单位平米重量≥4700g/m²，材质密实、性能稳定。 
2、采用卷材一体式结构，可整体包裹楼梯踏面、踢面；结构含 UV 抑菌抗污耐磨面层、立体防滑纹理层、玻纤稳定层、高密度抗压基层，踏步前沿一体成型防滑筋条，防滑双重防护。 
3、防滑性能：符合国内防滑检测标准，达到 R10 级防滑等级；干燥地面摩擦系数≥0.48，湿态摩擦系数≥0.53，有效防止人员上下楼梯滑倒。 
4、抗菌耐消杀：表面抗菌处理，可抑制常见致病菌滋生；可长期耐受 75% 医用酒精、84 消毒液、碘伏反复擦拭消毒，表面不发白、不起皮、不褪色、不腐蚀开裂，适配医疗机构高频消杀场景。
 5、防火性能：达到国家 B1 级难燃标准，离火自熄、低烟低毒，满足医疗楼梯消防验收要求。
 6、稳定耐磨性能：材料受热伸缩率≤0.1%，温差环境下不易翘边、开胶、起鼓；耐磨转数≥60000 转，耐高频踩踏、小型器械推行磨损；抗压抗冲击，重物磕碰不凹陷、边角不易碎裂。 
7、隔音防水易清洁：撞击声降噪≥17dB，有效降低脚步声、震动噪音；整体密闭防水不渗水，杜绝基材受潮发霉脱胶；板面致密抗污，日常药液、灰尘污渍可直接擦拭清理，无需打蜡养护。
	签订同后30天内供货、安装、调试、培训完毕，并配合采购人完成验收工作，保证设备正常使用。（具体以甲乙双方签订采购合同为准，严格按照采购单位的时间及要求按时供货）。
	采购人指定地点
	85米
	12750
	/

	41. 
	室内管道
包柱
	品尚
	型号：定制
规格：1、主体骨架结构：内部支撑采用轻钢龙骨，主、副龙骨合理排布，牢固锚固于原有建筑结构上，框架稳定、不易变形；竖向垂直度误差≤3mm；结合现场管道走向、空间实际情况设置检修口，便于后期管道检修维护，不得完全封闭管道。 
2、基层封堵板材：采用优质阻燃硅酸钙板或防潮石膏板，板材厚度≥8mm，防潮性能良好，板材安装牢固，接缝处理规范。
	签订同后30天内供货、安装、调试、培训完毕，并配合采购人完成验收工作，保证设备正常使用。（具体以甲乙双方签订采购合同为准，严格按照采购单位的时间及要求按时供货）。
	采购人指定地点
	45m²
	3825
	/

	42. 
	中式隔断圆门
	木艺源
	型号：定制
规格：1、整体样式：新中式圆弧拱形隔断圆门，通体一体化框架结构，采用榫卯组合工艺，减少大面积胶接、铁钉固定；拱顶弧度顺滑统一，无生硬折角、变形、高低差；整体预留安装调节余量，适配墙体找平误差。 2、主材规格：门框主料为实木，门框立边厚度≥45mm，正面可视宽度≥120mm；拱顶弧形料同厚度加工成型；隔断格栅、雕花辅材与框架主材材质一致，色泽、性能统一；不得使用贴皮板、密度板、多层板等仿木饰面材料。 3、加工精度：榫卯配合间隙≤0.3mm，框架组装后对角线误差≤2mm，整体垂直度误差≤1.5mm/m；拱顶圆弧弧度均匀，同一扇圆门弧度偏差≤1mm。 4、防潮结构：框架底部预留 10mm 防潮间隙，配套防潮脚垫，阻隔地面潮气侵入，降低木材受潮变形风险。 5、木材品质：选用稳定性优良的心材原料，纹理顺直；无大面积结疤、死节、虫眼、裂纹、腐朽、蓝变；严控活节尺寸，死节、虫眼、腐朽部位禁止使用；成品木材含水率控制在 10%～12%，适配本地干燥气候；原料经过脱脂干燥处理，降低后期返油、发黑、变形、开裂概率。 6、漆面要求：采用水性环保 PU 清漆烘烤固化烤漆工艺，不使用普通油性漆、廉价调和漆、自干漆；哑光质感，光泽度 15°~20°；漆面厚度≥0.12mm，漆面硬度≥3H，耐擦拭，可耐受消毒液腐蚀、防油污渗透；漆面无流挂、针孔、气泡、橘皮、色差、发白，木纹清晰通透。 7、雕花要求：实木数控浮雕雕花，纹路深浅均匀，边缘光滑无崩边、毛刺；雕花位置打磨到位，死角无粗糙毛刺；雕花图案规整对称。 8、隔断格栅：同料加工成型，格栅间距均匀、粗细一致，榫卯穿插固定；格栅安装牢固，受力无晃动、不变形。 9、边角处理：所有外露棱角统一倒 R2 圆角，防止磕碰伤人，减少棱角位置漆面崩裂。
	签订同后30天内供货、安装、调试、培训完毕，并配合采购人完成验收工作，保证设备正常使用。（具体以甲乙双方签订采购合同为准，严格按照采购单位的时间及要求按时供货）。
	采购人指定地点
	12m²
	6000
	/

	43. 
	3 D 场 景 效果图设 计服务
	
	型号：⁄
规格：1、服务内容：承接室内文化墙、科室整体布局、院区宣传阵地、走廊氛围布置等场景的3D效果图制作服务，结合现场实际空间布局及项目建设需求，完成前期方案构思、空间建模、材质贴图、灯光渲染、视角优化等整套设计工作。
2、建模要求：依据现场实测尺寸并结合现场实际工况进行空间建模，按真实比例还原现场墙体、门窗、原有设施、地面、吊顶等结构；精准还原PVC文化墙、亚克力科室牌、塑胶地板、造型展板等配套物料外观效果，整体画面真实、比例协调、贴合现场实际落地效果，满足项目方案展示、报审、落地参考使用。
	签订同后30天内供货、安装、调试、培训完毕，并配合采购人完成验收工作，保证设备正常使用。（具体以甲乙双方签订采购合同为准，严格按照采购单位的时间及要求按时供货）。
	采购人指定地点
	1套
	30000
	/

	44. 
	附加修护
	⁄
	型号：⁄
规格：1、原有墙砖拆除
（1）严格按照现场范围拆除原有墙面瓷砖，施工过程轻拆轻放，控制震动力度，严禁损坏原有保留墙体、结构、水电管线及周边成品。
（2）拆除完成后，墙面基层清理干净，无残留砂浆、空鼓块、杂物，基层平整整洁。
（3）施工垃圾集中收集、日产日清，全部清运出场，保持施工现场整洁，符合文明施工标准。
2、原有地砖拆除
（1）按现场施工范围拆除原有地面地砖及砂浆层，拆除过程不得破坏楼板结构、地下管线。 
（2）拆除后地面基层平整、无凸起硬块、无残留碎砖杂物，基层清理到位。
（3）所有拆除废渣分类清运干净，场地规整，做好成品保护。
3、地砖重新铺设
（1）地面基层找平、清理、润湿处理到位，满足铺贴施工条件，铺贴工艺符合国家装饰装修规范。 
（2）地砖铺贴平整、缝隙均匀顺直，板面平整无高低差，勾缝密实饱满、洁净美观。 
（3）地面空鼓率、平整度、垂直度全部符合国家验收标准，无松动、起翘、开裂现象。
（4）完工后做好养护及成品保护，避免磕碰、污染、损坏。
4、门窗拆卸
（1）原有门窗整体有序拆卸，施工细致，不得破坏门窗洞口结构、墙体基层。
（2）拆卸过程保护周边墙面、地面成品，无砸损、磕碰、开裂情况。
（3）拆除构件规整堆放，建筑垃圾及时清理外运，现场干净整洁。
5、原有吊顶拆除
（1）按现场范围拆除原有吊顶面板、附属构件，施工过程做好顶部水电管线保护，严禁损伤原有管线、设备。 
（2）拆除作业平稳有序，不暴力施工，不破坏顶面结构基层。
（3）拆除废料全部清理干净、清运出场，顶面基层无残留杂物。
6、水电改造工程
（1）所有水电材料、施工工艺、安全标准均符合国家现行水电安装规范标准，材料环保、合规、合格。
（2）管线排布规整、横平竖直、固定牢固，强弱电规范分离，布线合理安全。
（3）给水管道施工完成后打压试验合格，无渗漏；电路绝缘、通电测试合格，无漏电、隐患。
（4）改造完成后管线标识清晰，施工质量可靠，满足后期安全使用要求及验收标准。
7、套装门安装（2 套）
（1）门框、门扇基材稳定，性能优良，不易变形、开裂，材料环保达标，无异味。
（2）门扇表面平整光洁，无划痕、色差、脱层、鼓包、磕碰缺陷，外观质感良好。
（3）配套优质五金配件齐全，启闭顺畅、无卡顿、无异响，承重稳定、经久耐用。
（4）安装垂直平整，门缝间隙均匀统一，贴合严密、密封良好，整体稳固无晃动。
8、矿棉板吊顶
（1）吊顶整体结构稳固，配套龙骨、吊件、连接件质量符合国家标准，安装牢固可靠。 
（2）矿棉板板材平整、色泽均匀、无变形、翘边、破损、掉渣、开裂现象。
（3）板面排布整齐、接缝均匀顺直，整体平整美观，符合吊顶验收规范标准。 
（4）施工工艺合规，顶面平整牢固，无松动、下坠、异响问题，满足使用及观感要求。
9、隔断墙制作
（1）隔断整体结构设计合理、受力稳固，所有主材、辅材符合国家标准，环保合规、质量合格。
（2）墙体框架连接牢固，整体稳定性强，无晃动、变形隐患，转角及拼接位置工艺规范。
（3）墙面板材平整密实，无空鼓、开裂、翘曲、破损缺陷，观感整洁美观。
（4）墙体垂直度、平整度、方正度均符合国家装饰装修验收规范，施工工艺标准合规。 
（5）所有配套连接件、固定件安装规范，整体质量稳定、安全耐久。
	签订同后30天内供货、安装、调试、培训完毕，并配合采购人完成验收工作，保证设备正常使用。（具体以甲乙双方签订采购合同为准，严格按照采购单位的时间及要求按时供货）。
	采购人指定地点
	1项
	0
	/


说明：1.所有价格均用人民币表示，单位为元。
注: 1.表中投标报价总计应与对应开标一览表中投标总价一致。
4.投标人应根据货物清单分项进行填报，表中表格行数可自行添加。招标文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算
5.投标分项报价表不得缺项漏项，否则按废标处理。根据提供的清单为准。
投标人：辽宁程诺商贸有限公司（盖章） 
法定代表人或被授权人：	（签章）
日期：2026年11月10日

