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[bookmark: _Toc826]第一章  招标公告
项目概况
阿克苏地区第一人民医院医疗设备维修采购项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2026年12月03日 10:30（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：分2026-2218
项目名称：阿克苏地区第一人民医院医疗设备维修采购项目
采购方式：公开招标
预算金额（元）：2318200
最高限价（元）：2318200
采购需求：
项目名称：阿克苏地区第一人民医院医疗设备维修采购项目
数量：1
预算金额（元）：2318200
单位：项
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：阿克苏地区第一人民医院医疗设备维修采购项目（详见采购需求）。
合同履约期限：180天。 
本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向小微企业采购。
3.本项目的特定资格要求：具备《医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》。
三、获取招标文件
时间：2026年11月12日至 2026年11月19日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点：政采云平台线上
方式：投标人登录政采云平台 https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购 ”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在投标人“获取采购文件 ”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。
售价（元）：0
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _GoBack]提交投标文件截止时间：2026年12月03日 10:30（北京时间）
投标地点：请登录政采云投标客户端投标
开标时间：2026年12月03日 10:30（北京时间）
开标地点：投标人登录政采云平台 https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购－开标评标－右边选择对应项目点击“进入项目 ”进入开标大厅。
五、公告期限
自本公告发布之日起 5 个工作日。阿克苏地区交易中心4楼
六、其他补充事宜
1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。
2.各投标人在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。有意向参与电子投标的投标人，可访问新疆数字证书认证中心官方网站或下载“新疆政务通 ”APP 自行申领。如需咨询，请联系新疆 CA 服务热线 0991-2819290。
3.投标人在完成政采云电子交易客户端下载、安装后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如遇问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。
4.投标人应当在投标截止时间前，将生成的“ 电子加密投标文件 ”上传递交至“政府采购云平台 ”，投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台 ”拒收。
5.投标人在开标前须提前配置好电脑浏览器，开标时登录政采云平台，在“项目采购－开标评标 ”功能中，使用制作加密电子投标文件的 CA 锁进行解密及报价确认。本项目投标文件的解密时间定为30分钟内，如因投标人自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密 CA 与解密 CA 不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为投标人自动弃标。
特别提示：
1、采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。
2、超过 200 万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。
3、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。
4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予 10%～20%（工程项目为 3%～5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%～5%作为其价格分。
5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%～6% （工程项目为 1%～2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工 程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%～2%作为其价格分。
七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称：阿克苏地区第一人民医院
地 址：阿克苏市北京西路25号
联系方式：0997-2129520
2.采购代理机构信息
名 称：阿克苏启爵项目管理有限公司
地 址：阿克苏市依干其镇依干其村滨河路电影小镇7号楼101 
联系方式：18799952512、18699930108
3.项目联系方式
项目联系人：刘荣英、肖琴
电 话：18799952512、18699930108




[bookmark: _Toc26787]第二章  投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	内容规定

	
2.1
	
项目名称、编号
	项目名称：阿克苏地区第一人民医院医疗设备维修采购项目
项目编号：分2026-2218

	2.2
	采购人
	单位名称：阿克苏地区第一人民医院
地   址：阿克苏市北京西路25号
联 系 人：杨科
联系电话：0997-2129520

	2.3
	代理机构
	单位名称：阿克苏启爵项目管理有限公司
地址：阿克苏市依干其镇依干其村滨河路电影小镇7号楼101
联 系 人：刘荣英、肖琴
联系电话：18799952512、18699930108

	2.4
	监督部门
	名称：阿克苏地区财政局
联系电话：0997-2123301

	2.5
	采购内容
	阿克苏地区第一人民医院医疗设备维修采购项目（详见采购需求）。

	2.6
	付款方式及发票要求
	1.付款方式：由甲方相关科室负责人签字验收合格，并开具符合甲方要求的发票后，根据医院付款计划付款。
2.发票要求：采购人付款前，供应商应向采购人开具真实有效的等额增值税普通发票，采购人未收到发票的，有权不予支付相应款项直至供应商提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一，因发票税率、税目使用错误产生的问题，由供应商承担责任。

	2.7
	付款币种
	本次招标所述的项目资金均以人民币支付。

	2.8
	★预算金额/最高限价
	2318200元（大写：贰佰叁拾壹万捌仟贰佰元整）
★投标人投标报价高于预算金额的为无效投标。

	2.9
	★服务期
	180天。

	2.10
	★服务地点
	甲方指定地点

	2.11
	★服务要求
	满足国家及地方规范要求，并能通过当地主管部门及委托方审查验收。

	2.12
	是否专门面向小微企业
	是☑，本项目专门面向小微企业采购，不接受大中型企业的投标。投标人应根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），自行确认企业类型。本次采购项目所属行业为“其他未列明行业”，服务全部由符合政策要求的小微企业承接，符合要求的投标人须提供《小微企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位，视同为小型和微型企业。
否□ ，项目不专门面向中小企业采购，对于中小微企业、JY企业、残疾人福利性单位等参与本项目的在项目评审时对符合的小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价给予10%的扣除（不叠加），用扣除后的价格参与评审。

	2.13
	★投标人资质文件要求
	1.具有独立承担民事责任的能力：若投标人是企业（包括合伙企业）应提供有效的营业执照；若投标人是事业单位应提供有效的事业单位法人证书；若投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”“登记证书”等证明文件；若投标人是个体工商户应提供个体工商户营业执照；若投标人是自然人应提供自然人身份证明）。
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：需提供2025年度财务审计报告或整年度的财务报表（成立不足一年提供成立至今财务报表，包含现金流量表、资产负债表、利润表），当月新成立的公司不需提供。
3.提供近期依法缴纳税收的证明：投标人应提供近一年任意一个月的完税证明，当月新成立的公司不需提供。①若投标人某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。③依法免税的投标人应提供相应证明文件证明其依法免税。
4.提供近期依法缴纳社会保险的凭据：投标人应提供近一年任意一个月的缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单，当月新成立的公司不需提供。注：依法不需要缴纳社会保险资金的投标人应提供相应证明文件证明其依法不需要缴纳社会保险资金。
5.履行合同所必需的设备和能力：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明。
6.提供无重大违法记录声明书：提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
7.特定资格要求：具备《医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》。
8.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向小微企业采购。
9.其他：（1）法定代表人参加的需提供法定代表人身份证明及身份证原件扫描件，授权委托人参加的需提供附有法定代表人身份证明的授权委托书及被委托人身份证原件扫描件。
（2）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）， 将拒绝其参加本次政府采购活动。（由采购代理机构进行资格审查在评标系统中自行查询）

	


2.14
	


信用情况
	信用记录审查：
根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）规定，投标截止时间后，采购人或采购代理机构将通过“信用中国 ”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对投标人截至投标截止时间的信用记录进行审查，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，其投标将被拒绝。

	2.15
	是否接受联合体投标
	不接受

	2.16
	投标保证金数额及交纳方式
	不要求
要求：1.投标保证金金额：/元
2.投标人投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，且账户名称必须与投标人在报名时登记的单位名称一致，不得以分公司、办事处或其他机构名义缴纳。（基本户对公转账、电汇均认可）
3.缴纳投标保证金注明字样须注明：项目名称或项目编号字样。否则，因款项用途不明导致报价无效等后果由投标单位自行承担。
4.投标保证金账户信息：
开户名称：阿克苏启爵项目管理有限公司
开户行：中国建设银行股份有限公司阿克苏民主路支行
账   号：65050169603800001116
行   号：105891000048
5.投标保证金截止时间：投标文件的递交截止时间之前。

	

2.17
	

评标方法
	综合评分法
即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评分总得分最高的投标人作为中标候选人。具体评标因素见第五章评分办法。

	2.18
	投标文件签
署、上传要求
	
上传的电子版投标文件必须是签字、盖章后完整的文件。
备注：1.投标人上传投标文件时，资格文件、报价文件和商务技术文件，要求由投标人法定代表人或被授权人签字或盖章的内容必须签字或盖章，要求盖公章的必须加盖公章。否则视为无效响应。
2.投标人上传商务技术部分时，须上传包含：资格文件、报价文件和商务技术文件的完整投标文件，以便于评标委员会核对报价明细。投标人须知：关于电子投标相关事宜请咨询政采云客服。

	2.19
	投标文件递交截止时间、地点
	递交截止时间：2026年12月03日 10:30（北京时间）
电子形式递交至：请登录政采云投标客户端投标（上传电子版投标文件）
解密时长：30 分钟。如因投标人自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密 CA与解密 CA 不一致等），代理机构不予异常处理，视为投标人自动弃标。

	2.20
	开标时间
	2026年12月03日 10:30（北京时间）

	2.21
	开标地点
	投标人登录政采云平台 https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购－开标评标－右边选择对应项目点击“进入项目 ”进入开标大厅

	2.22
	公布媒体
	新疆政府采购网

	2.23
	★投标有效期
	自投标截止之日起90日历天

	2.24
	投标费用
	不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

	2.25
	电子投标文件须知
	采用不见面开标：
1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。
2.各投标人在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库投标人，并完成 CA 数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。有意向参与电子投标的投标人，可访问新疆数字证书认证中心官方网站或下载“新疆政务通 ”APP 自行申领。如需咨询，请联系新疆 CA 服务热线 95763。
3.投标人在完成政采云电子交易客户端下载、安装后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如遇问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。
4.投标人应当在投标截止时间前，将生成的“ 电子加密投标文件 ”上传递交至“政府采购云平台 ”，投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台 ”拒收。
5.投标人在开标前须提前配置好电脑浏览器，开标时登录政采云平台，在“项目采购－开标评标 ”功能中，使用制作加密电子投标文件的 CA 锁进行解密及报价确认。本项目投标文件的解密时间定为30 分钟内，如因投标人自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密 CA 与解密 CA不一致等），代理机构不予异常处理，视为投标人自动弃标。

	



2.26
	


招标代理服务费收取标准和方式
	1.招标代理公司参照《招标代理服务费收费标准》（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）计算后下浮5%收取。中标人应在领取中标通知书前将招标代理服务费汇入指定账户。
2.账户信息如下：
开户名称：阿克苏启爵项目管理有限公司
开户行：中国建设银行股份有限公司阿克苏民主路支行
账   号：65050169603800001116
行   号：105891000048

	

2.27
	履约保证金
	☑ 不需要。
□ 需要，履约保证金的金额：成交合同金额的/%（履约保证金须以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）

	2.28
	评标委员会的组成
	评标委员会构成：5人，其中采购人代表1人，专家4人。
评标专家确定方式：从政府采购专家库随机抽取。

	2.29
	低价不正当竞争预防措施
	低价不正当竞争预防措施（实质性要求）：
1.在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 
2.政府采购异常低价审查：根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的规定：
（一）采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

	2.30
	是否适用本国产品标准
	□是 
本项目采购本国产品。投标人须提供《本国产品声明函》或者相关证明材料（二者择一即可），方可享受20%价格扣除，其投标报价给予20% 的价格扣除，以扣除后的价格参与评审。未提供任何材料的，不享受价格扣除。 
☑否 
不适用国产产品政策的 9 类产品 
1、房屋和构筑物（工程类，不按货物算） 
2、文物和陈列品 
3、图书和档案 
4、特种动植物 
5、农林牧渔业产品（初级农产品、原粮、原药材） 
6、矿与矿物（原矿、初级矿产品） 
7、电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 
8、食品、饮料和烟草原料（原料，非成品） 
9、无形资产（专利、软件、著作权等） 
注：初级农产品排除在外，加工品不在排除列表里，必须执行本国产品政策。 
政策依据：财库〔2025〕30号“关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见”、国办发〔2025〕34号《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》

	2.31
	投标文件解密时间
	供应商应当在响应文件提交截止时间前，将生成的“电 子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。响应文件提交截止时间以后上传提交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。
1.本项目解密时长为：30分钟，开标时间后30分钟内（用“项目采购－开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内未按时签到或解密的，视为无效投标。解密与加密响应文件须为同一个CA。
2.签名时长为：10分钟，请各供应商务必在接到通知后的10分钟内，使用数字证书完成电子签名确认报价的流程。若在规定的10分钟时间内，供应商未进行确认报价操作，将被视作对该报价无任何异议，后续流程将按照无异议情况正常推进。请各供应商严格遵守时间规定，以免影响项目进程及自身权益。

	2.32
	合同履约
	1.采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。
中标、成交通知书对采购人和中标、成交供应商均具有法律效力。中标、成交通知书发出后，采购人改变中标、成交结果的，或者中标、成交供应商放弃中标、成交项目的，应当依法承担法律责任。
法律依据：《中华人民共和国政府采购法》第四十六条
如不按时签订视为拒绝和采购人签订合同，如属于无正当理由的，按《中华人民共和国政府采购法》相关条款进行行政处罚，给采购人造成损失的，将依法追究其责任。
2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
法律依据：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九条
3.政府采购项目的采购合同自签订之日起两个工作日内，中标供应商或采购人须向我公司提供一份合同扫描件（PDF格式），备注项目名称及编号，发送至邮箱295876479@qq.com。用于合同备案，逾期未提供，后果自负。
法律依据：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条

	2.33
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐中标候选人数：3人。

	2.34
	是否允许进口产品
	不允许。

	2.35
	发票要求
	采购人付款前，供应商应向采购人开具真实有效的等额增值税普通发票，采购人未收到发票的，有权不予支付相应款项直至供应商提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一，因发票税率、税目使用错误产生的问题，由供应商承担责任。

	2.36
	注意事项
	资格审查阶段，将引用电子文件自动比对或筛选系统，以确保招标活动的公正性、透明度和合规性，投标文件电子版同作者评标委员会将其作为串通投标线索进行核查，要求相关投标人作出书面说明，未提供说明且涉嫌恶意串通的，依法移送财政部门处理。
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第三章  投标人须知
3.1 招标文件涉及术语的内涵及解释
1）“政府采购当事人 ”是指在政府采购活动中享有权利和承担义务的各类主体，包括采购人、投标人和采购代理机构等。
2）“采购人 ”和“需方 ”是指阿克苏地区第一人民医院。
3）“招标代理机构 ”是指阿克苏启爵项目管理有限公司。
4）“投标人 ”是指向本次招标人提交投标文件的投标单位。
5）“投标人 ”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
6）“招标文件 ”是指由招标人发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑会议纪要。
7） “投标文件 ”是指投标人根据本招标文件向招标人提交的全部响应性文件。投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。
8）“采购文件 ”是指包括采购活动记录、采购预算、招标文件、投标文件、评标标准、评标报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。
9）“货物 ”是指投标人成交后根据投标文件和合同的规定需向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、产品等。
10）“工程 ”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
11）“安装 ”是指投标人中标后按投标文件和合同的规定在项目现场所进行的安装、调试、检验、验收及修补缺陷等内容。供方应对所有现场作业、所有全部安装的完备性、稳定性和安全性负责。
12） “服务”是指供方根据招标文件和合同的规定承担与供货有关的服务，包括运输、仓储、保险以及其他的伴随服务，如售后、安装、集成、调试、培训、技术支持、维护和维修以及其他使货物正常运转所必需的服务，更换和应承担的其它义务。
13）“知识产权”是指通过签署投标函，投标人应确认其为所供硬件和软件的知识产权的合法所有人，或已经从其所有人那里得到了适当的授权。投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明， 并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。
14）中小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小微企业制造的货物。
根据财库《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。
根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。
15）“进口产品 ”是指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自关境外的产品。详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》。经财政监管部门审核管理，并经进口论证后方可采购进口产品。
16） “书面形式 ”是指任何手写、打印或印刷的各种函件，不包括电传、电报、传真、电子邮件。
3.2 招标
3.2.1 综合说明
本项目按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法规，已办理招标申请，并得到行业主管部门审核批准，现通过招标来择优选定货物服务的投标人。本招标文件包括本文所列内容及按本须知发出的全部和补充资料。投标人应认真阅读本招标文件中所有的事项、格式、条款、技术规范等实质性的条件和要求。投标人被视为充分熟悉本招标项目的全部内容及与履行合同有关的全部内容，熟悉招标文件的格式、条件和范围。投标人没有按照招标文件的要求提交相关资料，或者投标人没有对招标文件相关内容全部做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致投标无效，其风险由投标人自行承担。
3.2.2 招标文件的构成
招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：
（1）招标公告
（2）投标人须知前附表
（3）投标人须知
（4）采购需求
（5）评标原则及办法
（6）合同
（7）投标文件格式
3.2.3 招标文件的修改与补充
采购人或者采购代理机构对已发出的招标文件进行澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。无论出于何种原因，招标人（采购人）可主动地或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改。
招标文件的修改将以网上公告的形式通知所有获取招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认情况应当视为对招标文件修改的知晓，也将视为对修改内容接受的默认。对于未在投标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。
为使投标人在准备投标时有充分时间对招标文件的补充或修改内容进行考虑和研究或由于其他原因，招标人可决定是否延长投标文件递交截止时间和开标时间，并将此变更以网上公告的形式通知投标人。
3.3 投标
3.3.1 投标综合要求及说明
1）投标人投标应按照招标人标书要求有分包的按分包投标，且每包只能报一个方案进行投标，否则按无效投标处理；
2）投标人对所投标段服务质量的描述因欠缺或漏报而影响对投标人投标文件的评比，不利后果由投标人承担；
3）投标人在投标文件中所列出的所有货物、服务等均视为包含在投标项目以及报价中；
4）投标人在本次项目中所提供的服务对于招标文件中的技术参数响应情况必须体现在技术偏离表中；
5）采购人发现具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条中第一至五项情形之一的，有权宣布投标程序和结果无效，在涉标的公正性与违法问题的调查或检查中，中标投标人如拒绝有关部门的监督检查，视其情节，招标人也有权宣布中标结果视同无效。招标人同时报备同级财政部门确认，并对投、中标人的损失不承担任何责任；
6）投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人和需方均无义务和责任承担这些费用。
7）本项目不接受联合体投标。
3.3.2 投标文件的制作
投标人须按招标文件及政采云平台电子投标文件的要求制作投标文件，且必须编制目录、页码。
3.3.3 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人；
4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5）不同投标人的投标文件相互混装；
6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜，或制作电子投标文件的文件制作机器码（mac地址）一致，或制作电子投标文件的文件创建标识码一致。
3.3.4 响应无效
出现下列情形之一的，响应无效：
1）投标报价高于采购预算的；
2）对“★”条款未做出实质性响应或者发生负偏离的；
3）对允许偏离的非实质性条款，偏离采购文件规定的偏离范围和幅度的；
4）不按照采购文件规定报价、没有分项报价、拒绝报价、有多个报价（采购文件另有规定的除外）、有选择性报价、附有条件的报价或者拒绝修正报价的；
5）投标人未按采购文件要求交纳保证金的；
6）报价有效期不满足采购文件要求的。
3.3.5 投标报价
3.3.5.1 投标人应根据招标文件要求和范围报价。
3.3.5.2 投标报价是履行合同的最终价格，应包括为完成本项目招标范围内所有供货、运输、保险、税金及其它附带服务的全部费用。采购人不必再单独支付其他任何费用。
3.3.5.3 投标价格采用唯一价格，即不得为某一范围价格。投标货币为人民币。
3.3.6 投标有效期
投标文件在正式递交之日起90日历日有效。
3.3.7 投标保证金
1、投标保证金以票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳。
2、投标保证金的退付
1）投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，我公司应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，由我公司退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
2）未中标投标人的投标保证金，在中标通知书发出之日起 5 个工作日内，由我公司退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
3）中标人的投标保证金， 自政府采购合同签订之日起 5 个工作日内，由我公司退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
3、如投标人有下列情况，投标保证金不予退还：
1） 投标人在《招标文件》中规定的投标有效期内撤回其《投标文件》的；
2） 中标人在规定期限内未能按规定签订合同的；
3） 投标人在《投标文件》中提供虚假证明材料、虚假技术参数的；
4） 投标人与采购人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的；
5）《招标文件》、法律法规规定的其它情形。
3.3.8 投标文件的份数和签署
投标文件中要求由投标人法定代表人或被授权人签字或盖章的内容必须签字或盖章，要求盖公章的必须加盖公章。否则视为无效响应。
3.3.9 投标文件格式
招标文件提供的规定格式见附件。
3.3.10 投标文件递交
投标人应当在投标截止时间前【即 2026年12月03日 10:30之前】，将生成的“电子加密投标文件 ”上传递交至“政府采购云平台 ”，投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台 ”拒收。
3.3.11 投标截止时间
投标截止时间为：2026年12月03日 10:30（北京时间）。
采购人可以补充通知的方式，酌情延长投标截止时间。在上述情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止时间。
3.4 开标
开标地点：投标人登录政采云平台 http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/，进入“项目采购－开标评标－右边选择对应项目点击“进入项目 ”进入开标大厅。
开标会议在有关监督部门及投标人的监督下，由招标代理机构组织并主持。
开标后，将由招标代理机构按照递交投标文件的先后顺序公开宣读有效投标人的投标报价，以及招标代理机构认为必要的其他内容。
采购人有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求。
公开开标后，直到向中标的投标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等均不得向投标人及与投标无关的其他人透露。
3.5 评标
3.5.1 评标流程
评标工作由招标代理机构依法组建的评标委员会负责。评标流程详见第五章评标原则及办法。
3.5.2 注意事项
在评标期间，评标过程严格保密。评标委员会可要求投标人对其投标文件中非实质性的有关问题进行澄清、说明或者补正。有关澄清、说明或者补正的要求和答复应以书面形式提交。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件实质性内容。
如果投标文件没有实质性响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝。
评标委员会只对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。
3.6 定标
3.6.1 定标原则
采购人根据评标委员会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。
3.6.2 定标程序
采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。
中标公告期限为1个工作日。
邀请招标采购人采用书面推荐方式产生符合资格条件的潜在投标人的，还应当将所有被推荐投标人名单和推荐理由随中标结果同时公告。
3.7 中标通知书
在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。
中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。
中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购人应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当交回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。
3.8 签订政府采购合同
3.8.1 合同授予原则
招标人将把合同授予经评标委员会评议推荐采购人确认的投标人。若因中标人违约或因不可抗力等原因不能被授予合同，则合同将授予排序在该投标人之后的下一个投标人。
招标人保留在签订合同时调整方案需求和变动所购货物数量的权力。
3.8.2 合同的签署、履约及验收
签署：采购人于中标通知书发出之日起 30 日内与中标人签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据，需方与中标人是合同权利与义务的直接、全部责任承担人。招标人所发出的中标通知书对需方和中标投标人具有同等法律效力。
若中标人不能在规定时间内与需方签订合同，或拒签、变相签订合同，招标人依据监督职能可采取取消其中标资格并没收其投标保证金等措施，并可按照财政部令〔2017〕87号第七十一条、第七十二条、第七十三条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条规定办理。此时可由招标人按照排名顺序与下一投标人签订合同或重新组织招标。
如果中标人未在规定的时间内签订合同，且又无正当理由的，将视为放弃中标，其交纳的投标保证金不予退还。
履约：中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。
在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。
验收：采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
3.9 其他
中标后招标文件和投标文件未尽事宜另行商定。本招标文件由招标人及招标代理公司负责解释。
3.10 澄清与质疑
3.10.1 综合说明
投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人和招标代理公司提出询问，采购人和招标代理公司应当及时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己权益受到损害的，可以在规定期限内，以书面形式向采购人提出质疑。投标人质疑实行实名制，质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意质疑，干扰政府采购正常工作秩序。
3.10.2 澄清或质疑答复按照：中华人民共和国财政部令第 94 号—政府采购质疑和投诉办法。






质疑函范本
一、质疑投标人基本信息
质疑投标人：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                           联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                              邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                    包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字（签章）：                   公章：                      
日期： 
   
质疑函制作说明：
1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
7.投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

	质疑函接收方式
	☑ 书面质疑递交（或邮寄）地址：阿克苏市北京西路25号
联系人：杨科 电话：0997-2129520

	
	☑ 书面质疑递交（或邮寄）地址：阿克苏市依干其镇依干其村滨河路电影小镇7号楼101（阿克苏启爵项目管理有限公司），刘荣英18799952512或肖琴18699930108收；同时将质疑文件扫描件发送至邮箱：295876479@qq.com。



注：质疑函附件应提供营业执照扫描件、法定代表人身份证扫描件、授权委托人应附供应商授权委托书及被委托人身份证扫描件、获取招标文件证明材料。


[bookmark: _Toc13321]第四章  采购需求
一、维修需求                                                                                                                    1.1至14项，为设备维保服务，其中内镜设备报修后备用镜须在5日内到位，如果延期按此设备的平均每天收入计算，延误多少天承担多少天损失。配件需满足全新、合格正规渠道的来源证明，工程师响应时间≤1小时，工程师到达现场时间≤24小时。                                                                                                                                                                                                          2.15至76项，保养、质检服务为紧急维修服务保养类，急救生命支持类设备维修服务项目，须在中标后10个工作日内完成供货、维修服务，需派工程师到现场进行维修保养、质检服务。                                                                                                                                                     3.其余项目按照院方要求及时完成维修服务和保养，并免费承担所有配件的安装服务、确保所提供的配件与医院产品型号一致或兼容使用，全新配件。服务期限半年，需提供驻场人员。（①如果提供的产品有质量问题造成设备损坏、安全隐患等，中标公司需承担全部责任，并承担所有损失费用；②单项维修服务时间≤2小时）
4.如果因为配件原因和技术原因造成设备不能及时修复，按此设备的平均每天收入计算，延误多少天承担多少天损失。                                                                                                                                   5.需要投标人有固定的驻场售后人员，技术人员不少于2名，提供技术服务和保障。                                                                                                                     6.提供180天的质保服务，质保期内免费维修。
7.乙方完成维修后，须按厂家标准完成检测验收；经【约定次数，如2次】整改维修，仍然无法达到招标文件及厂家规定技术标准，乙方应免费更换故障部件；若故障部件更换后仍无法达到约定标准，经双方确认原设备已无维修价值，乙方承担更换整机/赔偿等相应责任，由此产生的全部费用由乙方承担。（此项内容需提供承诺函格式自拟，未提供视为实质性偏离）
二、维修清单
	序号
	服务项目名称
	维修内容/规格
	数量
	单位

	1
	支气管镜维修1
	设备名称：支气管镜
设备型号：奥林巴斯BF-Q290
故障描述：钳子管道漏水，弯曲管浸液，开关、通气阀磨损，旋转环磕痕，锥形套变色，一侧光束不亮
维修服务内容包含且不限于：更换设备全新弯曲橡皮、插入管组件、连接结构件、旋转调节组件、密封套件、操作开关组件、遥控外壳及按键组件、连接座组件；完成设备整机拆解、重组封装、整机清洁、内部光学系统深度校准修复；完成密封性泄漏测试、整机震荡测试、临床模拟诊断测试，确保设备光学性能、密封性、操作性能恢复原厂标准。
维修配件要求：所有更换配件为全新、合规正品、完全匹配本设备型号技术规格，能提供合格正规渠道的来源证明 
服务包含：设备往返运输、整机调试、维修后达标交付、年度 2 次免费设备点检维护服务。
	1
	次

	2
	支气管镜维修2
	设备名称：支气管镜
设备型号：奥林巴斯BF-Q290(CHINA)
故障描述：钳子管道漏水，弯曲管、插入管、导光软管、S连接座内浸液，无图像，操作部、S连接座内浸液结晶，开关失灵，锥形套、旋转环磨损，插入管磨损。
维修服务内容包含且不限于：换全新弯曲橡皮、内窥镜连接部件、弯曲插入管组件、操作部、旋转结构件、调节环、锥形套、导光软管连接组件、电路板组件、连接座外壳组件等；完成设备拆解、重新封装，对整机内部光学系统进行清洁与校准，开展泄漏测试、震荡测试、模拟诊断测试；操作性能恢复原厂标准。
维修配件要求：所有更换配件为全新、合规正品、完全匹配本设备型号技术规格，能提供合格正规渠道的来源证明
服务包含：设备往返运输、整机调试、维修后达标交付、年度 2 次免费设备点检维护服务。
	1
	次

	3
	电子输尿管镜维修1
	设备名称：电子输尿管镜
设备型号：奥林巴斯 URF-V(STERRAD NX)
故障描述：插入部漏水，先端漏
维修服务内容包含且不限于：插入部漏水，先端渗漏。维修服务包含且不限于：更换全新弯曲橡皮、内窥镜连接部件、弯曲插入管组件、操作部、旋转结构件、调节环、锥形套、导光软管连接组件、电路板组件、连接座外壳组件等；整机拆解重装封装，光学系统清洁校准，完成泄漏、震荡、模拟诊断测试；操作性能恢复原厂标准。维修配件要求：所有更换配件为全新、合规正品、完全匹配本设备型号技术规格，能提供合格正规渠道的来源证明                                服务包含：设备往返运输、整机调试、维修后达标交付、年度 2 次免费设备点检维护服务。
	1
	次

	4
	数字胃镜维修
	设备名称：数字胃镜
设备型号：奥林巴斯 CF-HQ290I
故障描述：角度旷量，盘圈后角度紧，开关使用磨损，导光软管磨损起皱，LG玻璃缺损
维修服务内容包含且不限于：更换全新蛇管+弯曲管，LG玻璃单元，SW1按钮+开关组件，开关盒，LG蛇管，先端配件等，拆卸及重新封装，校准、清洁整个内部光学系统，泄漏和震荡测试，模拟诊断测试负责配送，操作性能恢复原厂标准。维修配件要求：所有更换配件为全新、合规正品、完全匹配本设备型号技术规格，能提供合格正规渠道的来源证明
服务包含：设备往返运输、整机调试、维修后达标交付、年度 2 次免费设备点检维护服务。
	1
	次

	5
	电子胃镜维修
	设备名称：电子胃镜
设备型号：奥林巴斯 CF-HQ290I
故障描述：角度不足，插入部隆起，吸引缸体磨损，导光束老化，水汽管漏水
维修服务内容包含且不限于：排查故障，更换全新相关组件，拆卸及重新封装，校准、清洁整个内部光学系统，泄漏和震荡测试，模拟诊断测试负责配送，操作性能恢复原厂标准。维修配件要求：所有更换配件为全新、合规正品、完全匹配本设备型号技术规格，能提供合格正规渠道的来源证明
服务包含：设备往返运输、整机调试、维修后达标交付、年度 2 次免费设备点检维护服务。
	1
	次

	6
	腔镜摄像头维修
	设备名称：腔镜摄像头
设备型号：奥林巴斯 CH-S190-XZ-1
维修服务内容包含且不限于：拆卸及重新封装，校准、清洁整个内部光学系统，泄漏和震荡测试，模拟诊断测试更换全新GT741200;GY044600;RU935100等组件，负责密封、侧漏测距调焦、高温测试等整机维护保养操作性能恢复原厂标准。维修配件要求：所有更换配件为全新、合规正品、完全匹配本设备型号技术规格，能提供合格正规渠道的来源证明 
服务包含：设备往返运输、整机调试、维修后达标交付、年度 2 次免费设备点检维护服务。
	1
	次

	7
	腹腔镜维修
	设备名称：腹腔镜
设备型号：奥林巴斯 WA53005A
故障描述：镜身压伤，图像阴影、模糊，有号环，先端异物
维修服务内容包含且不限于：排查故障，更换全新光学视管等组件，拆卸及重新封装，校准、清洁整个内部光学系统，泄漏和震荡测试，模拟诊断测试负责配送，操作性能恢复原厂标准。维修配件要求：所有更换配件为全新、合规正品、完全匹配本设备型号技术规格，能提供合格正规渠道的来源证明
服务包含：设备往返运输、整机调试、维修后达标交付、年度 2 次免费设备点检维护服务。
	1
	次

	8
	数字肠镜维修
	设备名称：数字肠镜
设备型号：奥林巴斯CF-HQ290I
故障描述：导光插头部裂纹、漏水，图像黑屏且报错B30、弯曲橡皮老化、锥形套破损、上、下角度不足，导光插头部、操作部进液，内镜干燥后图像恢复、大、小试纸变色。
维修服务内容包含且不限于：更换全新IF板组件、弯曲橡皮、内窥镜保护组件、1号按钮、内窥镜专用开关（非电路）、遥控按钮盒、FRID标签、连接座、AD板组件、连接座盖子组件等，拆卸及重新封装，校准、清洁整个内部光学系统，泄漏和震荡测试，模拟诊断测试负责配送，操作性能恢复原厂标准。维修配件要求：所有更换配件为全新、合规正品、完全匹配本设备型号技术规格，能提供合格正规渠道的来源证明
服务包含：设备往返运输、整机调试、维修后达标交付、年度 2 次免费设备点检维护服务。
	1
	次

	9
	胃镜维修
	设备名称：胃镜
设备型号：奥林巴斯G2F-H260
故障描述：前管道漏气
维修服务内容包含且不限于：更换全新前管道更换橡皮，拆卸及重新封装，校准、清洁整个内部光学系统，泄漏和震荡测试，模拟诊断测试负责配送，操作性能恢复原厂标准。维修配件要求：所有更换配件为全新、合规正品、完全匹配本设备型号和技术规格，能提供合格正规渠道的来源证明
服务包含：设备往返运输、整机调试、维修后达标交付、年度 2 次免费设备点检维护服务。
	1
	次

	10
	胆道镜维修
	设备名称：胆道镜系统
设备型号：奥林巴斯 OTV-S190
维修服务内容：内镜插入管破损漏水，通气阀磨损。更换原厂全新先端部组件，插入管，弯曲橡皮，S接口；拆卸及重新封装，校准、清洁整个内部光学系统，泄漏和震荡测试，模拟诊断测试负责配送，一年2次点检（配件需满足全新，合格正规渠道的来源证明）。
	1
	次

	11
	高清肠镜维修
	设备名称：高清肠镜
设备型号：奥林巴斯 CF-HQ2901
故障描述：无图像、黑屏现象，设备无法正常开机
维修服务内容包含且不限于：确定并排除故障原因，更换全新CCD成像组件、橡皮、弯曲橡皮、喷嘴组件、C盖等；拆卸及重新封装，校准、清洁整个内部光学系统，泄漏和震荡测试，模拟诊断测试负责配送，操作性能恢复原厂标准。维修配件要求：所有更换配件为全新、合规正品、完全匹配本设备型号技术规格，能提供合格正规渠道的来源证明
服务包含：设备往返运输、整机调试、维修后达标交付、年度 2 次免费设备点检维护服务。
	1
	次

	12
	电子输尿管镜维修2
	设备名称：电子输尿管镜
设备型号：奥林巴斯 URF-V(STERRAD NX)
故障描述：插入部漏水、先端泄漏
维修服务内容包含且不限于：更换全新插入部配件、先端配件等；拆卸及重新封装，校准、清洁整个内部光学系统，泄漏和震荡测试，模拟诊断测试负责配送，操作性能恢复原厂标准。维修配件要求：所有更换配件为全新、合规正品、完全匹配本设备型号技术规格，能提供合格正规渠道的来源证明
服务包含：设备往返运输、整机调试、维修后达标交付、年度 2 次免费设备点检维护服务。
	1
	次

	13
	眩晕检测设备维修
	设备名称：眩晕检测设备（眼球震颤描记仪）
设备型号：耳听美 Type1085
故障描述：眼罩鼻梁断裂及镜片脱落、外膜破损，无数据传输等。
维修服务内容：确定并排除故障原因，更换全新支撑机架、检测成像组件、镜片组件等相关组件模块，修复完成后设备全部性能指标达到出厂标准，提供整机2年质保（中标后须附上签订的整机质保2年的证明材料，此项需提供承诺书格式自拟，承诺书需要盖公章及法人章），提供检测报告，操作性能恢复原厂标准。维修配件要求：所有更换配件为全新、合规正品、完全匹配本设备型号技术规格，能提供合格正规渠道的来源证明
服务包含：设备往返运输、整机调试、维修后达标交付。
	1
	次

	14
	超声科超声女娲R9维保
	设备名称：彩色多普勒超声诊断仪
设备型号：迈瑞女娲（Nuewa）R9 购置于2022年
维修服务内容：提供Nuewa R9主机保修1年+更换阴超探头，原厂全新配件；修复完成后须用质控工具对设备整体性能检测。修复完成后设备全部性能指标达到出厂标准，提供整机1年质保（中标后须附上与原厂签订的整机质保1年的证明材料，此项需提供承诺书格式自拟，承诺书需要盖公章及法人章），提供原厂检测报告，配件需满足全新，合格正规渠道的来源证明。
	1
	年

	15
	更换数字胃肠镜氙气灯
	更换奥林巴斯CLV-290L数字胃肠镜氙气灯泡，进行维护保养，校准并检测运行状态。
维修服务要求：配件需满足原厂全新，合格正规渠道的来源证明。
	2
	次

	16
	更换电子支气管镜氙气灯
	更换奥林巴斯CLV-291L电子支气管镜氙气灯泡，进行维护保养，校准并检测运行状态。
维修服务要求：配件需满足原厂全新，合格正规渠道的来源证明。
	1
	次

	17
	更换监护仪12针分体式心电主电缆
	设备名称：监护仪
设备型号：迈瑞EPM、iMEC系列监护仪
维修服务内容：更换监护仪12针3导/5导分体式心电主电缆IEC/AHA （盒），原厂全新附件，可以重复使用，服务要求：修复完成后需用专业的质控检测设备（生命体征模拟器/电器安全分析仪）对整体性能检测，出具检测报表/报告；需提供质控能力的证明材料（质控设备清单或与第三方检测服务公司签订的服务合同）。
	10
	次

	18
	更换监护仪成人5导心电导联线
	设备名称：监护仪
设备型号：迈瑞EPM、iMEC系列监护仪
维修服务内容：更换监护仪成人5导导联线 AHA 按扣式（盒），原厂全新附件，可以重复使用，服务要求：修复完成后须用专业的质控检测设备（生命体征模拟器/电器安全分析仪）对整体性能检测，出具检测报表/报告；需提供质控能力的证明材料（质控设备清单或与第三方检测服务公司签订的服务合同）。
	20
	次

	19
	更换监护仪血氧导联线主电缆
	设备名称：监护仪
设备型号：迈瑞EPM、iMEC系列监护仪
维修服务内容：更换监护仪血氧导联线主电缆，原厂全新附件，可以重复使用，服务要求：修复完成后须用专业的质控检测设备（生命体征模拟器/电器安全分析仪）对整体性能检测，出具检测报表/报告；需提供质控能力的证明材料（质控设备清单或与第三方检测服务公司签订的服务合同）。
	10
	次

	20
	更换监护仪成人指脉氧重复用探头
	设备名称：监护仪
设备型号：迈瑞EPM、iMEC系列监护仪
维修服务内容：更换监护仪指套式成人指脉氧导联线，原厂全新附件，可以重复使用，服务要求：修复完成后须用专业的质控检测设备（生命体征模拟器/电器安全分析仪）对整体性能检测，出具检测报表/报告；需提供质控能力的证明材料（质控设备清单或与第三方检测服务公司签订的服务合同）。
	50
	次

	21
	更换监护仪小儿指脉氧重复用探头
	设备名称：监护仪
设备型号：迈瑞EPM、iMEC系列监护仪
维修服务内容：更换监护仪指套式小儿指脉氧导联线，原厂全新附件，可以重复使用，服务要求：修复完成后须用专业的质控检测设备（生命体征模拟器/电器安全分析仪）对整体性能检测,出具检测报表/报告；需提供质控能力的证明材料（质控设备清单或与第三方检测服务公司签订的服务合同）。
	30
	次

	22
	更换监护仪一体式无内胆成人袖套
	设备名称：监护仪
设备型号：迈瑞EPM、iMEC系列监护仪
维修服务内容：更换监护仪一体式无内胆成人袖套，原厂全新袖套，可以重复使用，服务要求：修复完成后须用专业的质控检测设备（生命体征模拟器/电器安全分析仪）对整体性能检测,出具检测报表/报告；需提供质控能力的证明材料（质控设备清单或与第三方检测服务公司签订的服务合同）。
	80
	次

	23
	更换监护仪一体式无内胆小儿袖套
	设备名称：监护仪
设备型号：迈瑞EPM、iMEC系列监护仪
维修服务内容：更换监护仪一体式无内胆小儿袖套，原厂全新袖套，可以重复使用，服务要求：修复完成后须用专业的质控检测设备（生命体征模拟器/电器安全分析仪）对整体性能检测，出具检测报表/报告；需提供质控能力的证明材料（质控设备清单或与第三方检测服务公司签订的服务合同）。
	20
	次

	24
	更换威高血透机复试泵带状轴承
	设备名称：血透机
设备型号：威高DBB-06S
故障描述：血透机复试泵带状轴承故障
维修服务内容包含且不限于：更换原厂全新复试泵带状轴承B07-069A00；模拟诊断测试负责配送，一年2次点检。维修服务要求：配件需满足全新，合格正规渠道的来源证明。
	8
	次

	25
	更换威高血透机复试泵密封圈
	设备名称：血透机
设备型号：威高DBB-06S
故障描述：血透机复试泵密封圈故障
维修服务内容包含且不限于：更换原厂全新复试泵密封圈S03-015A01；模拟诊断测试负责配送，一年2次点检。维修服务要求：配件需满足全新，合格正规渠道的来源证明。
	8
	次

	26
	更换威高血透机复试泵单向阀
	设备名称：血透机
设备型号：威高DBB-06S
故障描述：血透机复试泵单向阀故障
维修服务内容包含且不限于：更换原厂全新复试泵单向阀X04-504W00；模拟诊断测试负责配送，一年2次点检。维修服务要求：配件需满足全新，合格正规渠道的来源证明。
	12
	次

	27
	更换威高血透机复试泵O型圈
	设备名称：血透机
设备型号：威高DBB-06S
故障描述：血透机复试泵O型圈故障
维修服务内容包含且不限于：更换原厂全新复试泵O型圈R01-036B14；模拟诊断测试负责配送，一年2次点检。维修服务要求：配件需满足全新，合格正规渠道的来源证明。
	12
	次

	28
	更换威高血透机原液泵密封圈
	设备名称：血透机
设备型号：威高DBB-06S
故障描述：血透机原液泵密封圈故障
维修服务内容包含且不限于：更换原厂全新原液泵密封圈S03-006A00；模拟诊断测试负责配送，一年2次点检。维修服务要求：配件需满足全新，合格正规渠道的来源证明。
	6
	次

	29
	更换威高血透机原液泵入口单向阀
	设备名称：血透机
设备型号：威高DBB-06S
故障描述：血透机原液泵入口单向阀故障
维修服务内容包含且不限于：更换原厂全新原液泵入口单向阀X06-113W01；模拟诊断测试负责配送，一年2次点检。维修服务要求：配件需满足全新，合格正规渠道的来源证明。
	6
	次

	30
	更换威高血透机原液泵出口单向阀
	设备名称：血透机
设备型号：威高DBB-06S
故障描述：血透机原液泵出口单向阀故障
维修服务内容包含且不限于：更换原厂全新原液泵出口单向阀X06-113W02；模拟诊断测试负责配送，一年2次点检。维修服务要求：配件需满足全新，合格正规渠道的来源证明。
	6
	次

	31
	更换威高血透机机械密封圈
	设备名称：血透机
设备型号：威高DBB-06S
故障描述：血透机机械密封圈故障
维修服务内容包含且不限于：更换原厂全新机械密封圈S03-019A10；模拟诊断测试负责配送，一年2次点检。维修服务要求：配件需满足全新，合格正规渠道的来源证明。
	12
	次

	32
	更换威高血透机原液泵过滤网
	设备名称：血透机
设备型号：威高DBB-06S
故障描述：血透机原液泵过滤网故障
维修服务内容包含且不限于：更换原厂全新原液泵过滤网X06-370W00(K）；模拟诊断测试负责配送，一年2次点检。维修服务要求：配件需满足全新，合格正规渠道的来源证明。
	12
	次

	33
	更换威高血透机电机
	设备名称：血透机
设备型号：威高DBB-06S
故障描述：血透机电机故障
维修服务内容包含且不限于：更换原厂全新电机M02-116B00；模拟诊断测试负责配送，一年2次点检。维修服务要求：配件需满足全新，合格正规渠道的来源证明。
	1
	次

	34
	更换威高血透机E型挡圈
	设备名称：血透机
设备型号：威高DBB-06S
故障描述：血透机E型挡圈故障
维修服务内容包含且不限于：更换原厂全新E型挡圈R01-171A10；模拟诊断测试负责配送，一年2次点检。维修服务要求：配件需满足全新，合格正规渠道的来源证明。
	12
	次

	35
	更换威高血透机过滤网组件
	设备名称：血透机
设备型号：威高DBB-06S
故障描述：血透机过滤网组件故障
维修服务内容包含且不限于：更换原厂全新过滤网组件X06-370w00；模拟诊断测试负责配送，一年2次点检。维修服务要求：配件需满足全新，合格正规渠道的来源证明。
	3
	次

	36
	更换威高血透机齿轮箱
	设备名称：血透机
设备型号：威高DBB-06S
故障描述：血透机齿轮箱故障
维修服务内容包含且不限于：更换原厂全新齿轮箱X01-030211；模拟诊断测试负责配送，一年2次点检。维修服务要求：配件需满足全新，合格正规渠道的来源证明。
	1
	次

	37
	更换威高血透机支架
	设备名称：血透机
设备型号：威高DBB-06S
故障描述：血透机支架障
维修服务内容包含且不限于：更换原厂全新支架B20-196B00；模拟诊断测试负责配送，一年2次点检。维修服务要求：配件需满足全新，合格正规渠道的来源证明。
	2
	次

	38
	更换威高血透机滑块
	设备名称：血透机
设备型号：威高DBB-06S
故障描述：血透机滑块故障
维修服务内容包含且不限于：更换原厂全新滑块X95-000400；模拟诊断测试负责配送，一年2次点检。维修服务要求：配件需满足全新，合格正规渠道的来源证明。
	1
	次

	39
	更换威高血透机基座
	设备名称：血透机
设备型号：威高DBB-06S
故障描述：血透机基座故障
维修服务内容包含且不限于：更换原厂全新基座X95-000300；模拟诊断测试负责配送，一年2次点检。维修服务要求：配件需满足全新，合格正规渠道的来源证明。
	1
	次

	40
	更换威高血透机印刷电路板
	设备名称：血透机
设备型号：威高DBB-06S
故障描述：血透机印刷电路板故障
维修服务内容包含且不限于：更换原厂全新印刷电路板（含血液管路识别器、连接线）X70C000200；模拟诊断测试负责配送，一年2次点检。维修服务要求：配件需满足全新，合格正规渠道的来源证明。
	4
	次

	41
	更换威高血透机管路识别器膜片
	设备名称：血透机
设备型号：威高DBB-06S
故障描述：血透机管路识别器膜片故障
维修服务内容包含且不限于：更换原厂全新管路识别器膜片S12-279A00；模拟诊断测试负责配送，一年2次点检。维修服务要求：配件需满足全新，合格正规渠道的来源证明。
	4
	次

	42
	更换旭化成血透机平衡腔
	设备名称：血透机
设备型号：旭化成MS-101
故障描述：血透机平衡腔（1,2）故障
维修服务内容包含且不限于：更换原厂全新平衡腔（1,2）CZS00125200；模拟诊断测试负责配送，一年2次点检。维修服务要求：配件需满足全新，合格正规渠道的来源证明。
	1
	次

	43
	更换旭化成血透机井水减压阀
	设备名称：血透机
设备型号：旭化成MS-101
故障描述：血透机井水减压阀故障
维修服务内容包含且不限于：更换原厂全新井水减压阀CZB00256100；模拟诊断测试负责配送，一年2次点检。维修服务要求：配件需满足全新，合格正规渠道的来源证明。
	1
	次

	44
	更换旭化成血透机原液泵
	设备名称：血透机
设备型号：旭化成MS-101
故障描述：血透机原液泵故障
维修服务内容包含且不限于：更换原厂全新原液泵；模拟诊断测试负责配送，一年2次点检。维修服务要求：配件需满足全新，合格正规渠道的来源证明。
	1
	次

	45
	更换费森血透机空气探测器
	设备名称：血透机
设备型号：费森4008S
故障描述：血透机空气探测器故障
维修服务内容包含且不限于：更换原厂全新空气探测器；模拟诊断测试负责配送，一年2次点检。维修服务要求：配件需满足全新，合格正规渠道的来源证明。
	1
	次

	46
	更换费森血透机除气泵电机
	设备名称：血透机
设备型号：费森4008S
故障描述：血透机除气泵电机故障
维修服务内容包含且不限于：更换原厂全新除气泵电机6707671；模拟诊断测试负责配送，一年2次点检。维修服务要求：配件需满足全新，合格正规渠道的来源证明。
	1
	次

	47
	更换费森血透机泵头
	设备名称：血透机
设备型号：费森4008S
故障描述：血透机泵头故障
维修服务内容包含且不限于：更换原厂全新泵头6751421；模拟诊断测试负责配送，一年2次点检。维修服务要求：配件需满足全新，合格正规渠道的来源证明。
	1
	次

	48
	费森血透机除气泵电机维修
	设备名称：血透机
设备型号：费森4008S
故障描述：血透机除气泵电机故障
维修服务内容包含且不限于：除气泵电机维修；模拟诊断测试负责配送，一年2次点检。维修服务要求：配件需满足全新，合格正规渠道的来源证明。
	3
	次

	49
	费森血透机流量泵电机维修
	设备名称：血透机
设备型号：费森4008S
故障描述：血透机流量泵电机故障
维修服务内容包含且不限于：流量泵电机维修；模拟诊断测试负责配送，一年2次点检。维修服务要求：配件需满足全新，合格正规渠道的来源证明。
	3
	次

	50
	血透机维修
	设备名称：血液透析机
设备型号：山外山SWS-4000A
故障描述：设备无法开机使用
维修服务内容：排查设备电路及核心组件，视故障实际情况更换故障电源板、主控主板等损坏配件，完成设备整机调试、功能复原，彻底解决故障，模拟诊断测试，一年2次点检。维修服务要求：配件需满足全新，合格正规渠道的来源证明。
	1
	次

	51
	连续血液净化设备（CRRT）维修
	设备名称：连续血液净化设备（CRRT）
设备型号：日机装 GE-F080-00
故障描述：自检无法通过
维修服务内容：排查设备传感器及核心组件，视故障实际情况更换故障传感器、主控主板等损坏配件，完成设备整机调试、功能复原，彻底解决故障。维修配件要求：所有更换配件为原厂全新、合规正品、完全匹配本设备型号和技术规格，能提供合格正规渠道的来源证明；修复完成后须用质控工具对设备整体性能检测。
	1
	次

	52
	斯百瑞ST30H呼吸机维修
	设备名称：呼吸机
设备型号：斯百瑞ST30H
故障描述：涡轮故障，无气体输出
维修服务内容包含且不限于：排查设备气路、电路及核心组件故障，视故障实际情况更换故障涡轮、主控主板等损坏配件，完成设备整机调试、功能复原，彻底解决无气体输出故障。服务要求：修复完成后需用专业的质控检测设备（呼吸机分析仪/电器安全分析仪）对整体性能检测，出具检测报表/报告；需提供质控能力的证明材料（质控设备清单或与第三方检测服务公司签订的服务合同）。
	1
	次

	53
	斯百瑞ST30C呼吸机维修
	设备名称：呼吸机
设备型号：斯百瑞ST30C
故障描述：涡轮故障，无气体输出
维修服务内容包含且不限于：排查设备气路、电路及核心组件故障，视故障实际情况更换故障涡轮、主控主板等损坏配件，完成设备整机调试、功能复原，彻底解决无气体输出故障。服务要求：修复完成后需用专业的质控检测设备（呼吸机分析仪/电器安全分析仪）对整体性能检测，出具检测报表/报告；需提供质控能力的证明材料（质控设备清单或与第三方检测服务公司签订的服务合同）。
	1
	次

	54
	迈瑞SV300呼吸机维修
	设备名称：呼吸机
设备型号：迈瑞SV300
故障描述：呼吸机呼气阀故障，自检不通过
维修服务内容包含且不限于：排查设备气路、电路及核心组件故障，视故障实际情况更换故障呼气阀、主控主板等损坏配件，完成设备整机调试、功能复原，彻底解决无气体输出故障。服务要求：修复完成后需用专业的质控检测设备（呼吸机分析仪/电器安全分析仪）对整体性能检测，出具检测报表/报告；需提供质控能力的证明材料（质控设备清单或与第三方检测服务公司签订的服务合同）。
	1
	次

	55
	新生儿无创呼吸机维修1
	设备名称：新生儿无创呼吸机
设备型号：菲萍FABIAN
故障描述：无气体输出
维修服务内容：排查设备传感器、调压阀、电路及核心组件故障，视故障实际情况更换故障传感器、调压阀、主控主板等损坏配件，完成设备整机调试、功能复原，彻底解决无气体输出故障。服务要求：修复完成后需用专业的质控检测设备（呼吸机分析仪/电器安全分析仪）对整体性能检测，出具检测报表/报告；需提供质控能力的证明材料（质控设备清单或与第三方检测服务公司签订的服务合同）。
	1
	次

	56
	小儿CPAP系列持续正压通气系统维修
	设备名称：小儿CPAP系列持续正压通气系统
设备型号：嘉和美康 CPAP-C
维修服务内容：在使用过程中漏气，管路破损，需更换全新管路。服务要求：修复完成后需用专业的质控检测设备（呼吸机分析仪/电器安全分析仪）对整体性能检测，出具检测报表/报告；需提供质控能力的证明材料（质控设备清单或与第三方检测服务公司签订的服务合同）。
	1
	次

	57
	迈瑞SV600呼吸机维修
	设备名称：呼吸机
设备型号：迈瑞SV600
故障描述：自检不通过
维修服务内容：排查设备气路、电路及核心组件故障，视故障实际情况更换故障呼气阀、主控主板等损坏配件，完成设备整机调试、功能复原，彻底解决无气体输出故障。维修配件要求：所有更换配件为全新、合规正品、完全匹配本设备型号技术规格，能提供合格正规渠道的来源证明；修复完成后须用专业的质控检测设备（呼吸机分析仪/电器安全分析仪）对整体性能检测，出具检测报表/报告；需提供质控能力的证明材料（质控设备清单或与第三方检测服务公司签订的服务合同）。
	1
	次

	58
	新生儿无创呼吸机维修2
	设备名称：新生儿无创呼吸机
设备型号：菲萍FABIAN
故障描述：无气体输出
维修服务内容：排查设备传感器、电路及核心组件故障，视故障实际情况更换故障传感器、主控主板等损坏配件，完成设备整机调试、功能复原，彻底解决无气体输出故障。服务要求：修复完成后需用专业的质控检测设备（呼吸机分析仪/电器安全分析仪）对整体性能检测，出具检测报表/报告；需提供质控能力的证明材料（质控设备清单或与第三方检测服务公司签订的服务合同）。
	1
	次

	59
	更换呼吸机触摸屏
	备名称：新生儿无创呼吸机
设备型号：菲萍FABIAN
维修服务内容：更换呼吸机触摸屏及组件，配件需满足全新，合格正规渠道的来源证明；修复完成后须用质控工具对设备整体性能检测。
	1
	次

	60
	更换呼吸机流量传感器线缆
	设备名称：高频呼吸机
设备型号：德尔格Babylog  VN500
故障描述：呼吸机流量传感器线缆故障，自检不通过
维修服务内容：更换原厂全新呼吸机流量传感器线缆，服务要求：修复完成后须用专业的质控检测设备（呼吸机分析仪/电器安全分析仪）对整体性能检测，出具检测报表/报告；需提供质控能力的证明材料（质控设备清单或与第三方检测服务公司签订的服务合同）。
	2
	次

	61
	更换呼吸机流量传感器内芯
	设备名称：高频呼吸机
设备型号：德尔格Babylog  VN500
故障描述：呼吸机流量传感器内芯故障，自检不通过
维修服务内容：更换原厂全新呼吸机流量传感器内芯1盒（≥5个），服务要求：修复完成后须用专业的质控检测设备（呼吸机分析仪/电器安全分析仪）对整体性能检测，出具检测报表/报告；需提供质控能力的证明材料（质控设备清单或与第三方检测服务公司签订的服务合同）。
	2
	次

	62
	更换呼吸机流量传感器外壳（带芯）
	设备名称：高频呼吸机
设备型号：德尔格Babylog  VN500
故障描述：呼吸机流量传感器外壳（带芯）故障，自检不通过
维修服务内容：更换原厂全新呼吸机流量传感器外壳（带芯），服务要求：修复完成后须用专业的质控检测设备（呼吸机分析仪/电器安全分析仪）对整体性能检测，出具检测报表/报告；需提供质控能力的证明材料（质控设备清单或与第三方检测服务公司签订的服务合同）。
	6
	次

	63
	更换呼吸机流量传感器
	设备名称：呼吸机
设备型号：迈瑞SV600
故障描述：呼吸机流量传感器故障，自检不通过
维修服务内容：更换呼吸机流量传感器，服务要求：修复完成后须用专业的质控检测设备（呼吸机分析仪/电器安全分析仪）对整体性能检测，出具检测报表/报告；需提供质控能力的证明材料（质控设备清单或与第三方检测服务公司签订的服务合同）。
	5
	次

	64
	更换监护仪指脉氧导联线
	设备名称：监护仪
适配型号：适用于戴维D6监护仪
维修服务内容：更换监护仪新生儿指脉氧导联线，可以重复使用，服务要求：修复完成后须用专业的质控检测设备（生命体征模拟器/电器安全分析仪）对整体性能检测，出具检测报表/报告；需提供质控能力的证明材料（质控设备清单或与第三方检测服务公司签订的服务合同）。
	10
	次

	65
	更换监护仪心电导联线
	设备名称：监护仪
适配型号：适用于金科威UT系列、迈瑞PM系列监护仪
维修服务内容：更换监护仪成人5导心电导联线，可以重复使用，服务要求：修复完成后须用专业的质控检测设备（生命体征模拟器/电器安全分析仪）对整体性能检测，出具检测报表/报告；需提供质控能力的证明材料（质控设备清单或与第三方检测服务公司签订的服务合同）。
	20
	次

	66
	更换监护仪血氧探头导联线
	设备名称：监护仪
适配型号：适用于金科威UT系列、迈瑞PM系列监护仪
维修服务内容：更换监护仪血氧探头导联线（规格可选成人、儿童、新生儿），可以重复使用，服务要求：修复完成后须用专业的质控检测设备（生命体征模拟器/电器安全分析仪）对整体性能检测,出具检测报表/报告；需提供质控能力的证明材料（质控设备清单或与第三方检测服务公司签订的服务合同）。
	80
	次

	67
	更换电子血压计袖带
	更换电子血压计袖带（规格可选成人、儿童、新生儿），配件需满足全新，合格正规渠道的来源证明，可以重复使用，服务要求：修复完成后须用专业的质控检测设备（生命体征模拟器/电器安全分析仪）对整体性能检测,出具检测报表/报告；需提供质控能力的证明材料（质控设备清单或与第三方检测服务公司签订的服务合同）。
	30
	个

	68
	更换心电图机导联线
	设备名称：心电图机
设备型号：理邦
故障描述：心电图机导联线故障，无法正常使用
维修服务内容：更换心电图机导联线，服务要求：修复完成后须用专业的质控检测设备（生命体征模拟器/电器安全分析仪）对整体性能检测,出具检测报表/报告；需提供质控能力的证明材料（质控设备清单或与第三方检测服务公司签订的服务合同）。
	30
	次

	69
	更换呼吸机氧电池
	设备名称：呼吸机
设备型号：迈瑞SV300
故障描述：呼吸机氧电池故障，自检不通过
维修服务内容：更换呼吸机氧电池，校准呼吸机氧浓度，服务要求：修复完成后须用专业的质控检测设备（呼吸机分析仪/电器安全分析仪）对整体性能检测，出具检测报表/报告；需提供质控能力的证明材料（质控设备清单或与第三方检测服务公司签订的服务合同）。
	7
	次

	70
	更换呼吸机蓄电池1
	设备名称：呼吸机
设备型号：德尔格Savina
故障描述：呼吸机蓄电池故障，无法正常待机使用
维修服务内容：更换呼吸机蓄电池，正常使用时，待机时间≥2小时，服务要求：修复完成后须用专业的质控检测设备（呼吸机分析仪/电器安全分析仪）对整体性能检测，出具检测报表/报告；需提供质控能力的证明材料（质控设备清单或与第三方检测服务公司签订的服务合同）。
	4
	次

	71
	更换监护仪电池1
	设备名称：监护仪
设备型号：迈瑞IPM  12、T8
故障描述：电池故障，无法待机使用
维修服务内容：更换监护仪锂电池，正常使用时待机时间≥4小时，服务要求：修复完成后须用专业的质控检测设备（生命体征模拟器/电器安全分析仪）对整体性能检测，出具检测报表/报告；需提供质控能力的证明材料（质控设备清单或与第三方检测服务公司签订的服务合同）。
	6
	次

	72
	更换呼吸机蓄电池2
	设备名称：呼吸机
设备型号：迈瑞SV300
故障描述：呼吸机蓄电池故障，无法正常待机使用
维修服务内容：更换呼吸机蓄电池，正常使用时，待机时间≥2小时，服务要求：修复完成后须用专业的质控检测设备（呼吸机分析仪/电器安全分析仪）对整体性能检测，出具检测报表/报告；需提供质控能力的证明材料（质控设备清单或与第三方检测服务公司签订的服务合同）。
	4
	次

	73
	更换监护仪电池2
	设备名称：监护仪
设备型号：迈瑞EPM 10A
故障描述：电池故障，无法待机使用
维修服务内容：更换监护仪锂电池，正常使用时待机时间≥4小时，服务要求：修复完成后须用专业的质控检测设备（生命体征模拟器/电器安全分析仪）对整体性能检测，出具检测报表/报告；需提供质控能力的证明材料（质控设备清单或与第三方检测服务公司签订的服务合同）。
	3
	次

	74
	更换麻醉机蓄电池
	设备名称：麻醉机
设备型号：德尔格Fabius plus
故障描述：呼吸机蓄电池故障，无法正常待机使用
维修服务内容：更换呼吸机蓄电池，正常使用时，待机时间≥2小时，服务要求：修复完成后须用专业的质控检测设备（呼吸机分析仪/电器安全分析仪）对整体性能检测，出具检测报表/报告；需提供质控能力的证明材料（质控设备清单或与第三方检测服务公司签订的服务合同）。
	1
	次

	75
	转运婴儿培养箱维修
	设备名称：转运婴儿培养箱
设备型号：宁波戴维TI-2000
维修服务内容：更换转运婴儿培养箱蓄电池12V，≥26AH，全新配件；修复完成后需用质控工具对设备整体性能检测。
	1
	次

	76
	更换除颤仪电池
	设备名称：除颤仪
设备型号：飞利浦M4735A
维修服务内容：更换除颤仪电池，修复完成后须用专业的质控检测设备（生命体征模拟器/电器安全分析仪）对整体性能检测，出具检测报表/报告；需提供质控能力的证明材料（质控设备清单或与第三方检测服务公司签订的服务合同）。
	1
	次

	77
	彩色多普勒超声系统维修
	设备名称：彩色多普勒超声系统
设备型号：迈瑞ReSona I9
故障描述：无法正常开机使用
维修服务内容包含且不限于：检查超声设备电源模块、数字CPV组件、连接排线等部位，排查故障原因，消除故障现象，操作性能恢复原厂标准。维修配件要求：所有更换配件为原厂全新、合规正品、完全匹配本设备型号和技术规格，能提供合格正规渠道的来源证明。
	1
	次

	78
	彩色多普勒超声诊断仪维修
	设备名称：彩色多普勒超声
设备型号：深圳开立S6
故障描述：无法开机
维修服务内容：排查设备电路及核心组件故障，视故障实际情况更换故障电源板、主控主板等损坏配件，完成设备整机调试、功能复原，彻底解决故障。维修配件要求：所有更换配件为原厂全新、合规正品、完全匹配本设备型号和技术规格，能提供合格正规渠道的来源证明。模拟诊断测试，负责配送；修复完成后需用质控工具对设备整体性能检测。
	1
	次

	79
	可视软性喉镜维修
	设备名称：可视软性喉镜
设备型号：浙江优亿TIC-I3
故障描述：插入端损伤漏气
维修服务内容包含且不限于：确定故障原因，更换全新插入管组件，拆卸及重新封装，校准、清洁整个内部光学系统，泄漏和震荡测试，模拟诊断测试负责配送
	1
	次

	80
	可视喉镜维修
	设备名称：可视软性喉镜
设备型号：优亿TCI-I1
维修服务内容包含且不限于：橡皮破损漏水，图像模糊；确定并排除故障原因，更换全新CMOS组件，橡皮等。校准、清洁整个内部光学系统，泄漏和震荡测试，模拟诊断测试负责配送，操作性能恢复原厂标准。维修配件要求：所有更换配件为全新、合规正品、完全匹配本设备型号和技术规格，能提供合格正规渠道的来源证明
	1
	次

	81
	关节镜维修1
	设备名称：关节镜
设备型号：HD4300
故障描述：关节镜显示图像异常，物镜片破损等维修服务内容包含且不限于：确定并排除故障原因，更换全新镜棒、内管、外管、按键、光纤等组件；拆卸及重新封装，校准、清洁整个内部光学系统，泄漏和震荡测试，模拟诊断测试负责配送，操作性能恢复原厂标准。维修配件要求：所有更换配件为全新、合规正品、完全匹配本设备型号技术规格，能提供合格正规渠道的来源证明
服务包含：设备往返运输、整机调试、维修后达标交付、年度 2 次免费设备点检维护服务。
	1
	次

	82
	关节镜维修2
	设备名称：关节镜
设备型号：施乐辉3894
故障描述：光纤腐蚀、镜棒断裂、物镜破裂
维修服务内容包含且不限于：更换全新镜板、内容、外管、物镜组、光纤，拆卸及重新封装，校准、清洁整个内部光学系统，泄漏和震荡测试，模拟诊断测试负责配送，操作性能恢复原厂标准。维修配件要求：所有更换配件为全新、合规正品、完全匹配本设备型号技术规格，能提供合格正规渠道的来源证明                                服务包含：设备往返运输、整机调试、维修后达标交付、年度 2 次免费设备点检维护服务。
	1
	次

	83
	经皮肾镜维修
	设备名称：经皮肾镜
设备型号：沈大JY1305
故障描述：图像模糊，光纤亮度不够，外管凹痕
维修服务内容包含且不限于：确定并排除故障原因，更换全新镜棒、内管、外管、物镜组、光纤、通道管等，校准、清洁整个内部光学系统，泄漏和震荡测试，模拟诊断测试负责配送，操作性能恢复原厂标准。维修配件要求：所有更换配件为全新、合规正品、完全匹配本设备型号和技术规格，能提供合格正规渠道的来源证明                                    服务包含：设备往返运输、整机调试、维修后达标交付、年度 2 次免费设备点检维护服务。
	1
	次

	84
	宫腔镜系统维修
	设备名称：宫腔镜系统
设备型号：开立A0022
故障描述：图像模糊，黑影，镜棒断裂，物镜脱胶，外管弯曲，光锥破裂等
维修服务内容包含且不限于：确定并排除故障原因，更换全新镜棒，更换光锥，物镜组，校准、清洁整个内部光学系统，泄漏和震荡测试，模拟诊断测试负责配送，操作性能恢复原厂标准。维修配件要求：所有更换配件为全新、合规正品、完全匹配本设备型号技术规格，能提供合格正规渠道的来源证明                                服务包含：设备往返运输、整机调试、维修后达标交付、年度 2 次免费设备点检维护服务。
	1
	次

	85
	铣刀保护鞘维修
	设备名称：铣刀保护鞘
设备型号：美敦力F2-B1
故障描述：铣刀保护鞘无法插入
维修服务内容：检查保护鞘外壳、连接轴承等部位，排查故障原因，消除故障现象，操作性能恢复原厂标准。维修配件要求：所有更换配件为全新、合规正品、完全匹配本设备型号和技术规格，能提供合格正规渠道的来源证明。
	1
	次

	86
	胎心监护仪无线宫缩探头维修
	设备名称：胎心监护仪
设备型号：理邦FTS-6
维修服务内容：无线宫缩压力探头维修，排查故障原因，消除故障现象，操作性能恢复原厂标准；维修配件要求：所有更换配件为全新、合规正品、完全匹配本设备型号技术规格，能提供合格正规渠道的来源证明；修复完成后需用质控工具对设备整体性能检测。
	1
	次

	87
	便携式睡眠监测设备维修
	设备名称：便携式睡眠监测设备
设备型号：飞利浦Alice nightone
故障描述：血氧、呼吸无法正常测量
维修服务内容：检查设备血氧监测模块、呼吸监测模块、信号传输模块、连接导联等部位，排查故障原因，消除故障现象，操作性能恢复原厂标准。维修配件要求：所有更换配件为原厂全新、合规正品、完全匹配本设备型号和技术规格，能提供合格正规渠道的来源证明；修复完成后须用质控工具对设备整体性能检测。
	1
	次

	88
	更换多道电生理记录仪维修
	设备名称：多道电生理记录
设备型号：河南华南医电科技有限公司GY-6000D
故障描述：无波形输出
维修服务内容包含且不限于：排查设备电路及核心组件故障，视故障实际情况更换故障主控主板等损坏配件，完成设备整机调试、功能复原，彻底解决无波形输出故障。模拟诊断测试，负责配送（配件需满足全新，合格正规渠道的来源证明）
	2
	条

	89
	纯水处理系统维修
	设备名称：纯水处理系统
设备型号：MES-500
故障描述：无水产出
维修服务内容：检查水机高压水泵、控制主板等部位，排查故障原因，消除故障现象，更换全新配件；更换后进行性能测试，至少完成3次完整工作循环的模拟测试。维修服务要求：配件需满足全新，合格正规渠道的来源证明。
	1
	次

	90
	博士伦眼科治疗仪超乳手柄维修
	设备名称：超乳手柄
设备型号：博士伦
故障描述：输出能量不足
维修服务内容包含且不限于：检查设备晶体组件、连接线缆等部位，排查故障原因，消除故障现象，更换全新配件；维修后进行能量输出测试及通讯功能测试，至少完成3次完整工作循环的模拟测试。
	3
	次

	91
	眼科A/B超，A超探头维修
	设备名称：AB型超声诊断设备
设备型号：天津迈达 OMD-2100S
故障描述：A超探头连接异常，无法输出图像
维修内容包含且不限于：检查A超探头前端组件、连接线缆等部位，排查故障原因，消除故障现象，操作性能恢复原厂标准。维修配件要求：所有更换配件为全新、合规正品、完全匹配本设备型号和技术规格，能提供合格正规渠道的来源证明。
	1
	次

	92
	眼科A/B超，B超探头维修
	设备名称：AB型超声诊断设备
设备型号：天津迈达 OMD-2100S
故障描述：B超探头无电信号
维修内容包含且不限于：检查B超探头前端组件、连接线缆等部位，排查故障原因，消除故障现象，操作性能恢复原厂标准。维修配件要求：所有更换配件为全新、合规正品、完全匹配本设备型号和技术规格，能提供合格正规渠道的来源证明。
	1
	次

	93
	全景口腔CT图像校准
	设备名称：全景口腔CT
设备型号：Planmeca  PROMAX3D
故障描述：设备无法正常曝光，设备头侧图形故障报警
维修服务内容包含且不限于：检查主板、球管、连接线路等部位，排查故障原因，消除故障报警，更换全新配件，并对全景、3D模式进行校准测试。
	1
	次

	94
	直线加速器维修
	设备名称：直线加速器
设备型号：医科达 Precise
故障描述：MLC系统叶片无法识别
维修服务内容包含且不限于：检查MLC系统电路排线、核心组件、各部位，排查故障点，视故障实际情况更换MLC系统损坏组件，完成设备整机调试、功能复原，彻底解决叶片无法识别故障，整体维护保养，提供180天定期巡检保养服务
	1
	次

	95
	更换连接丝杠
	设备名称：直线加速器
设备型号：医科达 Precise
维修服务内容：钨门无法移动到位，需更换连接丝杠；医科达Precise型直线加速器MLC系统叶片运动驱动丝杆，用于设备MLC系统叶片电机驱动叶片进行运动，到达治疗患者所需的精确位置。
	4
	次

	96
	更换钨门驱动皮带
	设备名称：直线加速器
设备型号：医科达 Precise
维修服务内容：钨门无法移动到位，更换钨门驱动皮带，全新配件；维修后进行输出测试及通讯功能测试，至少完成3次完整工作循环的模拟测试。
	3
	次

	97
	更换fine电位器
	设备名称：直线加速器
设备型号：医科达 Precise
维修服务内容：钨门无法移动到位，更换fine电位器，排查故障原因，消除故障现象，更换原厂全新配件；维修后进行输出测试及通讯功能测试，至少完成3次完整工作循环的模拟测试。
	1
	次

	98
	更换MLC电机
	设备名称：直线加速器
设备型号：医科达 Precise
维修服务内容：钨门无法移动到位，更换MLC电机，排查故障原因，消除故障现象，更换原厂全新配件；维修后进行输出测试及通讯功能测试，至少完成3次完整工作循环的模拟测试。
	1
	次

	99
	更换万向节
	设备名称：直线加速器
维修服务内容：更换万向节，原厂全新配件；维修后进行输出测试及通讯功能测试，至少完成3次完整工作循环的模拟测试。
	1
	次

	100
	骨密度仪维修
	设备名称：骨密度仪
设备型号：GE  DPX-NT
故障描述：扫描中断无法使用
维修服务内容：检查主板、球管、连接线路等部位，排查故障原因，更换故障配件，完成设备整机调试、功能复原，彻底解决故障；维修配件要求：所有更换配件为原厂全新、合规正品、完全匹配本设备型号和技术规格，能提供合格正规渠道的来源证明；修复完成后须用质控工具对设备整体性能检测。
	1
	次

	101
	更换全自动凝血分析仪卤素灯
	更换CS-5100i全自动凝血分析仪卤素灯（CS灯泡），维修后进行功能测试，至少完成3次完整工作循环的模拟测试。（配件需满足原厂全新，合格正规渠道的来源证明）。
	4
	次

	102
	更换糖化血红蛋白分析仪糖化血红蛋白层析柱
	TOSON HLC-723G8  糖化血红蛋白分析仪更换1根 TSKgel G8 HSi糖化血红蛋白层析柱（标准模式），维修后进行功能测试，至少完成3次完整工作循环的模拟测试。（配件需满足原厂全新，合格正规渠道的来源证明），提供180天定期巡检保养服务
	1
	次

	103
	更换全自动生化分析仪光源灯
	雅培ARCHITECT c16000全自动生化分析仪维修更换09D45-03光源灯，维修后进行功能测试，至少完成3次完整工作循环的模拟测试。（配件需满足原厂全新，合格正规渠道的来源证明），提供180天定期巡检保养服务
	3
	次

	104
	更换全自动生化分析仪电解质检测电极块
	更换雅培ARCHITECT c16000全自动生化分析仪电解质检测电极块 ICT  module，维修后进行功能测试，至少完成3次完整工作循环的模拟测试。（配件需满足原厂全新，合格正规渠道的来源证明），提供180天定期巡检保养服务
	1
	次

	105
	更换全自动生化分析仪样本针
	更换雅培ARCHITECT c16000全自动生化分析仪样本针，维修后进行功能测试，至少完成3次完整工作循环的模拟测试。（配件需满足原厂全新，合格正规渠道的来源证明），提供180天定期巡检保养服务
	2
	次

	106
	便携式睡眠记录仪维修
	设备名称：便携式睡眠记录仪
设备型号：飞利浦Aliee PDx
故障描述：设备无法开机
维修服务内容包含且不限于：检查设备主板、信号传输模块、连接排线等部位，排查故障原因，消除故障现象；维修配件要求：所有更换配件为原厂全新、合规正品、完全匹配本设备型号和技术规格，能提供合格正规渠道的来源证明；修复完成后须用质控工具对设备整体性能检测。
	1
	次

	107
	更换呼吸机管路加湿器温度探头
	设备名称：呼吸机管路加湿器
设备型号：费雪派克 MR850
故障描述：温度探头故障，系统报警
维修服务内容包含且不限于：更换原厂全新呼吸机管路加湿器温度探头；检测输出温度，模拟诊断测试
	3
	次

	108
	更换呼吸机管路加湿器加热丝连接线（双头输出）
	设备名称：呼吸机管路加湿器
设备型号：费雪派克 MR850
故障描述：加热丝连接线）故障，系统报警
维修服务内容包含且不限于：更换原厂全新呼吸机管路加湿器加热丝连接线（双头输出）；检测输出温度，模拟诊断测试
	3
	次

	109
	更换监护仪无创压外接导气管
	更换监护仪无创压外接导气管
	100
	次

	110
	更换监护仪血压袖带金属接头母头
	更换监护仪血压袖带金属接头母头
	50
	次

	111
	更换监护仪血压袖带金属接头公头
	更换监护仪血压袖带金属接头公头
	50
	次

	112
	更换心电图机吸球
	更换心电图机吸球1套（6个一套）
	20
	次

	113
	更换心电图机夹子
	更换心电图机夹子1套（4个一套）
	10
	次

	114
	更换浮标式氧气吸入器
	更换浮标式氧气吸入器（连接氧气瓶供氧）
	10
	次

	115
	更换氧气吸入器
	更换氧气吸入器（连接治疗带供气系统，国标、德标可选）
	200
	次

	116
	更换医用负压吸引表
	更换医用负压吸引表（连接治疗带供气系统，国标、德标可选）
	50
	次

	117
	更换呼吸机气源减压表
	更换呼吸机连接氧气桶的气源减压表，输出端为国标/德标可选，具备直接吸氧孔，可连接吸氧管
	6
	次

	118
	组织包埋盒打号机维护保养
	更换达科为组织包埋盒打号机过滤芯。维修服务要求：配件需满足原厂全新，合格正规渠道的来源证明。
	1
	次

	119
	更换卡式消毒锅密封圈
	设备名称：卡式灭菌器
设备型号：赛康2000E
故障描述：密封圈老化漏气
维修服务内容包含且不限于：更换符合原厂全新标准的密封圈及组件，更换后进行密封性能测试，至少完成3次完整工作循环的模拟测试。维修服务要求：配件需满足全新，合格正规渠道的来源证明。
	2
	次

	120
	更换卡式消毒锅消毒盒
	设备名称：卡式灭菌器
设备型号：赛康2000E
故障描述：消毒盒故障
维修服务内容包含且不限于：更换符合原厂全新标准的消毒盒，更换后进行消毒性能测试，至少完成3次完整工作循环的模拟测试。维修服务要求：配件需满足全新，合格正规渠道的来源证明。
	2
	次

	121
	更换医用冷藏箱电机
	更换海尔HYC-360医用冷藏箱电机，冰箱内部温度检测校准。维修服务要求：配件需满足全新，合格正规渠道的来源证明。
	1
	次

	122
	更换煎药机密封圈
	更换东华原YJ13/3B-G煎药机密封圈，维修后进行煎药测试，至少完成3次完整工作循环的模拟测试。维修服务要求：配件需满足全新，合格正规渠道的来源证明。
	12
	次

	123
	冷链监控服务
	监控海尔、美菱冰箱内温度，温度异常时，具备电话、短信、微信等方式通知管理员，冷链监控服务期3年
	12
	套

	124
	更换超声雾化器温度传感器
	设备名称：超声雾化器
设备型号：西安医心演绎
维修服务内容：更换超声雾化器温度传感器，配件需满足原厂全新，合格正规渠道的来源证明；进行清洁维护保养，校准并检测运行状态
	8
	次

	125
	更换加热雾化管路
	设备名称：超声雾化器
设备型号：西安医心演绎
维修服务内容：更换超声雾化器加热雾化管路，配件需满足原厂全新，合格正规渠道的来源证明；进行清洁维护保养，校准并检测运行状态
	2
	次

	126
	更换普通雾化管路
	设备名称：超声雾化器
设备型号：西安医心演绎
维修服务内容：更换超声雾化器普通雾化管路，配件需满足原厂全新，合格正规渠道的来源证明；进行清洁维护保养，校准并检测运行状态
	2
	次

	127
	视野分析仪维修
	设备名称：视野分析仪
设备型号：蔡司840
故障描述：自检不通过，无法保留所需投影强度
维修服务内容：排查设备电路及核心组件故障，视故障实际情况更换故障主控主板等损坏配件，完成设备整机调试、功能复原，彻底解决故障。校准光源亮度，清洁内部遮光片、镜头，模拟诊断测试，负责配送（配件需满足全新，合格正规渠道的来源证明）
	2
	次

	128
	更换亚低温治疗仪毯子
	设备名称：亚低温治疗仪
设备型号：珠海和佳
维修服务内容：亚低温治疗仪新生儿毯子漏水，无法使用；更换新生儿毯子，保障设备正常使用，更换配件为全新、合规正品、完全匹配本设备型号技术规格，能提供合格正规渠道的来源证明
	1
	次

	129
	儿童分院制氧机维护保养
	设备名称：制氧机
设备型号：珠海和佳
维修服务内容：更换空压机空气过滤器2个；空压机油过滤器2个；空压机油气分离器2个；空压机机油2桶。有更换配件为全新、合规正品、完全匹配本设备型号和技术规格，能提供合格正规渠道的来源证明
	1
	次

	130
	更换2个牙椅拉杆
	设备名称：牙椅
设备型号：菲曼特 F1-M
维修服务内容：2个牙椅拉杆断裂，更换2个牙椅拉杆，完成设备整机调试、功能复原，彻底解决故障，保障设备正常使用，更换配件为全新、合规正品、完全匹配本设备型号技术规格，能提供合格正规渠道的来源证明
	2
	次

	131
	更换转运床升降床架及摇杆
	设备名称：转运床
设备型号：武汉江汉TC1-1
维修服务内容：更换转运床升降架及摇杆，完成设备整机调试、功能复原，彻底解决故障，保障设备正常使用，更换配件为全新、合规正品、完全匹配本设备型号技术规格，能提供合格正规渠道的来源证明
	2
	次

	132
	更换转运床轮子
	设备名称：转运床
设备型号：武汉江汉TC1-1
维修服务内容：更换转运床轮子，完成设备整机调试、功能复原，彻底解决故障，保障设备正常使用，更换配件为全新、合规正品、完全匹配本设备型号技术规格，能提供合格正规渠道的来源证明
	7
	次

	133
	更换防褥疮气垫床气泵
	设备名称：防褥疮气垫床
维修服务内容：更换气泵，完成设备整机调试、功能复原，彻底解决故障，保障设备正常使用，更换配件为全新、合规正品、完全匹配本设备型号技术规格，能提供合格正规渠道的来源证明
	3
	次

	134
	煮沸灭菌器维修
	更换温控器、水位传感器、交流接触器、电源开关等，视故障实际情况更换故障配件，完成设备整机调试、功能复原，彻底解决故障，保障设备正常使用，更换配件为全新、合规正品、完全匹配本设备型号技术规格，能提供合格正规渠道的来源证明
	1
	次

	135
	鼓风干燥机维修
	设备名称：鼓风干燥机
设备型号：山东博科B0V101-70-11
故障描述：无法控制温度
维修服务内容：检查控制器、加热棒、风机、连接线路等部位，排查故障原因，消除故障现象，更换全新配件；修复完成后须用质控工具对设备整体性能检测。
	1
	次

	136
	听力计维修
	设备名称：听力计
设备型号：国际听力
故障描述：无测量数据输出
维修服务内容：排查设备气导耳机及核心组件故障，视故障实际情况更换故障气导耳机、主控主板等损坏配件，完成设备整机调试、功能复原，彻底解决故障现象。维修配件要求：所有更换配件为全新、合规正品、完全匹配本设备型号和技术规格，能提供合格正规渠道的来源证明；修复完成后须用质控工具对设备整体性能检测。
	1
	次

	137
	更换呼吸机内部回路消毒机散热风扇
	设备名称：呼吸机内部回路消毒机
设备型号：KeKSAFE-300 
故障描述：设备使用过程中停机
维修服务内容包含且不限于：散热系统组件/供电组件，确保维修后设备正常使用。
	1
	次

	138
	对讲系统维修
	DSA机房对讲系统无法正常通话，排查设备话筒、扬声器、连接排线等部位，视故障情况更换配件，消除故障现象，更换全新配件，保障通话正常；维修服务要求：配件需满足全新，合格正规渠道的来源证明。
	1
	次

	139
	更换闭门器
	2号骨密度操作间平开门加装闭门器，平开门使用正常；维修服务要求：配件需满足全新，合格正规渠道的来源证明。
	1
	次

	140
	更换整套门锁
	儿童医院DR 操作间平开防护门、1号16排CT 操作间平开防护门、1号16排CT 机房子母防护门、方舱CT 操作间平开防护门更换整套门锁，保障防护门使用正常；维修服务要求：配件需满足全新，合格正规渠道的来源证明。
	4
	套

	141
	更换亚低温度传感器
	设备名称：亚低温治疗仪
设备型号：珠海和佳
维修服务内容：更换亚低温度传感器，保障设备使用正常；维修服务要求：配件需满足全新，合格正规渠道的来源证明。
	2
	次

	142
	更换干扰电治疗仪海绵
	设备名称：干扰电治疗仪
维修服务内容：更换干扰电治疗仪海绵，60*20mm 6孔，保障设备使用正常；维修服务要求：配件需满足全新，合格正规渠道的来源证明。
	80
	个

	143
	透析用水化学污染物检测
	透析用水的化学污染物监测，按照《血液透析及相关治疗用水》（YY 0572-2015）的要求进行检测。取样点应至少包括供水回路的末端，取样口应开启至少60s后用专用容器取样，进行检测。出具的检校报告可获得国家认可，具有法律效力。
	2
	次

	144
	口腔科纯水机维护保养
	口腔科（华津时代）纯水机维护保养，更换T33反渗透膜5支，20寸预处理滤芯12支，保养后需对水质进行检测。维修服务要求：配件需满足全新，合格正规渠道的来源证明。
	1
	次

	145
	输血科纯水机维护保养
	输血科（朗诗德LSD-75G）纯水机维护保养，更换T5反渗透膜2支，TCC 2套，精密活性炭滤芯t5-5 2套，PP棉滤芯2套，颗粒活性炭滤芯2套，保养后需对水质进行检测。维修服务要求：配件需满足全新，合格正规渠道的来源证明。
	1
	次

	146
	口腔科（13-15诊室小水机）维护保养
	口腔科（13-15诊室小水机）维护保养，更换T5反渗透膜2支，TCC 2套，精密活性炭滤芯t5-5 2套，PP棉滤芯2套，颗粒活性炭滤芯2套，保养后需对水质进行检测。维修服务要求：配件需满足全新，合格正规渠道的来源证明。
	1
	次

	147
	手术室小水机维护保养
	手术室小水机（朗诗德LSD-75G）维护保养，更换T5反渗透膜2支，TCC 2套，精密活性炭滤芯t5-5 2套，PP棉滤芯2套，颗粒活性炭滤芯2套，保养后需对水质进行检测。维修服务要求：配件需满足全新，合格正规渠道的来源证明。
	1
	次

	148
	检验中心纯水机维护保养
	检验中心（武汉启诚500双）纯水机维护保养，更换20英寸5微米精密过滤器10支，832混床树脂2袋，陶氏4040反渗透膜5支，1354预处理1套，保养后需对水质进行检测，保障符合实验室用水国家标准GB/T 33087-2016规定。维修服务要求：配件需满足全新，合格正规渠道的来源证明。
	1
	次

	149
	消毒供应中心纯水机维护保养1
	消毒供应中心（武汉启诚2000双）纯水机维护保养，更换20英寸5微米精密过滤器25支，反渗透膜8040海德能 2支，2162预处理1套，保养后需对水质进行检测。维修服务要求：配件需满足全新，合格正规渠道的来源证明。
	1
	次

	150
	消毒供应中心纯水机维护保养2
	消毒供应中心水机（康辉300L）维护保养，更换20英寸5微米精密过滤器5根，001*7阳离子树脂1袋，4040反渗透膜1支，海德能/陶氏4040一级反渗透膜2支，保养后需对水质进行检测。维修服务要求：配件需满足全新，合格正规渠道的来源证明。
	1
	次

	151
	过氧化氢低温等离子灭菌器维护保养
	新华PX-200X过氧化氢低温等离子灭菌器维护保养更换真空泵、润滑油、空滤、油滤、过氧化氢滤清器1套
	1
	次

	152
	空压机维护保养1
	新索兰BLT-25空压机维护保养更换润滑油、空滤、油滤、油精分、皮带1套。维修服务要求：配件需满足全新，合格正规渠道的来源证明。
	1
	次

	153
	空压机维护保养2
	欧得风ODF-10A空压机维护保养更换润滑油、空滤、油滤、油精分。维修服务要求：配件需满足全新，合格正规渠道的来源证明。
	2
	次

	154
	消毒供应中心纯水机维护保养3
	消毒供应中心水机（康辉）300L维护保养更换1354预处理1套，20英寸5微米精密过滤器8支，4040反渗透膜1支，保养后需对水质进行检测。维修服务要求：配件需满足全新，合格正规渠道的来源证明。
	1
	次

	155
	手麻科空压机维护保养
	开山BK7.5-8G空压机维护保养，更换润滑油、空滤、油滤、油精分。维修服务要求：配件需满足全新，合格正规渠道的来源证明。
	1
	次

	156
	口腔科空压机维护保养
	开山BK7.5-8G空压机维护保养，更换润滑油、空滤、油滤、油精分。维修服务要求：配件需满足全新，合格正规渠道的来源证明。
	2
	次

	157
	灭菌器移机维保服务
	设备名称：灭菌器
设备型号：洁定  灭菌器HS6617
维修服务内容：完成2台洁定HS6617型灭菌器在院内的全套移位、拆装、运输、管路连接、调试、试运行等全部工作，确保设备移机后正常稳定运行。整机维保服务：服务周期1年，实行设备整机全保服务，维保期间更换配件均为原厂全新正品配件；故障响应：设备出现故障后24小时内到场处置及时排除故障；日常维保：每季度至少开展1次上门巡检、深度保养、性能检测及隐患排查，并留存维保记录。
	1
	年





[bookmark: _Toc21180]第五章  评标原则及办法
5.1 评标工作中的原则及组织
5.1.1 原则
招标代理公司组织评标，在监督部门监督下，根据《中华人民共和国政府采购法》组建评标委员会，由采购人代表和评标专家共同组成，评标委员会成员应坚持“公开、公平、公正 ”的宗旨，认真细致地做好评标工作。
1）评标委员会成员人数不少于5人，为单数。
2）评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。
3） 评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。
5.1.2 组织
1）评标委员会：由招标代理机构从新疆政府采购网-政采云专家库抽取的专家和采购人代表组成评标委员会。评标委员会根据招标文件要求负责投标文件的符合性审查、商务审核和技术评价。
2）招标代理机构：由阿克苏启爵项目管理有限公司工作人员组成，负责招标文件的制作，对外联系，开标、评标的会务工作，整理并向评标组分发招标资料、招标文件；做好招标开标和评标会议记录；对评标过程中的原始文件进行归档；随时印发需要的文件资料，对各种咨询函件及档案文件的统收统发，负责对评标委员会推荐的拟中标结果进行审核。
3）监督部门：根据国家有关法律法规及招标文件的规定，对整个评标过程进行监督，保证评标的公正性，防止违法行为的产生。
5.2 评标内容及标准
评标委员会将审查投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件签署是否合格、投标文件的总体编排是否有序。
采购人将组织评标委员会审查投标文件是否完整，审查投标人提供的资格证明文件，评估投标人的技术和生产能力。如果评标委员会认定投标人未完全响应招标文件，其投标将被视为无效投标。
评标委员会可以对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，修正错误的标准如下：
1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标；
5）对于投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序；
6）评标委员会审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
7）如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，其投标将被视为无效投标，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。
5.3 评标的程序和方法
5.3.1 评标程序
1.资质审查：由采购代理机构对投标人的投标文件进行资质审查，依据招标文件的规定，对投标文件中提供的资格证明材料进行审查，审查合格者进入符合性审查，审查不合格者将被宣布其为无效响应。
（1）信用记录审查：
根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）规定，投标截止时间之后 ，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对投标人截至投标截止时间的信用记录进行审查，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，其投标将被拒绝。
（2）对投标人政采云资格响应文件模块资格响应文件进行审查（由采购代理机构进行资格审查）
	
评审内容
	
评审标准
	投标企业名称

	
	
	1
	2
	…

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	若投标人是企业（包括合伙企业）应提供有效的营业执照；若投标人是事业单位应提供有效的事业单位法人证书；若投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”“登记证书”等证明文件；若投标人是个体工商户应提供个体工商户营业执照；若投标人是自然人应提供自然人身份证明。
	
	
	

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供2025年度财务审计报告或整年度的财务报表（成立不足一年提供成立至今财务报表，包含现金流量表、资产负债表、利润表），当月新成立的公司不需提供。
	
	
	

	
3
	提供近期依法缴纳税收的证明
	投标人应提供近一年任意一个月的完税证明，当月新成立的公司不需提供，①若投标人某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。③依法免税的投标人应提供相应证明文件证明其依法免税。
	
	
	

	4
	提供近期的依法缴纳社会保险的凭据
	投标人应提供近一年任意一个月的缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单，当月新成立的公司不需提供。注：依法不需要缴纳社会保险资金的投标人应提供相应证明文件证明其依法不需要缴纳社会保险资金。
	
	
	

	5
	履行合同所必需的设备和能力
	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明。
	
	
	

	6
	提供无重大违法记录声明书
	提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
	
	
	

	7
	特定资格要求
	具备《医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》。
	
	
	

	8
	供应商应为小微企业
	请根据要求单独上传《小微企业声明函》。格式以采购文件要求为准。
	
	
	

	9
	其他
	1.法定代表人参加的需提供法定代表人身份证明及身份证原件扫描件，授权委托人参加的需提供附有法定代表人身份证明的授权委托书及被委托人身份证原件扫描件。
2.凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）， 将拒绝其参加本次政府采购活动。（由采购代理机构进行资格审查在评标系统中自行查询）。
	
	
	

	资格审查结果
	
	
	

	不通过理由说明
	
	
	



2.符合性审查：评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查。依据招标文件的规定，对投标文件中的投标保证金、投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件做出实质性的响应。对于未响应招标文件的投标人将不再进行商务和技术部分评价，将被宣布其为无效投标。
符合性审查
	评审内容
	投标企业名称

	
	1
	2
	…

	1
	投标文件组成完整，主要内容齐全；
	
	
	


	2
	投标文件按采购文件要求进行签字或盖章；
	
	
	

	3
	投标报价未高于采购文件公布的采购预算金额（或最高限价）；
	
	
	

	4
	投标文件载明的投标有效期满足采购文件要求；
	
	
	

	5
	投标文件未附有采购人不能接受的条件或不符合招标文件的其他要求；
	
	
	

	6
	符合法律法规和采购文件中规定的其他实质性要求。
	
	
	

	审查结果
	
	
	

	不通过理由说明
	
	
	


3.经资质审查和符合性审查合格的投标文件（投标人不得少于3家），评标委员会将对其商务和技术部分做进一步的综合比较和评价，以综合得分最高的投标人作为中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的由评审专家随机确定。
4.根据“财政部第 87 号令《政府采购货物服务招标投标管理办法》”第六十条之规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
5.3.2 评标方法
“综合评分法 ”，即指在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为拟中标人。综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即完全满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100。为使政府采购得到健康有序的发展，评标高度关注综合性价比，招标人不承诺最终最低报价中标，对未中标投标商不做任何解释说明。
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的由评审专家随机确定。
具体评分分值如下：
	评标因素
	内   容

	价格
（10 分）
	投标报价采用综合评分法计算，价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100。

	商务、技术（90分）
	采购需求响应（50分）
	1.投标人对招标内容及需求各项技术要求进行响应，技术指标全部满足招标文件要求的得40分，每有一项负偏离的扣1分，超过40条本项不得分。
2.项目中的1至50项，能够提供全新配件、原厂或授权保修合同的销售代理证书的每提供一项得0.2分，满分10分。
注：需提供采购需求要求的相关证明材料。

	
	业绩（2分）
	投标人提供自2023年1月1日起至今承接并完成过类似项目业绩，每个得1分，最多2分。（提供中标（成交）通知书或合同复印件并加盖公章，未提供或提供不符合上述要求者不得分。）

	
	人员配置
（7分）
	1.拟派驻的项目团队负责人具有（影像设备、急救类、生命支持类、内窥镜类设备）维修资质得2分。
2.除项目团队负责人外，项目技术支撑团队成员每增加一人具有（影像设备、急救类、生命支持类、内窥镜类设备）维修资质得1分，本项最高得3分。
注：以上2项须提供相关工程师维修资质的扫描件（如：相关厂家颁发的设备维修工程师技术认证证书/医学装备相关学会颁发的医学装备维修技术岗位胜任力合格证书）不提供不得分。
3.本项目拟派驻场人员2人得1分，驻场人员3人得2分。
注：需提供人员的身份证正反面、联系电话、近半年任意一个月社保或劳动合同。现场人员费用由投标单位自行承担。

	
	实施方案
（5分）
	投标人需针对本项目提供详细的项目实施方案，内容包括但不限于：（1）日常巡视保养和维修方案；（2）设备的运行、养护、维修和管理方案；（3）详细的进度安排；（4）质量管理制度及检查制度；（5）及时的评价以及迅速的反馈等内容。
方案5项齐全且无缺陷得5分；每缺少一项扣1分；内容存在缺陷的，每一处缺陷扣0.5分，本项最多得5分（扣至0分为止）。
缺陷定义：项目名称错误、区域地点错误、内容与本项目无关、前后矛盾、仅有框架标题、标准适用错误、直接复制其他项目内容等情形。

	
	质量管理制度方案（10分）
	1.投标人需针对本项目提供详细的质量管理制度方案，内容包括但不限于：（1）人员岗位与素质保障；（2）维修项目全流程管控制度；（3）信息管理制度；（4）维修配件、备件、耗材质量管理制度；（5）后续服务管理。
方案5项齐全且无缺陷得5分；每缺少一项扣1分；内容存在缺陷的，每一处缺陷扣0.5分，本项最多得5分（扣至0分为止）。
缺陷定义：项目名称错误、区域地点错误、内容与本项目无关、前后矛盾、仅有框架标题、标准适用错误、直接复制其他项目内容等情形。

	
	
	2.项目中的17-66项血透类、呼吸机、麻醉机、监护仪类急救类生命支持类设备维修完成后有质控检测能力的，并承担检测服务的每项得0.1分，本项最多得5分。
注：检测能力主要包括①中标公司配置的有质控检测设备的（呼吸机分析仪、电器安全分析仪、生命体征模拟器）证明材料；②与第三方检测服务公司签订的服务合同的。

	
	应急处理方案（6分）
	投标人需针对本项目提供详细的服务承诺方案，内容包括但不限于：（1）应急组织架构与职责；（2）应急处置流程；（3）应急后续保障。
方案3项齐全且无缺陷得6分；每缺少一项扣2分；内容存在缺陷的，每一处缺陷扣1分，本项最多得6分（扣至0分为止）。
缺陷定义：项目名称错误、区域地点错误、内容与本项目无关、前后矛盾、仅有框架标题、标准适用错误、直接复制其他项目内容等情形。

	
	售后服务体系（6分）
	 根据投标人提供售后服务体系及培训，从售后服务方案、售后服务网点分布、培训及技术指导等方面进行评分。包括但不限于以下内容：（1）售后服务流程、进度安排、维修保养质量目标及分期目标等；（2）供应商国内有常驻售后服务网点零备件库（包含本地备件库建设计划（提供仓库证明））；（3）备用件管理（须提供与招标人临床使用设备具备相等功能和同等性能的备用件，并提供使用权或所有权的相关证明。）；（4）设备使用培训方案及使用过程中的技术指导方案、用户培训计划（结合医院需求针对医护人员，须开展每年≥2次的操作使用培训，内容包括但不限于设备操作、报警处理、设备基础维护等）。
方案4项齐全且无缺陷得6分；每缺少一项扣1.5分；内容存在缺陷的，每一处缺陷扣0.75分，本项最多得6分（扣至0分为止）。
缺陷定义：项目名称错误、区域地点错误、内容与本项目无关、前后矛盾、仅有框架标题、标准适用错误、直接复制其他项目内容等情形。

	
	售后响应时间（4分）
	1.故障维修响应时间，响应时间≤2小时，工程师到达现场时间≤24小时；提供承诺函得1分，未提供不得分。
2.备用设备、备品备件供应时长备件到达现场时间≤24小时；提供承诺函得1分，未提供不得分。
3.在维保期限内，须提供7×24小时无假日电话或线上技术服务支持（提供联系人身份证正反面及联系电话），电话响应时间＜5分钟；工作日（上班时间）紧急报修1小时内到达现场，在特殊情况下需夜间留院维修。提供相应驻场维保方案内可见上述内容；提供承诺函得2分，未提供不得分。



5.3.3 变更采购方式后采用的评标方法
经同级政府采购监管部门审核批准由公开招标变更为竞争性投标或单一来源方式采购后，原采用“综合评分法 ”的项目将选择“最低评标价法 ”作为评标方法。
5.4 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：
1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；
2）宣布评标纪律；
3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
4） 组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；
5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
8）核对评标结果，有本章节 5.6 规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；
9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
10）处理与评标有关的其他事项。
采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所属范围。说明应提交书面材料，并随采购文件一并存档。
5.5 评标委员会的职责及中标投标人的确定
5.5.1 评标委员会的职责
1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
2）要求投标人对投标文件有关事项做出澄清或者说明；
3）对投标文件进行比较和评价；
4）确定中标候选人名单；
5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
5.5.2 评标报告
评标委员会完成评标后，提出书面评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，主要内容包括：
1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
2）投标人名单和评标委员会成员名单；
3）评标方法和标准；
4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；
5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；
6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。
评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此做出书面说明并记录在案。
5.6 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
1）分值汇总计算错误的；
2）分项评分超出评分标准范围的；
3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
投标人对本条情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。
5.7 评标委员会及其成员不得有下列行为
1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；
2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《中华人民共和国财政部令》第 87 号第五十一条规定的情形除外；
3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
5） 在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；
6）记录、复制或者带走任何评标资料；
7）其他不遵守评标纪律的行为。
5.8 投标人的严重违法行为
1）提供回扣或其他商业贿赂，进行非法促销活动；
2）以低于成本的价格投标报价，扰乱市场秩序；
3）相互串通投标，排斥其他投标人的公平竞争，损害采购人或者其他投标人的合法利益；
4）以向采购人、招标代理机构或者评标专家行贿的手段谋取中标；
5）提供虚假证明文件，或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；
6）在投标有效期内撤回其投标，中标人在规定期限内不签订合同或者不履行合同义务、不按时缴纳中标服务费；
7）对招标采购造成严重不良影响的恶意报价行为或者其他行为；
8）其他违反法律法规的行为。
5.8.1 采购人确认中标人在本次招标活动中有严重违法行为，有权宣布其中标无效。
5.8.2 采购人在中标后和履行合同的任何时候确认投标人在投标和履约过程中有严重违法行为，有权宣布其中标无效并提请有关监督管理部门查处，并对情节严重者在两年内拒绝接受其投标。
5.9 废标
在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的（经同级政府采购监管部门审核批准的除外）；
2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4）因重大变故，采购任务取消的。








[bookmark: _Toc2741]第六章  合同

（本合同仅供参考，具体以实际签订的合同为准）

合同编号：           


政府采购合同参考范本
（服务类）


第一部分 合同书


项目名称：                                   
甲方：                                       
乙方：                                       
签订地：                                     
签订日期：               年       月       日

1



[bookmark: _Toc227057923][bookmark: _Toc226969317]合同条款前附表
	序号
	条款名称
	编列内容

	1
	采购人
	名称： 
项目名称： 

	2
	供应商
	名称、地址： 
项目名称： 

	3
	履约保证金（双方合同约定）
	履约担保的形式： 
履约担保的金额：
履约保证金退还时间：
注：履约保证金退还时均不计利息。           

	4
	合同履约期限
	 

	5
	伴随服务
	应提供的伴随服务有： 

	6
	备件
	要求的备件有： 

	7
	付款
	（1）付款周期：合同签订约定           
（2）乙方向甲方提供项目进度单；
（3）发票内容：服务费，乙方应在甲方付款前向甲方提供等额合法有效的增值税发票。

	8
	误期赔偿
	误期赔偿费：每延迟     天交付按提供服务的服务费用的    % 计收，直至提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的   % 。

	9
	争议的解决
	友好协商/仲裁/向不动产所在地人民法院提起诉讼。

	10
	
	

	11
	
	……

	注：以上内容可按实际情况增加或减少



本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。

        年    月    日，   （采购人名称）   以   （公开招标的政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称） 为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   （以下简称：甲方）和   （中标供应商名称）   （以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
[bookmark: _Toc28855][bookmark: _Toc19273][bookmark: _Toc22967][bookmark: _Toc20421][bookmark: _Toc15367]1.1 合同组成部分
下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：
1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
1.1.2 中标通知书；
1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
1.1.5 其他相关采购文件。
[bookmark: _Toc6773][bookmark: _Toc22185][bookmark: _Toc18585][bookmark: _Toc2918][bookmark: _Toc6311]1.2 标的
1.2.1 标的名称：                                      ；
1.2.2 标的数量：                                     ；
1.2.3 标的质量：　　　　　　　　　      　          。
[bookmark: _Toc5635][bookmark: _Toc21124][bookmark: _Toc13918][bookmark: _Toc4929][bookmark: _Toc1386]1.3 价款
本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。
分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	总价
	


[bookmark: _Toc26916][bookmark: _Toc30506][bookmark: _Toc30158][bookmark: _Toc14993][bookmark: _Toc3654]1.4 付款方式和发票开具方式
1.4.1付款方式：                                       ；
1.4.2 发票开具方式：                                  。
[bookmark: _Toc3625][bookmark: _Toc4760][bookmark: _Toc11108][bookmark: _Toc31421][bookmark: _Toc8772]1.5 履行期限、地点和方式
1.5.1 履行期限：                                       ；
1.5.2 履行地点：                                      ；
1.5.3 履行方式：　　　　　　　　　            　      。
[bookmark: _Toc24662][bookmark: _Toc3079][bookmark: _Toc8586][bookmark: _Toc5698][bookmark: _Toc2375]1.6 违约责任
1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；
1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；
1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；
1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。
[bookmark: _Toc26807][bookmark: _Toc18683][bookmark: _Toc9497][bookmark: _Toc32454][bookmark: _Toc30329]1.7 合同争议的解决
本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：
1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；
1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。
[bookmark: _Toc26227][bookmark: _Toc15827][bookmark: _Toc23784][bookmark: _Toc16417][bookmark: _Toc12273]1.8 合同生效
本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。



甲方：                                   乙方：
统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：
法定代表人或                             法定代表人
授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）： 
联系人：                                 联系人：
约定送达地址：                           约定送达地址：
邮政编码：                               邮政编码：
电话：                                    电话： 
传真：                                    传真：
电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行： 
开户名称：                               开户名称： 
开户账号：                               开户账号：





















第二部分 合同一般条款
[bookmark: _Ref467379214][bookmark: _Toc31297][bookmark: _Toc14021][bookmark: _Ref467379109][bookmark: _Ref467379225][bookmark: _Toc25079][bookmark: _Toc5228][bookmark: _Toc19680][bookmark: _Ref467379101][bookmark: _Toc487900349][bookmark: _Ref467379094][bookmark: _Toc279701240][bookmark: _Ref467378463][bookmark: _Ref467378404][bookmark: _Ref467379195][bookmark: _Ref467379205][bookmark: _Toc259093669][bookmark: _Ref467378499]2.1 定义
本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：
2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。
2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。
2.1.3 “服务”系指中标供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。
[bookmark: _Ref467378840]2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。
[bookmark: _Ref467379400]2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。
[bookmark: _Ref467379436]2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。
[bookmark: _Toc279701241][bookmark: _Toc487900350][bookmark: _Toc23289][bookmark: _Toc259093670][bookmark: _Toc19539][bookmark: _Toc16752][bookmark: _Toc3769][bookmark: _Toc31402]2.2 技术规范
服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其技术规范偏差表（如果被甲方接受的话）相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。
[bookmark: _Toc279701242][bookmark: _Toc487900351][bookmark: _Toc12412][bookmark: _Toc4133][bookmark: _Toc259093671][bookmark: _Toc13673][bookmark: _Toc27945][bookmark: _Toc9161]2.3 知识产权
2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；
2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。
2.4 履约检查和问题反馈
[bookmark: _Ref467379657][bookmark: _Toc186431854][bookmark: _Ref467379807][bookmark: _Ref467379793][bookmark: _Toc279701247][bookmark: _Toc487900357][bookmark: _Toc259093676]2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；
[bookmark: _Toc186431855]2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。
[bookmark: _Toc15447][bookmark: _Toc26555][bookmark: _Toc32670][bookmark: _Toc31233][bookmark: _Toc22011]2.5 结算方式和付款条件
详见合同专用条款。
[bookmark: _Ref467379923][bookmark: _Toc279701248][bookmark: _Ref467379852][bookmark: _Toc487900358][bookmark: _Ref467379863][bookmark: _Toc259093677][bookmark: _Toc16163][bookmark: _Toc13154][bookmark: _Toc18990][bookmark: _Toc30507][bookmark: _Toc13467]2.6 技术资料和保密义务
2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；
2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；
2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。
[bookmark: _Toc19069][bookmark: _Toc259093681][bookmark: _Toc279701252][bookmark: _Toc487900362]2.7 质量保证
2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；
2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。
[bookmark: _Toc22267]2.8 延迟履行
在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。
[bookmark: _Toc10611][bookmark: _Ref467378121][bookmark: _Toc487900364][bookmark: _Toc279701254][bookmark: _Toc259093683]2.9 合同变更
2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；
[bookmark: _Toc487900369][bookmark: _Toc259093688][bookmark: _Toc279701259]2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
[bookmark: _Toc10663][bookmark: _Toc23368][bookmark: _Toc26689][bookmark: _Toc42][bookmark: _Toc21830]2.10 合同转让和分包
合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。
[bookmark: _Toc14371][bookmark: _Toc4720][bookmark: _Toc25571][bookmark: _Toc26633][bookmark: _Toc32494]2.11 不可抗力
2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；
2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；
2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；
2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
[bookmark: _Toc23854][bookmark: _Toc259093684][bookmark: _Toc24465][bookmark: _Toc14115][bookmark: _Toc25783][bookmark: _Toc487900365][bookmark: _Toc3638][bookmark: _Toc279701255]2.12 税费
与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。
[bookmark: _Toc259093687][bookmark: _Toc30105][bookmark: _Toc14814][bookmark: _Toc25525][bookmark: _Toc487900368][bookmark: _Toc26883][bookmark: _Toc279701258][bookmark: _Toc7315]2.13 乙方破产
如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。
[bookmark: _Toc2016][bookmark: _Toc1123][bookmark: _Toc23323]2.14 合同中止、终止
2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；
2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
[bookmark: _Toc14525][bookmark: _Toc17363][bookmark: _Toc1969]2.15 检验和验收
2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；
2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；
2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。
[bookmark: _Toc259093690][bookmark: _Toc487900371][bookmark: _Toc279701261][bookmark: _Toc9808][bookmark: _Toc12666][bookmark: _Toc25198][bookmark: _Toc2308][bookmark: _Toc31892]2.16 通知和送达
[bookmark: _Toc29220][bookmark: _Toc7073][bookmark: _Toc259093691][bookmark: _Toc279701262][bookmark: _Toc487900372]2.16.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。
[bookmark: _Toc18401][bookmark: _Toc27674]2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。
[bookmark: _Toc27644][bookmark: _Toc20808][bookmark: _Toc28906][bookmark: _Toc5063][bookmark: _Toc259093692][bookmark: _Toc12254][bookmark: _Toc487900373][bookmark: _Toc279701263]2.17 合同使用的文字和适用的法律
2.17.1 合同使用汉语书写、变更和解释；
2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。
[bookmark: _Toc27127][bookmark: _Toc259093693][bookmark: _Toc30096][bookmark: _Toc279701264][bookmark: _Toc22266][bookmark: _Toc27403][bookmark: _Toc1492][bookmark: _Toc487900374]2.18 履约保证金
2.18.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；
2.18.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起    个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；
2.18.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
2.19 合同份数
合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。
[bookmark: _Toc331685784]
第三部分  合同专用条款
本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。
	条款号
	约定内容

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	







[bookmark: _Toc20291]第七章  投标文件格式


项目名称： 

项目编号：


投 标 文 件


投标人名称：              （公章） 投标人地址：                      
投标人法定代表人或被授权人（签字或盖章）：               
 联系电话：                         
	 年    月    日



目录
1、 投标报价表（开标一览表）...........................................（页码）
2、 投标人资格证明材料.................................................（页码）
3、 投标函..............................................................（页码）
4、 法定代表人资格证明书...............................................（页码）
5、 法定代表人授权委托书...............................................（页码）
6、 反商业贿赂承诺书....................................................（页码）
7、 商务条款偏离表......................................................（页码）
8、 规格、技术参数偏离表...............................................（页码）
9、 无重大违法记录声明.................................................（页码）
10、 小微企业声明函....................................................（页码）
11、 投标人根据评分办法提交的相关证明材料.............................（页码）
12、 投标人认为有必要提交的其他相关证明材料...........................（页码）

（注：供应商编制投标文件目录时应编制页码，可做详细目录；但目录顺序应与本表一致。）


一、投标报价表（开标一览表）
投标人名称：                              
项目编号：               
币种：人民币

	序号
	项目名称
	投标报价
	服务期
	备注

	1
	
	
	
	




备注：本表格式不得更改，投标人只能按要求填报。

投标人名称（公章）：                                      

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                     

日期：      年     月     日


报价明细表
投标人名称：                              
项目编号：               
币种：人民币
	序号
	采购项目名称
	维修内容/规格
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（小写）
	

	投标总报价（大写）
	



投标人名称（公章）：
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：
日期：      年    月    日


二、投标人资格证明材料




























三、投标函
致：采购人
根据贵方                （项目名称）的招标采购（项目编号：       ），正式授权的下述签字人        （姓名和职务）代表投标人         （投标人名称），提交招标文件要求投标人提交的全部文件。
据此函，签字人兹宣布同意如下条款：
（1）我们将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
（2）我们已详细审查全部招标文件，包括修改意见（如有则附）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解而要求招标方解释和承担责任的权利。
（3）在投标人须知规定的投标有效期内遵循本投标文件，并在投标人须知规定的投标有效期期满之前具有约束力。
（4）如果在规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。
（5）同意提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。
（6）我们同意提供按照招标单位可能出示的与其投标有关的一切数据或资料。
（7）我方的投标有效期为自投标文件递交截止之日起为         个日历日。
（8）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄至：                                联系人：                    
联系电话：                    
投标人名称（公章）：	 法定代表人或被授权人（签字或盖章）：	 日期：          年       月       日


四、法定代表人资格证明书
投标人名称： 		 单位性质： 	  地址：                  
成立时间：      年       月    日 经营期限：                  
姓名：            性别：          年龄：         职务：        
身份证号码：                   
系       （投标人名称）的法定代表人。 
特此证明。


投标人名称（公章）：                                   法定代表人（签字或盖章）：                  
日期：          年       月       日




备注：1.附法定代表人身份证复印件（正面、反面）。
2.被授权人投标时，无需提供此附件。




五、法定代表人授权委托书


本授权委托书声明：我单位的                （法定代表人代表姓名、职务）代表本单位授权                （被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代理人，就	（项目名称）的投标及合同的执行、完成，以本单位的名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于        年     月     日签字生效，特此声明。


投标人名称（公章）：                           
法定代表人（签字或盖章）：                             被授权人（签字或盖章）：                   
日期：          年      月       日




备注：1.附法定代表人身份证复印件（正面、反面）和被授权人身份证复印件（正面、 反面）
2.法定代表人投标时，无需提供此附件。


六、反商业贿赂承诺书

我公司承诺在（项目名称、项目编号）招标活动中，不给予采购方工作人员以及招标代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《中华人民共和国反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。





公司法定代表人： 
法人授权代表：
日期：



七、商务条款偏离表
	序号
	招标文件的条款
	投标文件的条款
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	投标文件第  页

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





投标人名称（公章）：                                      

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                     

日期：      年     月     日


八、规格、技术参数偏离表
	序号
	招标文件要求服务要求
	投标响应服务要求
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	投标文件第  页

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



投标人名称（公章）：                                      

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                     

日期：      年     月     日





九、无重大违法记录声明


致（采购人）：
我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
若采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。



特此声明！




投标人名称（公章）：                  
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：              
日期：      年     月     日







十、小微企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞ 46 号）的规定，本公司（联合体）参加  阿克苏地区第一人民医院 的 阿克苏地区第一人民医院医疗设备维修采购项目 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的小微企业 （或者：服务全部由符合政策要求的小微企业承接） 。相关企业 （含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1.   （标的名称）  ，属于  （采购文件中明确的所属行业）   ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于 （小型企业、微型企业）；
2.  （标的名称）  ，属于  （采购文件中明确的所属行业）行业  ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于 （小型企业、微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）： 
日期：
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）
	行业
	中小微型企业（或）
	中型企业（且）
	小型企业（且）
	微型企业（或）

	
	从业人员
	营业收入
	资产总额
	从业人员
	营业收入
	资产总额
	从业人员
	营业收入
	资产总额
	从业人员
	营业收入
	资产总额

	农、林、牧、渔业
	
	20000万元
以下
	
	
	500万元及以上
	
	
	50万元及以上
	
	
	50万元以下
	

	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	1000人以下
	40000万元
以下
	
	300人及以上
	2000万元及以上
	
	20人及以上
	300万元及以上
	
	20人以下
	300万元以下
	

	建筑业
	
	80000万元
以下
	80000万元以下
	
	6000万元及以上
	5000万元及以上
	
	300万元及以上
	300万元及以上
	
	300万元以下
	300万元以下

	批发业
	200人以下
	40000万元
以下
	
	20人及以上
	5000万元及以上
	
	5人及以上
	1000万元及以上
	
	5人以下
	1000万元以下
	

	零售业
	300人以下
	20000万元
以下
	
	50人及以上
	500万元及以上
	
	10人及以上
	100万元及以上
	
	10人以下
	100万元以下
	

	交通运输业（不含铁路运输业）
	1000人以下
	30000万元
以下
	
	300人及以上
	3000万元及以上
	
	20人及以上
	200万元及以上
	
	20人以下
	200万元以下
	

	仓储业
	200人以下
	30000万元以下
	
	100人及以上
	1000万元及以上
	
	20人及以上
	100万元及以上
	
	20人以下
	100万元以下
	

	邮政业
	1000人以下
	30000万元以下
	
	300人及以上
	2000万元及以上
	
	20人及以上
	100万元及以上
	
	20人以下
	100万元以下
	

	住宿业
	300人以下
	10000万元以下
	
	100人及以上
	2000万元及以上
	
	10人及以上
	100万元及以上
	
	10人以下
	100万元以下
	

	餐饮业
	300人以下
	10000万元以下
	
	100人及以上
	2000万元及以上
	
	10人及以上
	100万元及以上
	
	10人以下
	100万元以下
	

	信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）
	2000人以下
	100000万元以下
	
	100人及以上
	1000万元及以上
	
	10人及以上
	100万元及以上
	
	10人以下
	100万元以下
	

	软件和信息技术服务业
	300人以下
	10000万元以下
	
	100人及以上
	1000万元及以上
	
	10人及以上
	50万元及以上
	
	10人以下
	50万元以下
	

	房地产开发经营
	200000万元以下
	10000万元以下
	
	
	1000万元及以上
	5000万元及以上
	
	100万元及以上
	2000万元及以上
	
	100万元以下
	2000万元以下

	物业管理
	1000人以下
	5000万元以下
	
	300人及以上
	1000万元及以上
	
	100人及以上
	500万元及以上
	
	100人以下
	500万元以下
	

	租赁和商务服务业
	300人以下
	
	120000万元以下
	100人及以上
	
	8000万元及以上
	10人及以上
	
	100万元及以上
	10人以下
	
	100万元以下

	其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）
	300人以下
	
	
	100人及以上
	
	
	10人及以上
	
	
	10人以下
	
	






残疾人福利性单位声明函
（如有）


本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业 政府采购政策的通知》 （财库〔2017〕141 号） 的规定，本单位为符合条件的残疾人 福利性单位，且本单位参加        单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。







投标人名称（公章）：              
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：              
日期：      年     月     日


监狱企业证明
（如有）


注：1.监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监 狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企 业的证明文件，并加盖单位公章。













十一、投标人根据评分办法提交的相关证明材料
















十二、投标人认为有必要提交的其他相关证明材料
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